Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-05/12
  Nowy Targ 25.07.2012
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Zakup, dostawę i montaż urządzeń geotechnicznych dla Instytutu Inżynierii Środowiska Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71. 

Zamawiający informuje, że w dniach  20.07.2012 r. i 23.07.2012 r. wykonawcy zwrócili się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań 
i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1: Dotyczy części nr 3. Wstrząsarka laboratoryjna do sit o ø 200 mm z zestawem sit laboratoryjnych - Czy Zamawiający dopuszcza składania ofert na sita, pokrywę i zbiornik na sucho o wysokości obręczy 25 mm
i średnicy ø 200mm?

Odpowiedź: NIE, sita o średnicy ø 200mm winny mieć wysokość obręczy 50mm.
Pytanie 2: Dotyczy części nr 12. Aparat bezpośredniego ścinania - Czy Zamawiający dopuszcza składania ofert na aparat bezpośredniego ścinania tylko z możliwością elektronicznej rejestracji danych?
Odpowiedź: NIE, aparat winien posiadać możliwość analogowej oraz elektronicznej rejestracji danych.
Pytanie 3: Dotyczy części nr 14. Czujniki zegarowe - Jakie ma być przeznaczenie zamawianych czujników zegarowych?
Odpowiedź: Czujniki będą wykorzystywane do aparatów do badania własności gruntów, np. edometrów.
Pytanie 4: Dotyczy części nr 18. Aparat trójosiowego ściskania - Według naszej wiedzy Aparat trójosiowego ściskania składa się z zespołu prasy z napędem elektrycznym (będącym stanowiskiem badawczym) oraz z zespołu hydrauliczno-pneumatycznego wyposażonego w dwie szybko otwierane komory prób i nożną pompkę powietrzną natomiast część zamieszczonego w SIWZ opisu odnosi się do innego urządzenia. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi zmiany opisu urządzenia.
Pytanie 5: Dotyczy części nr 13. Suszarka laboratoryjna - Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną 
o pojemności 39 litrów? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: NIE, minimalna pojemność komory suszarki winna wynosić co najmniej 50l (zgodnie z siwz). 
Pytanie 6: Dotyczy części nr 13. Suszarka laboratoryjna - Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną 
o zakresie temperaturowym pracy od 50C powyżej temperatury otoczenia do 2500C? 

Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: TAK, zakres temperatury pracy winien wynosić co najmniej od 50C powyżej temperatury otoczenia do 2500C. 
Pytanie 7: Dotyczy części nr 13. Suszarka laboratoryjna - Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną z wyświetlaczem LED? Ten typ wyświetlacza jest nowocześniejszy technologicznie i zapewnia lepszy kontrast oraz większą energooszczędność.

Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wprowadzi zmiany opisu urządzenia.
Pytanie 8: Dotyczy części 19. Piec muflowy - Czy Zamawiający dopuści piec muflowy z czasem rozgrzewu do temperatury 10000C wynoszącym ok. 50 minut? 

Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: NIE, czas rozgrzewu winien być nie dłuży niż 40 min.
Pytanie 9: Dotyczy części 19. Piec muflowy - Czy Zamawiający dopuści piec muflowy o wymiarach 180x140x100 mm? 

Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.
Odpowiedź: TAK, urządzenie winno posiadać wymiary nie większe niż 500x500x400mm (zgodnie z siwz). 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do siwz:
1. W punkcie III siwz Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 1, część 18, skreśla się zapis: 
„Część 18: APARAT TRÓJOSIOWEGO ŚCISKANIA – 1 szt.
Aparat do badania próbek gruntu o wymiarach nie mniejszych niż 38mm i wysokości 76 mm. Aparat zbudowany z kompletnego pojemnika cylindrycznego, pierścienia do pobierania próbek, sita z nadstawką, siatki, obciążnika i skali.

Siła ścinająca nie mniejsza niż 5kN

Ciśnienie robocze w komorze nie mniej niż 0,4 MPa

Zasilanie: 230 V lub 380 V

Wysokość aparatu: nie większa niż 1100mm

W komplecie: tuleja dzielona do formowania próbek, klucz do komory prób.”

i wprowadza się nowy zapis: 

„Część 18: APARAT TRÓJOSIOWEGO ŚCISKANIA – 1 szt.

Aparat do badania próbek gruntu o wymiarach nie mniejszych niż 38mm i wysokości 76 mm. 
Aparat winien składać się z zespołu prasy z napędem elektrycznym (stanowisko badawcze) oraz z zespołu hydrauliczno-pneumatycznego wyposażonego w dwie szybko otwierane komory prób i nożną pompkę powietrzną. 
Siła ścinająca nie mniejsza niż 5kN

Ciśnienie robocze w komorze nie mniej niż 0,4 MPa

Zasilanie: 230 V lub 380 V

Wysokość aparatu: nie większa niż 1100mm

W komplecie: tuleja dzielona do formowania próbek, klucz do komory prób.”

2. W punkcie III siwz Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 1, część 13, skreśla się zapis: 
„Część 13: SUSZARKA LABORATORYJNA - 3 szt. 
Wymagania:

· Z naturalnym obiegiem powietrza

· Pojemność komory: min 50l  

· Zakres temperatury pracy od  5oC do min. 250oC  

· Wymiar głębokości zewnętrznej max 60cm

· Regulacja temperatury max 1oC

· Wyświetlacz LCD

· Min 2 półki druciane

· Wnętrze ze stali nierdzewnej

· Obudowa z blachy malowanej proszkowo

· Drzwi pełne lub z oknem wizyjnym

· Zasilanie: 230 V

· Instrukcja obsługi w języku polskim”
i wprowadza się nowy zapis: 

 „Część 13: SUSZARKA LABORATORYJNA - 3 szt. 
Wymagania:

· Z naturalnym obiegiem powietrza

· Pojemność komory: min 50l  
· Zakres temperatury pracy co najmniej od 50C powyżej temperatury otoczenia do 2500C 
· Wymiar głębokości zewnętrznej max 60cm

· Regulacja temperatury max 1oC

· Wyświetlacz LCD lub wyświetlacz LED 
· Min 2 półki druciane

· Wnętrze ze stali nierdzewnej

· Obudowa z blachy malowanej proszkowo

· Drzwi pełne lub z oknem wizyjnym

· Zasilanie: 230 V

· Instrukcja obsługi w języku polskim”
Jednocześnie zamawiający zmienia:  

· termin składania ofert do dnia 30.07.2012 r. do godziny 12:00,

· termin otwarcia ofert na dzień 30.07.2012 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 306.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

