Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-03/12
  Nowy Targ 24.07.2012
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Zakup, dostawę i montaż urządzeń dla Instytutu Inżynierii Środowiska Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71. 

Zamawiający informuje, że w dniach  19.07.2012 r., 20.07.2012 r. i 23.07.2012 r. wykonawcy zwrócili się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1: Dotyczy części nr 8. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie suszarki laboratoryjnej o wymiarach zewnętrznych (szer/wys/gł): 780/670/495 mm oraz wymiarach komory (szer/wys/gł): 550/520/400 mm? Jeśli nie proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: TAK, jeśli pozostałe parametry dla urządzenia będą spełnione. 
Pytanie 2: Dotyczy części nr 8. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie suszarki laboratoryjnej pozbawionej zegarka czasu rzeczywistego? W przypadku stosowania nastawy opóźnienia startu pracy oraz jednosegmentowego profilu czasowo-temperaturowego zegar czasu rzeczywistego jest opcją zbędną. Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: TAK
Pytanie 3: Dotyczy części nr 8. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie suszarki laboratoryjnej wyposażonej w interfejs RS485 o podobnej funkcjonalności? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę dla Zamawiającego stanowi typ portu.

Odpowiedź: TAK, jeśli zaproponowany interfejs spełnia podobne funkcje jak interfejs RS232.
Pytanie 4: Dotyczy części nr 8. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie suszarki laboratoryjnej, która nie posiada sygnalizacji uszkodzenia samego czujnika temperatury, jednak w przypadku jego nieprawidłowej pracy urządzenia nie osiągnie wartości zadanej temperatury, co spowoduje włączenie się alarmu. Jeśli nie, proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: TAK, jeśli nieprawidłowa praca będzie sygnalizowana alarmem. 
Pytanie 5: Dotyczy sit testowych. Proszę o podanie modelu wytrząsarki na które mają być nakładane sita testowe.  
Odpowiedź: Zamawiający w siwz nie wskazał, że sita będą zastosowane do wytrząsarki. 
Pytanie 6: Dotyczy części 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia z regulacją temperatury co 0,1°C?

Odpowiedź: TAK, jeśli ta regulacja będzie się mieścić w zakresie temperatury pracy urządzenia.
Pytanie 7: Dotyczy części 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia z możliwością sterowania stopniem otwarcia kominka wentylacyjnego z programu a nie manualnie. Proponowana przez nas suszarka laboratoryjna, według informacji od producenta, od 1 lipca 2012 r. produkowana jest już w ww. wersji.

Odpowiedź: TAK, jeśli w urządzeniach obecnie produkowanych wersja manualna została zastąpiona przez sterowanie automatyczne. 
Pytanie 8: Dotyczy części 6. Czy Zamawiający dopuści system o jednym magnetronie o mocy do 850W?

Odpowiedź: NIE, łączna moc magnetronów (magnetronu) winna wynosić co najmniej 1200W.
Pytanie 9: Dotyczy części 6. Czy Zamawiający dopuści system, w którym drzwi są zamykane specjalnymi hakami i przyciągane magnesami?

Odpowiedź: TAK, jest to możliwe.
Pytanie 10: Dotyczy części 6. Czy Zamawiający dopuści system, w którym można roztwarzać maksymalnie do 16 próbek jednocześnie?

Odpowiedź: NIE, aparat winien również posiadać możliwość roztwarzania 24 lub 48 próbek.
Pytanie 11: Dotyczy części 6. Czy Zamawiający dopuści system wyposażony w czujnik temperatury IR mierzący temperaturę każdego z 16 naczyń?

Odpowiedź: TAK, jeśli taki pomiar będzie również możliwy dla wszystkich kombinacji naczyń wskazanych w specyfikacji (6, 10, 12, 16, 24 lub 48)
Pytanie 12: Dotyczy części 6. Czy Zamawiający dopuści system wyposażony w sterownik wbudowany w piec bez ekranu dotykowego?

Odpowiedź: NIE, urządzenie winno posiadać zaawansowany sterownik z ekranem dotykowym (zgodnie z siwz).
Pytanie 13: Dotyczy części 6. Czy Zamawiający dopuści system, w którym energia mikrofalowa emitowana jest zawsze w bezpieczny sposób ciągły?

Odpowiedź: NIE, energia winna być emitowana w zależności od wyboru użytkownika: w sposób ciągły lub pulsacyjny (zgodnie z siwz).
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do siwz:
1. W punkcie III siwz Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 1, część 8, skreśla się zapis: 
„ Część 8:

Suszarka laboratoryjna – 1 szt.
Suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza

Parametry: 

-  pojemność komory: co najmniej 112 l

-  drzwi: pełne

-  zakres temperatury pracy: od 5C powyżej temperatury otoczenia... do co najmniej +250 C

-  sterownik mikroprocesowy z zewnętrznym wyświetlaczem 

-  materiał komory: stal nierdzewna kwasoodporna

-  materiał obudowy: blacha malowana proszkowo

-  wymiary zewnętrzne (szer/wys/gł): nie mniejsze niż 650/845/650 mm

-  wymiary komory (szer/wys/gł): nie mniejsze niż 460/540/450 mm

-  maksymalne obciążenie półki: 10 kg

-  maksymalne obciążenie urządzenia: 60kg

-  moc znamionowa: minimalnie 2400 W

-  waga: nie większa niż 65 kg

-  regulacja temperatury: co 1 C

-  zabezpieczenie: bezpiecznik bimetaliczny

-  zasilanie 50Hz: 230 V

-  ilość półek standard/max: 2/7

-  mikroprocesowy sterownik czasu i temperatury

-  manualne ustawianie stopnia otwarcia kominka wentylacyjnego

-  układ grzewczy

-  jednosegmentowy profil czasowo-temperaturowy

-  nastawienie opóźnienia startu pracy urządzenia od 1 min do minimum 99 h   

-  możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia

-  sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury

-  kontrola zaniku napięcia

-  zegar czasu rzeczywistego

-  alarm dźwiękowy

-  interfejs RS232” 

i wprowadza się nowy zapis: 

„ Część 8:

Suszarka laboratoryjna – 1 szt.
Suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza

Parametry: 

-  pojemność komory: co najmniej 112 l

-  drzwi: pełne

-  zakres temperatury pracy: od 5C powyżej temperatury otoczenia... do co najmniej +250 C

-  sterownik mikroprocesowy z zewnętrznym wyświetlaczem 

-  materiał komory: stal nierdzewna kwasoodporna

-  materiał obudowy: blacha malowana proszkowo

-  wymiary zewnętrzne (szer/wys/gł): nie mniejsze niż 650/650/450 mm

-  wymiary komory (szer/wys/gł): nie mniejsze niż 460/500/400 mm 
-  maksymalne obciążenie półki: 10 kg

-  maksymalne obciążenie urządzenia: 60kg

-  moc znamionowa: minimalnie 2400 W

-  waga: nie większa niż 65 kg

-  regulacja temperatury: co 1° C lub dokładniej
-  zabezpieczenie: bezpiecznik bimetaliczny

-  zasilanie 50Hz: 230 V

-  ilość półek standard/max: 2/7

-  mikroprocesowy sterownik czasu i temperatury

-  manualne ustawianie stopnia otwarcia kominka wentylacyjnego lub możliwość sterowania stopniem otwarcia kominka wentylacyjnego z programu
-  układ grzewczy

-  jednosegmentowy profil czasowo-temperaturowy

-  nastawienie opóźnienia startu pracy urządzenia od 1 min do minimum 99 h   

-  możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia

-  kontrola zaniku napięcia

-  alarm dźwiękowy

-  interfejs RS232 lub inny o podobnej funkcjonalności” 

2. W punkcie III siwz Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 1, część 6, skreśla się zapis: 
„Część 6:

Mineralizator mikrofalowy – 1 szt.

Mineralizator - urządzenie do przygotowywania prób do analizy umożliwiający mineralizację ciśnieniową w naczyniach zamkniętych.

Aparat wyposażony w dwa magnetrony o łącznej mocy minimum 1200 W. Drzwi urządzenia zainstalowane na stalowych sprężynach o dużej wytrzymałości.

Aparat umożliwiający jednoczesne roztwarzanie ciśnieniowe 6, 10,12, 16, 24 lub 48 próbek. Naczynia z systemem uwalniania nadciśnienia z naczyń. Po uwolnieniu nadciśnienia naczynko winno uszczelniać się - nie ma potrzeby przerywania procesu. Wszystkie naczynia winne być wykonane z teflonu wysokiej jakości.

Aparat winien być wyposażony w czujnik temperatury w naczyniu referencyjnym (termopara). 
Aparat winien być sterowny przez zaawansowany sterownik z ekranem dotykowym. 
Terminal winien umożliwiać łatwe zaprogramowanie całego procesu, winien zapamiętywać metody oraz zrealizowany już program. Wyświetlacz winien pozwalać na dokładne odwzorowanie wszystkich krzywych i parametrów procesu. Sterownik winien mieć zainstalowane oprogramowanie,  które steruje mocą mikrofalową w sposób dynamiczny. Moc mikrofalowa winna być emitowana w sposób ciągły lub pulsacyjny, zależna od użytkownika. Oprogramowanie winno umożliwiać prowadzenie mineralizacji według jednej procedury w przypadku gdy roztwarzamy jedną lub kilka próbek oraz gdy roztwarzamy próbki o różnej masie. 
Bezpłatny przegląd pod koniec gwarancji.

Szkolenie z obsługi w miejscu zainstalowania mineralizatora w języku polskim w wymiarze minimum 12 godzin”.

i wprowadza się nowy zapis: 

„Część 6:

Mineralizator mikrofalowy – 1 szt.

Mineralizator - urządzenie do przygotowywania prób do analizy umożliwiający mineralizację ciśnieniową w naczyniach zamkniętych.

Aparat wyposażony w dwa magnetrony o łącznej mocy minimum 1200 W. Drzwi urządzenia zainstalowane na stalowych sprężynach o dużej wytrzymałości lub drzwi zamykane specjalnymi hakami i przyciągane magnesami.
Aparat umożliwiający jednoczesne roztwarzanie ciśnieniowe 6, 10,12, 16, 24 lub 48 próbek. Naczynia z systemem uwalniania nadciśnienia z naczyń. Po uwolnieniu nadciśnienia naczynko winno uszczelniać się - nie ma potrzeby przerywania procesu. Wszystkie naczynia winne być wykonane z teflonu wysokiej jakości.

Aparat winien być wyposażony w czujnik temperatury w naczyniu referencyjnym (termopara). 
Aparat winien być sterowny przez zaawansowany sterownik z ekranem dotykowym. 
Terminal winien umożliwiać łatwe zaprogramowanie całego procesu, winien zapamiętywać metody oraz zrealizowany już program. Wyświetlacz winien pozwalać na dokładne odwzorowanie wszystkich krzywych i parametrów procesu. Sterownik winien mieć zainstalowane oprogramowanie,  które steruje mocą mikrofalową w sposób dynamiczny. Moc mikrofalowa winna być emitowana w sposób ciągły lub pulsacyjny, zależna od użytkownika. Oprogramowanie winno umożliwiać prowadzenie mineralizacji według jednej procedury w przypadku gdy roztwarzamy jedną lub kilka próbek oraz gdy roztwarzamy próbki o różnej masie. 
Bezpłatny przegląd pod koniec gwarancji.

Szkolenie z obsługi w miejscu zainstalowania mineralizatora w języku polskim w wymiarze minimum 12 godzin”.
Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

