Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-02/14
  Nowy Targ 19.02.2014
Odpowiedzi na zapytania wykonawców i zmiana siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa i montaż sprzętu do Pracowni Kosmetologii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 

Zamawiający informuje, że w dniach 13.02.2014 r., 14.02.2014 r. i 17.02.2014 r. wykonawcy zwrócili się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1: 
Dotyczy części 10

Czy dopuszczą Państwo autoklaw 22 litrowy (mieszczący się w podanych wymiarach zewnętrznych)?

Odpowiedź:  
Tak, jeśli podane w siwz wymiary zewnętrzne będą zachowane. 
Pytanie 2: 
Dotyczy części 10

Czy dopuszczą Państwo autoklaw z drukarką zewnętrzną (rozwiązanie bezpieczniejsze, ponieważ nie stwarza ryzyka nagrzewania się drukarki podczas pracy urządzenia)?
Odpowiedź:  
Tak. Zamawiający dopuszcza drukarkę nie wbudowaną, ale zintegrowaną, tzn. pozwalającą na bezpośredni wydruk parametrów sterylizacji (bez pośrednictwa komputera).
Pytanie 3: 
Dotyczy części 10
Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o pojemności komory wynoszącej 23l., co umożliwia sterylizację na 4 tackach? 
Odpowiedź:  
Zamawiający oczekuje oferty na urządzenie spełniającej parametry wskazane w siwz.
Pytanie 4: 
Dotyczy części 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie posiadające 5 automatycznych programów sterylizacyjnych i dwa programy testowe (test szczelności oraz test Bowie Dick), w którym czas cyklu standardowy wynosi od 17 do 57 minut w zależności od programu?
Odpowiedź:  

Tak,  jeśli nie wpłynie to na inne parametry określone w siwz.
Pytanie 5: 
Dotyczy części 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość 53,4 cm, wysokość: 47,5 cm, głębokość 60,9 cm?
Odpowiedź:  

Nie, oczekujemy oferty na urządzenie spełniające parametry określone w siwz.
Pytanie 6: 
Dotyczy części 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach wewnętrznych: głębokość 45,2 cm  i  średnicy roboczej 26,1 cm?
Odpowiedź:  

Tak, jeśli wymiary wewnętrzne nie wpłyną na większy rozmiar całościowy urządzenia podany w siwz.
Pytanie 7: 
Dotyczy części 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wadze 60 kg, co nieznacznie odbiega od parametru wymaganego przez Zamawiającego?
Odpowiedź:  

Nie, oczekujemy oferty na urządzenie spełniające parametry określone w siwz.
Pytanie 8: 
Dotyczy części 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o mocy 2900W?
Odpowiedź:  
Nie, oczekujemy oferty na urządzenie spełniające parametry określone w siwz.
Pytanie 9: 
(Część 1)  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie videodermatoskopu z komputerem o większej pojemności  dysku twardego niż wymagany ?
Odpowiedź:  

Tak,  Zamawiający dopuszcza  urządzenia  o parametrach technicznych lepszych niż przedstawione w siwz.

Pytanie 10: 
(Część 1, dotyczy warunków umowy § 4 pkt. 4)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na: w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element lub podzespół na nowy wolny od wad? 

Odpowiedź:  

Tak.  Zamawiający wprowadzi zmiany do wzoru umowy – załącznika nr 5 do siwz. 
Pytanie 11: 
Część 10 – Autoklaw z drukarką 18 l

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o wymiarach komory - średnica 251 mm, głębokość 330 mm oraz spełniający wymaganą pojemność? Jeśli nie proszę, o wyjaśnienia.
Odpowiedź:  

Nie, oczekujemy oferty na urządzenie spełniające parametry określone w siwz.
Pytanie 12: 

Część 10 – Autoklaw z drukarką 18 l

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o wymiarach komory – średnica 251 mm, głębokość 451 mm oraz pojemności 24 l? Jeśli nie proszę, o wyjaśnienia.
Odpowiedź:  
Tak, jeśli wskazane parametry nie będą wpływały na większe wymiary zewnętrzne urządzenia od wskazanego 
w siwz.
Pytanie 13: 
Część 10 – Autoklaw z drukarką 18 l

Czy Zamawiający dopuści autoklaw wyposażony w zintegrowaną z urządzeniem drukarką? Jeśli nie proszę 
o wyjaśnienia.

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza drukarkę nie wbudowaną, ale zintegrowaną, tzn. pozwalającą na bezpośredni wydruk parametrów sterylizacji (bez pośrednictwa komputera).

Pytanie 14: 
Część 10 – Autoklaw z drukarką 18 l

Czy  Zamawiający dopuści autoklaw o czasie trwania sterylizacji od 1 do 30 minut zależnie od programu? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:  

Nie. Zgodnie z zasadami sterylizacji minimalny czas w temperaturze 121 stopni to 15 minut pracy urządzenia. Możliwość wysterowania czasowego sterylizacji od 1 minuty stwarza ryzyko jej niewłaściwego przeprowadzenia przez studentów.

Pytanie 15: 
Część 10 – Autoklaw z drukarką 18 l

Czy  Zamawiający dopuści autoklaw o wymiarach zewnętrznych 39x44,5x64 cm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:  

Nie, ze względu na ograniczenie powierzchni.
Pytanie 16: 
Część 10 – Autoklaw z drukarką 18 l

Czy  Zamawiający dopuści autoklaw o wymiarach zewnętrznych 54x44,5x68 cm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:  

Nie, ze względu na ograniczenie powierzchni.
Pytanie 17: 
Część 10 – Autoklaw z drukarką 18 l

Czy  Zamawiający dopuści autoklaw o wadze 51 kg? Jest to minimalnie  mniejsza waga urządzenia od wymaganej. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:  

Tak,  jeśli nie wpłynie to na inne parametry określone w siwz.
Pytanie 18: 
Część 10 – Autoklaw z drukarką 18 l

Czy  Zamawiający dopuści autoklaw o wadze 68 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:  

Nie, ze względu na okresową konieczność jego transportu.

Pytanie 19: 
Część 10 – Autoklaw z drukarką 18 l

Czy  Zamawiający dopuści autoklaw o mocy 2800W? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:  

Nie, ze względu na zaplanowany maksymalny pobór mocy w pomieszczeniu.

Pytanie 20: 
Część 10 

Czy  Zamawiający wymaga by urządzenie było wyposażone w wytwornicę pary, która pozwala na wytworzenie pary poza komorą, co pozwala na znaczne skrócenie czasu trwania cyklu sterylizacji? 
Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza aby urządzenie było wyposażone w wytwornicę pary.
Pytanie 21: 
Część 10 

Czy  Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach zewnętrznych: 66 x 48,5 x 44 cm, co niewiele odbiega od zapisów SIWZ? 
Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje oferty na urządzenie spełniającej parametry wskazane w siwz.
Pytanie 22: 
Część 10 

Czy  Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o pojemności komory 19l, co niewiele odbiega od zapisów SIWZ? 

Odpowiedź:  

Tak,  jeśli nie wpłynie to na inne parametry określone w siwz.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

1. W punkcie III siwz Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 1, część 10, skreśla się zapis: 

 Część10:

Autoklaw z drukarką 18 l - 1 zestaw 
	1.
	              Cechy:

· Posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42/EEC.

· Posiada min. 4 automatyczne programy z temperaturą pracy 121  do 134 stopni C.

· Zastosowanie:

· gabinety kosmetyczne

· gabinety lekarskie
W skład zestawu wchodzą:

· urządzenie klasy B o pojemności 18 l,

· co najmniej trzy metalowe tacki,

· uchwyt do tacki,

· pojemnik na wodę,

· wężyk odprowadzający wodę,

	2.
	Parametry/cechy,  jakie musi posiadać urządzenie:

· Komora ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej)

· Elektroniczna blokada drzwi

· Wbudowana drukarka termiczna

· Czas pracy: 20-45min w zależności od programu

· Wymiary zewnętrzne:
56 – 60 x44 – 50 x40 – 45 cm 

· Wymiary wewnętrzne:


głębokość: 40 - 45cm

średnica robocza: 23 - 25cm

· Pojemność: 18l

·  Waga: 52 – 55 kg 

· Zasilanie: 230 V /50 Hz , 1800 – 2000 W


i wprowadza się nowy zapis: 

Część 10:

Autoklaw z drukarką 18 l - 1 zestaw 

	1.
	              Cechy:

· Posiada certyfikat CE i EC Directive 93/42/EEC.

· Posiada min. 4 automatyczne programy z temperaturą pracy 121  do 134 stopni C.

· Zastosowanie:

· gabinety kosmetyczne

· gabinety lekarskie
W skład zestawu wchodzą:

· urządzenie klasy B o pojemności  min. 18 l,

· co najmniej trzy metalowe tacki,

· uchwyt do tacki,

· pojemnik na wodę,

· wężyk odprowadzający wodę,

	2.
	Parametry/cechy,  jakie musi posiadać urządzenie:

· Komora ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej)

· Elektroniczna blokada drzwi

· Wbudowana drukarka termiczna lub drukarka nie wbudowana, ale zintegrowana, tzn. pozwalająca na bezpośredni wydruk parametrów sterylizacji (bez pośrednictwa komputera)
· Czas pracy: 15-60 min w zależności od programu

· Wymiary zewnętrzne:
max. 60 x50x45 cm³ 

· Wymiary wewnętrzne:


głębokość: min. 40 cm

średnica robocza: min. 23 cm

· Pojemność: min. 18l

·  Waga: 50 – 55 kg 

· Zasilanie: 230 V /50 Hz , 1800 – 2000 W


2. We wzorze umowy – załączniku nr 5 do siwz, skreśla się zapis: 

„§ 4

        1.  WYKONAWCA udziela rękojmi i gwarancji na dostarczone urządzenia na okres ……….. miesięcy  licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy. Wykonawca dostarczy, w dniu dostawy, dokumenty gwarancyjne.

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania naprawy gwarancyjnej urządzeń  na terenie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu lub w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM, w ciągu 7 dni, od momentu zgłoszenia awarii. W razie niemożności dotrzymania 7 dniowego terminu naprawy WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU, na czas naprawy powyżej 7 dni, urządzeń o identycznych parametrach technicznych. Łączny czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 21 dni. Jeżeli WYKONAWCA nie wykona w tym czasie naprawy urządzeń zobowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt o identycznych parametrach. Koszt wszelkiego transportu sprzętu, w związku z gwarancją, pokrywa WYKONAWCA. Wszelkie koszty, w tym: koszt przyjazdu, noclegów i wyżywienia, związane z przyjazdem osób upoważnionych przez WYKONAWCĘ  do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, w związku z gwarancją, pokrywa WYKONAWCA.

3. Jeżeli ujawnią się takie wady fizyczne przedmiotu umowy, które nie kwalifikują się do ich usunięcia, WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń wolnych od wad o identycznych parametrach w terminie do 3 tygodni od dnia stwierdzenia, iż wady fizyczne przedmiotu umowy nie kwalifikują się do usunięcia. 
4. W przypadku trzykrotnej naprawy każdego z urządzeń będących przedmiotem umowy, a także gdy sumaryczny czas napraw przekroczy dwa miesiące w okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do wymiany urządzenia dotkniętego wadą na nowe, na własny koszt. 
5. WYKONAWCA wykonana w okresie gwarancji minimum 1 przegląd gwarancyjny, w każdym roku trwania gwarancji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.”
i wprowadza się nowy zapis: 

„§ 4

        1.  WYKONAWCA udziela rękojmi i gwarancji na dostarczone urządzenia na okres ……….. miesięcy  licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy. Wykonawca dostarczy, w dniu dostawy, dokumenty gwarancyjne.

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania naprawy gwarancyjnej urządzeń  na terenie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu lub w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM, w ciągu 7 dni, od momentu zgłoszenia awarii. W razie niemożności dotrzymania 7 dniowego terminu naprawy WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU, na czas naprawy powyżej 7 dni, urządzeń o identycznych parametrach technicznych. Łączny czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 21 dni. Jeżeli WYKONAWCA nie wykona w tym czasie naprawy urządzeń zobowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt o identycznych parametrach. Koszt wszelkiego transportu sprzętu, w związku z gwarancją, pokrywa WYKONAWCA. Wszelkie koszty, w tym: koszt przyjazdu, noclegów i wyżywienia, związane z przyjazdem osób upoważnionych przez WYKONAWCĘ  do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, w związku z gwarancją, pokrywa WYKONAWCA.

3. Jeżeli ujawnią się takie wady fizyczne przedmiotu umowy, które nie kwalifikują się do ich usunięcia, WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń wolnych od wad o identycznych parametrach w terminie do 3 tygodni od dnia stwierdzenia, iż wady fizyczne przedmiotu umowy nie kwalifikują się do usunięcia. 
4. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu lub podzespołu urządzenia będącego przedmiotem umowy, a także gdy sumaryczny czas napraw przekroczy dwa miesiące w okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do wymiany tego elementu, podzespołu lub całego urządzenia  na nowy wolny od wad, na własny koszt. 
5. WYKONAWCA wykonana w okresie gwarancji minimum 1 przegląd gwarancyjny, w każdym roku trwania gwarancji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.”
Jednocześnie Zamawiający zmienia:  

· termin składania ofert do dnia 24.02.2014 r. do godziny 12:00,

· termin otwarcia ofert na dzień 24.02.2014 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 304.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmiany do zał. nr 7 do siwz: „Zestawienie oferowanych urządzeń wskazujące: model/producenta/rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy, ceny netto + Vat, ceny brutto poszczególnych pozycji dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanych urządzeń” – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.
