Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-07/14
Nowy Targ 11.06.2014
Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana treści siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa sprzętu dla Pracowni: Instytutu Pielęgniarstwa, Instytutu Ratownictwa Medycznego i Instytutu Fizjoterapii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 

Zamawiający informuje, że w dniach 02.06., 03.06., 04.06., 05.06.2014 r. i 10.06.2014 r. wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1: dot. części 5

Prosimy o dopuszczenie fantomu do ćwiczeń medycznych renomowanego producenta:

· tors dorosłego człowieka o przeciętnej fizjologii i anatomii

· przeznaczony do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej

· posiadający możliwość odchylenia głowy i wysunięcia żuchwy w celu udrożnienia dróg oddechowych.

· wyposażony w niewymagający zasilania bateryjnego system wskaźników  umożliwiających bieżącą kontrolę poprawności wykonywanych działań tj. prawidłowa ilość wdmuchiwanego powietrza i tempo wdmuchnięcia, prawidłową głębokość ucisku klatki piersiowej i prawidłowe miejsce ucisku klatki piersiowej,

· wyposażony ponadto w interfejs i odpowiedni program komputerowy umożliwiający analizę, ocenę i archiwizację resuscytacji krążeniowo-oddechowej wykonywanej na manekinie (bezprzewodowa łączność z komputerem)

· waga: 12 kg

· wymiary: nie mniejsze niż 70x45x25 cm

· wyposażony w torbę transportową/matę dostosowaną do typu fantomu

· wyposażony wymienne worki na wdmuchiwane powietrze –100 sztuk

· wyposażony w maski standardowe maski twarzowe -  5 sztuk

· wyposażony w maski twarzowe umożliwiające zakładanie rurek ustno-gardłowych -  2 sztuki

· wyposażony w worek samorozprężalny dla dorosłych

Odpowiedź:  Nie, jednak Zamawiający wprowadza następujące zmiany do siwz.
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis w części 5: 

„ Część 5: 

Fantom do ćwiczeń medycznych z panelem kontrolnym – 1 zestaw.

Parametry

· Fantom powinien przedstawiać tors dorosłego człowieka o przeciętnej fizjologii i anatomii. 

· Fantom powinien służyć do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

· Fantom powinien posiadać możliwość odchylenia głowy i wysunięcia żuchwy w celu udrożnienia dróg oddechowych. 

· Fantom powinien posiadać, zasilany bateryjnie panel kontrolny „skillguide” umożliwiający bieżącą kontrolę poprawności wykonywanych działań tj. prawidłowa ilość wdmuchiwanego powietrza i tempo wdmuchnięcia, prawidłową głębokość ucisku klatki piersiowej i prawidłowe miejsce ucisku klatki piersiowej.

· Dane techniczne:

Waga: 7-9 kg

Wymiary: nie mniejszy niż 70x45x25 cm 

· Torbę transportową/mata dostosowana do typu fantomu. 

· Elektroniczny panel kontrolny „skillguide”    

· Wymienne drogi oddechowe –2 sztuki  

· Maska twarzowa -  3 sztuki ” 
a wprowadza się nowy opis:

„Część 5: 

Fantom do ćwiczeń medycznych z panelem kontrolnym – 1 zestaw.

Parametry

· Fantom powinien przedstawiać tors dorosłego człowieka o przeciętnej fizjologii i anatomii. 

· Fantom powinien służyć do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

· Fantom powinien posiadać możliwość odchylenia głowy i wysunięcia żuchwy w celu udrożnienia dróg oddechowych. 

· Fantom powinien posiadać, zasilany bateryjnie panel kontrolny „skillguide” lub inny panel kontrolny umożliwiający bieżącą kontrolę poprawności wykonywanych działań tj. prawidłowa ilość wdmuchiwanego powietrza i tempo wdmuchnięcia, prawidłową głębokość ucisku klatki piersiowej i prawidłowe miejsce ucisku klatki piersiowej.

· Dane techniczne:

Waga: 7-12 kg

Wymiary: nie mniejszy niż 70x45x25 cm 

· Torbę transportową/mata dostosowana do typu fantomu. 

· Elektroniczny panel kontrolny „skillguide”  lub inny panel kontrolny

· Wymienne drogi oddechowe –2 sztuki  lub więcej

· Maska twarzowa -  3 sztuki lub więcej”;
Pytanie 2: dot. części 5

Czy  Zamawiający  dopuści na zasadzie równoważności  fantom  w postaci  torsu osoby  dorosłej  wyposażony w  lekki  wskaźnik diodowy  umożliwiający  kontrolę  poprawności wykonywanych  działań: 

- ułożenia dłoni do masażu pośredniego serca

- głębokości ucisku klatki piersiowej 

- objętości powietrza dostarczanego poprzez oddechy ratownicze

Fantom dostarczany z torbą/matą, wskaźnikiem  diodowym, wymienne  drogi oddechowe x 3 sztuki oraz  maski  twarzowe x3 sztuki.

Odpowiedź: Nie, jednak Zamawiający wprowadza następujące zmiany do siwz.

W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis w części 5: 

„ Część 5: 

Fantom do ćwiczeń medycznych z panelem kontrolnym – 1 zestaw.

Parametry

· Fantom powinien przedstawiać tors dorosłego człowieka o przeciętnej fizjologii i anatomii. 

· Fantom powinien służyć do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

· Fantom powinien posiadać możliwość odchylenia głowy i wysunięcia żuchwy w celu udrożnienia dróg oddechowych. 

· Fantom powinien posiadać, zasilany bateryjnie panel kontrolny „skillguide” umożliwiający bieżącą kontrolę poprawności wykonywanych działań tj. prawidłowa ilość wdmuchiwanego powietrza i tempo wdmuchnięcia, prawidłową głębokość ucisku klatki piersiowej i prawidłowe miejsce ucisku klatki piersiowej.

· Dane techniczne:

Waga: 7-9 kg

Wymiary: nie mniejszy niż 70x45x25 cm 

· Torbę transportową/mata dostosowana do typu fantomu. 

· Elektroniczny panel kontrolny „skillguide”    

· Wymienne drogi oddechowe –2 sztuki  

· Maska twarzowa -  3 sztuki ” 
a wprowadza się nowy opis:

„Część 5: 

Fantom do ćwiczeń medycznych z panelem kontrolnym – 1 zestaw.

Parametry

· Fantom powinien przedstawiać tors dorosłego człowieka o przeciętnej fizjologii i anatomii. 

· Fantom powinien służyć do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

· Fantom powinien posiadać możliwość odchylenia głowy i wysunięcia żuchwy w celu udrożnienia dróg oddechowych. 

· Fantom powinien posiadać, zasilany bateryjnie panel kontrolny „skillguide” lub inny panel kontrolny umożliwiający bieżącą kontrolę poprawności wykonywanych działań tj. prawidłowa ilość wdmuchiwanego powietrza i tempo wdmuchnięcia, prawidłową głębokość ucisku klatki piersiowej i prawidłowe miejsce ucisku klatki piersiowej.

· Dane techniczne:

Waga: 7-12 kg

Wymiary: nie mniejszy niż 70x45x25 cm 

· Torbę transportową/mata dostosowana do typu fantomu. 

· Elektroniczny panel kontrolny „skillguide”  lub inny panel kontrolny

· Wymienne drogi oddechowe –2 sztuki  lub więcej

· Maska twarzowa -  3 sztuki lub więcej”;
Pytanie 3: dot. części 6, pozycja  nr  1 .
Czy Zamawiający  dopuści na zasadzie równoważności  szkielet człowieka o wymiarach około 84 cm wyposażony w rdzenie nerwowe, tętnice kręgowe oraz wypadający  dysk? 
Odpowiedź:  Tak, w związku z tym Zamawiający wprowadza następujące zmiany do siwz.

W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis w części 6 pkt 1 w całości: 

„ Część 6: 

1. Szkielet człowieka z głównymi arteriami i nerwami - model – 1 szt.

· wysokość 85 – 90 cm” 

a wprowadza się nowy opis:
„ Część 6: 

„ 1. Szkielet człowieka z głównymi arteriami i nerwami - model – 1 szt.

· wysokość 80 – 90 cm 

· wyposażony w rdzenie nerwowe, tętnice kręgowe oraz wypadający  dysk”;
Pytanie 4: dot. części 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fantomu spełniającego wszystkie określone przez Zamawiającego parametry  bez  możliwości wysunięcia żuchwy?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz.
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:
skreśla się opis w części 8 pkt 3: 
„ Część 8: 

3. Fantom powinien posiadać możliwość odchylenia głowy i wysunięcia żuchwy w celu uwidocznienia dróg oddechowych” 

a wprowadza się nowy opis:
„ Część 8: 

3. Fantom powinien posiadać możliwość odchylenia głowy i ruchomą żuchwę”;

Pytanie 5: dot. części 8
Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie  zamiast torby transportowej, specjalną walizkę  przeznaczoną do transportu , przechowywania  oraz  ochrony przed przypadkowym uszkodzeniem znajdującego się wewnątrz wyposażenia?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz.

W związku z odpowiedzią na powyższe pytania, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis w części 8, dodatkowe wyposażenie, pkt 1: 
„ Część 8: 

1. Torba do przenoszenia fantomu służąca również jako mata” 

a wprowadza się nowy opis:
„ Część 8: 

„1. Torba do przenoszenia fantomu służąca również jako mata lub walizka przeznaczona do przechowywania i transportu”;
Pytanie 6: dot. części 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poszczególnych  fantomów posiadających następujące  parametry: 

Fantom  dorosłej osoby: 

Tors osoby dorosłej do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej (w celu udrożnienia dróg oddechowych wymagane jest odchylenie głowy),ruchoma żuchwa możliwość udzielenia  pomocy osobie, która się zadławiła (wykonywanie rękoczynu uciśnięcia nadbrzusza).

 Fantom posiadający  wyraźnie zaznaczone punkty orientacyjne - na klatce piersiowej krzywizny anatomiczne (łuk żebrowy i wyrostek mieczykowaty) oraz sutki, umożliwiający  właściwą lokalizację miejsca ułożenia rąk do masażu serca. 

Realny opór klatki piersiowej  przy wykonywaniu ucisku i naturalne ruchy przy prowadzeniu wentylacji. „Naturalne w dotyku ciało`` wykonane z pianki poliuretanowej, na której znajduje się odpinana winylowa skóra ułatwia czyszczenie, natomiast indywidualne maseczki twarzowe ułatwiają dezynfekcję i chronią przed przenoszeniem zakażeń krzyżowych. 

Nylonowa torba transportowa, która została wyposażona we wszyte podkładki - po rozłożeniu może służyć jako mata treningowa.

Zestaw zawierający: fantom, wymienne drogi oddechowe (3 szt.), maski twarzowe (3 szt.), torba/mata.

Fantom dziecka: 

Realistycznie wyglądający model kilkuletniego dziecka, z widocznymi i wyczuwalnymi anatomicznymi punktami orientacyjnymi.

 Model  posiada  miękką skórą  oraz naturalny opór klatki piersiowej podczas ucisku. 

Fantom  wyposażony jest w indywidualnego użytku maski twarzowe oraz system zatrzaskowo montowanych dróg oddechowych z zaworem jednokierunkowym zapobiegającym powstawaniu zakażeń krzyżowych. Jest to fantom trwały, łatwy w użytkowaniu i utrzymaniu czystości. 

Zestaw zawierający : fantom , 3 szt. dróg oddechowych, 3 szt. masek twarzowych, torbę transportową/matę.

Fantom niemowlę:

Profesjonalny fantom niemowlęcia do nauki: RKO, użycia AED, wykonywania czynności ratunkowych przy zadławieniu. Fantom nowej generacji, wykonany tak, by łączyć wygodę użytkowania, realizm ćwiczeń i unikalny mechanizm weryfikacji umiejętności z przystępną  ceną. 

Realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii - widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne (żebra, mostek, sutki), pozwalają na szybkie i łatwe odnalezienie właściwego miejsca ucisku i przyklejenia elektrod AED. Realne odczucia prowadzenia RKO - konieczność odchylenia głowy w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych, widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie prawidłowej wentylacji.

Interaktywny mechanizm weryfikacji ćwiczącego – uczeń widzi, słyszy i czuje poprawność wykonywanego ćwiczenia: sygnał świetlny (kolorowe diody) informujący o prawidłowości częstotliwość uciśnięć oraz sygnał dźwiękowy („klik-klak”) oraz relaksacja klatki piersiowej potwierdzająca poprawną głębokość masażu wpływają na szybsze samodzielne opanowanie umiejętności.

Zestaw zawierający: 

Fantom ze wskaźnikiem, 10 maseczek ochronnych, nylonową torbę transportową/matę do ćwiczeń.

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz.
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis w części 9, w całości: 

„ Część 9: 
Zestaw 3 fantomów (dorosłego, dziecka i niemowlęcia) – do treningu masażu serca i sztucznego  oddechu we wszystkich grupach wiekowych – 1 zestaw

1. Fantomy powinny przedstawiać tors dorosłego człowieka, dziecka oraz niemowlęcia o realistycznej anatomii.

2. Do uwidocznienia dróg oddechowych konieczne odchylenie głowy do tyłu.

3. Ruchoma żuchwa.

4. Unoszenie klatki piersiowej podczas sztucznego oddychania.

5. Cechy anatomiczne klatki piersiowej umożliwiające prawidłową lokalizację miejsca ucisku przy masażu serca.

6. Dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości masażu serca w manekinie osoby dorosłej i dziecka.

7. Manekin niemowlęcia wyposażony w funkcję usuwania ciała obcego z dróg oddechowych.

Ponadto zestaw powinien posiadać:

- torbę transportową,

- trzy maty treningowe do każdego z fantomów,

- wymienna część twarzowa i drogi oddechowe do manekina osoby dorosłej i dziecka – po jednej sztuce,

- wymienne drogi oddechowe do manekina dziecięcego – 5 sztuk,

- sztuczne ciała obce do manekina niemowlęcego” 

a wprowadza się nowy opis:
„ Część 9: 

3 fantomy do resuscytacji krążeniowo – oddechowej: fantom osoby dorosłej, dziecka 7-8 letniego, niemowlęcia – 1 zestaw
Opis fantomu osoby dorosłej:

1. Tors osoby dorosłej o realistycznej anatomii

2. Łatwa identyfikacja punktów ucisku klatki piersiowej w celu masażu serca

3. Realny opór klatki piersiowej przy masażu

4. Unoszenie klatki piersiowej przy wentylacji

5. Ponadto zestaw powinien zawierać:

· Torbę transportową ewentualnie torbę/matę

· Wymienne drogi oddechowe – 3 sztuki

· Wymienna część twarzowa/maska twarzowa – 3 sztuki

Opis fantomu dziecka:

1. Tors dziecka 7-8 letniego o realistycznej anatomii

2. Łatwa identyfikacja punktów orientacyjnych ucisku klatki piersiowej przy masażu i realny opór klatki piersiowej przy ucisku

3. Unoszenie klatki piersiowej przy wentylacji

4. Ponadto zestaw powinien zawierać:

· Torbę transportową ewentualnie torbę/matę

· Wymienne drogi oddechowe – 3 sztuki

· Wymienna część twarzowa/maska twarzowa – 3 sztuki

Opis fantomu niemowlęcia ze wskaźnikiem prawidłowości masażu i możliwością ćwiczenia medycznych czynności ratunkowych przy zadławieniu:

1. Fantom niemowlęcia o realistycznej anatomii

2. Wyraźne punkty orientacyjne umożliwiające poprawny masaż serca i przyklejenie elektrod do AED

3. Sygnał dźwiękowy i świetlny prawidłowości masażu

4. Odgięcie głowy w celu udrożnienia dróg oddechowych

5. Unoszenie klatki piersiowej przy wentylacji

6. Ponadto zestaw powinien zawierać

· Torbę transportową lub torbę/matę”

Pytanie 7: dot. części 14
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności  model krtani o poniższych parametrach:
- uwidoczniona kość gnykowa, chrząstki krtani i górny odcinek tchawicy, brak mięśni 

- model czynnościowy - fałdy głosowe, chrząstki nalewkowate i nagłośnia poruszane od strony -chrząstek nalewkowatych
- uwidoczniona częściowo błona tarczowo-gnykowa

-  po jednej stronie uwidoczniona część gruczołu tarczowego, przytarczyce, mięśniówka przełyku i krtaniowej części gardła
- model umieszczony na podstawie.

Odpowiedź:    Tak, w związku z tym Zamawiający wprowadza następujące zmiany do siwz.

W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis w części 14 w całości: 

„ Część 14: 

Model ludzkiej krtani – 1 szt.

· wykonany ze sztucznego tworzywa 

· składający się z 3 elementów 

· umieszczony na podstawie

· możliwość rozłożenia modelu i zapoznania się  z budową wewnętrzną organu” 

a wprowadza się nowy opis:
„Część 14: 

Model ludzkiej krtani – 1 szt.

· wykonany ze sztucznego tworzywa 

· składający się z 3 elementów 

· umieszczony na podstawie

· możliwość rozłożenia modelu i zapoznania się  z budową wewnętrzną organu

· uwidoczniona kość gnykowa, chrząstki krtani i górny odcinek tchawicy, brak mięśni

· model czynnościowy - fałdy głosowe, chrząstki nalewkowate i nagłośnia poruszane od strony -chrząstek nalewkowatych

· uwidoczniona częściowo błona tarczowo-gnykowa

· po jednej stronie uwidoczniona część gruczołu tarczowego, przytarczyce, mięśniówka przełyku i krtaniowej części gardła”;

Pytanie 8: dot. części 9
1. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zestaw składających się z  trzech  fantomów (dorosłego, dziecka i niemowlęcia) do treningu masażu serca  i sztucznego wdechu o poniższych parametrach:

1. Fantomy przedstawiające  tors dorosłego człowieka , dziecka  oraz  niemowlęcia o  realistycznej  anatomii.

2. Konieczność  odchylenia głowy  do  tyłu w celu uwidocznienia dróg oddechowych.

3. Unoszenie klatki piersiowej  podczas wykonywania sztucznego oddychania.

4. Cechy anatomiczne klatki piersiowej umożliwiające  prawidłową lokalizację  miejsca ucisku przy masażu serca.

5. Sygnał  dźwiękowy  „klik-klak”

6. Fantomy wyposażone w świetlny wskaźnik informujący o  prawidłowości uciskania klatki piersiowej.

7. Zestaw  umieszczony w torbie transportowej.

8. Wymienne drogi oddechowe – po 10 sztuk dla każdego fantomu.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, tj. żąda przedmiotu zamówienia wskazanego w siwz.
Pytanie 9: dot. części 3 - aparat do mierzenia cholesterolu
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora mierzącego cholesterol, glukozę, tróglicerydy przy pomocy osobnych pasków, z krwi o objętości od 10-50 ul, który pracuje bez wyrzutnika pasków w oparciu o 4 baterie alkaliczne?

Odpowiedź:  Tak, w związku z tym Zamawiający wprowadza następujące zmiany do siwz. 
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis w części 3 w całości: 

„Część 3: 




Aparat do mierzenia cholesterolu – 1 szt.



Urządzenie do pomiarów 3 w 1 glukozy, cholesterolu i trójglicerydów,




pomiar dokonywany z 1 mikrolitra krwi włośniczkowej,




urządzenie mierzy stężenie glukozy, cholesterolu i trójglicerydów we krwi,




przycisk-wyrzutnik do bezdotykowego bezpiecznego usuwania pasków,




musi być dołączony nakłuwacz, lancet posiada 5 pozycji głębokości nakłucia przez ostrze. 




Dane techniczne:

· zakres pomiaru glukozy: 10-600 mg/dl

· zakres pomiaru cholesterolu: 130-400 mg/dl 

· zakres pomiaru trójglicerydów: 50-500 mg/dl

· zasilanie: 2 baterie litowe 

· włącznik: automatyczny po włożeniu paska testowego

· waga: 60-70 g

· temperatura pracy: 10  - 40 st. C

· wilgotność pracy:  0 - 90 %

· maksymalna wysokość możliwego pomiaru: 3000 m”

a wprowadza się nowy opis:

„Część 3: 
Aparat do mierzenia cholesterolu – 1 szt.
Urządzenie do pomiarów 3 w 1 glukozy, cholesterolu i trójglicerydów,  Pomiar dokonywany z krwi o objętości od 10-50 ul, 



Dane techniczne:

· zakres pomiarowy dla glukozy we krwi: 20–600 mg/dl (1,1–33,3 mmol/l)

· zakres pomiarowy dla cholesterolu: 150–300 mg/dl (3,88–7,76 mmol/l)

· zakres pomiarowy dla triglicerydów: 70–600 mg/dl (0,80–6,86 mmol/l)

· wymiary: 154 mm x 81 mm x 30 mm  /   +/- 5 mm
· waga - do 140 g    
· w pełni przenośny wymiary: 154 x 81 x 30 mm   /   +/- 5 mm
· zakres temperatur dla pomiaru zależnie od parametru testowego:





cholesterol i triglicerydy 18–30 °C




glukoza 18–32 °C
 



mleczan 15–35 °C
· pamięć 100 zmierzonych wartości na parametr testowy, opcjonalnie z datą, czasem i dodatkową informacją”;
Pytanie 10: dot. części 3 - aparat do mierzenia cholesterolu
Czy Zamawiający dopuści analizator o następujących parametrach technicznych:

 
· Zakres pomiarowy dla glukozy we krwi: 20–600 mg/dL (1,1–33,3 mmol/L)

· Zakres pomiarowy dla cholesterolu: 150–300 mg/dL (3,88–7,76 mmol/L)

· Zakres pomiarowy dla triglicerydów: 70–600 mg/dL (0,80–6,86 mmol/L)

· Wymiary: 154 mm x 81 mm x 30 mm

· Waga - ok 140 g
· W pełni przenośny wymiary: 154 x 81 x 30 mm

· Zakres temperatur dla pomiaru zależnie od parametru testowego:

Cholesterol i triglicerydy 18–30 °C

Glukoza 18–32 °C

          Mleczan 15–35 °C

· Pamięć 100 zmierzonych wartości na parametr testowy, opcjonalnie z datą, czasem i dodatkową informacją.

Odpowiedź:  Tak, w związku z tym Zamawiający wprowadza następujące zmiany do siwz.

W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis w części 3 w całości: 

„Część 3: 




Aparat do mierzenia cholesterolu – 1 szt.



Urządzenie do pomiarów 3 w 1 glukozy, cholesterolu i trójglicerydów,




pomiar dokonywany z 1 mikrolitra krwi włośniczkowej,




urządzenie mierzy stężenie glukozy, cholesterolu i trójglicerydów we krwi,




przycisk-wyrzutnik do bezdotykowego bezpiecznego usuwania pasków,




musi być dołączony nakłuwacz, lancet posiada 5 pozycji głębokości nakłucia przez ostrze. 




Dane techniczne:

· zakres pomiaru glukozy: 10-600 mg/dl

· zakres pomiaru cholesterolu: 130-400 mg/dl 

· zakres pomiaru trójglicerydów: 50-500 mg/dl

· zasilanie: 2 baterie litowe 

· włącznik: automatyczny po włożeniu paska testowego

· waga: 60-70 g

· temperatura pracy: 10  - 40 st. C

· wilgotność pracy:  0 - 90 %

· maksymalna wysokość możliwego pomiaru: 3000 m”
a wprowadza się nowy opis:

„Część 3: 
Aparat do mierzenia cholesterolu – 1 szt.
Urządzenie do pomiarów 3 w 1 glukozy, cholesterolu i trójglicerydów,  Pomiar dokonywany z krwi o objętości od 10-50 ul, 



Dane techniczne:

· zakres pomiarowy dla glukozy we krwi: 20–600 mg/dl (1,1–33,3 mmol/l)

· zakres pomiarowy dla cholesterolu: 150–300 mg/dl (3,88–7,76 mmol/l)

· zakres pomiarowy dla triglicerydów: 70–600 mg/dl (0,80–6,86 mmol/l)

· wymiary: 154 mm x 81 mm x 30 mm  /   +/- 5 mm
· waga - do 140 g    
· w pełni przenośny wymiary: 154 x 81 x 30 mm   /   +/- 5 mm
· zakres temperatur dla pomiaru zależnie od parametru testowego:





cholesterol i triglicerydy 18–30 °C




glukoza 18–32 °C
 



mleczan 15–35 °C
· pamięć 100 zmierzonych wartości na parametr testowy, opcjonalnie z datą, czasem i dodatkową informacją”;
Pytanie 11: dot. wzoru umowy
1. Par. 4 ust. 2  - Prosimy o zmianę zapisu par. 4 ust. 2 „w ciągu 7 dni” na „w terminie 7 dni roboczych” 

2. Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:


Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu 
płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.
3. Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?


Uzasadnienie:


Kara umowna ma  na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być 
nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę 
nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 4 ust.4.

Odpowiedź: 
ad. 1 Zamawiający zgadza się na zmianę. W związku z powyższym Zamawiający wprowadzi zmiany do wzoru umowy.
ad. 2 Zamawiający zgadza się na zmianę. W związku z powyższym Zamawiający wprowadzi zmiany do wzoru umowy. 
Należy jednak pamiętać, że zgodnie z umową „Wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy przez obydwie strony”.
ad. 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, tj. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

zapis § 4 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ):


z:

„WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania naprawy gwarancyjnej urządzeń  na terenie 
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu lub w miejscu uzgodnionym z 
ZAMAWIAJĄCYM, w ciągu 7 dni, od momentu zgłoszenia awarii. W razie niemożności dotrzymania 
7 dniowego terminu naprawy WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU, 
na czas naprawy powyżej 7 dni, urządzeń o identycznych parametrach technicznych. Łączny czas 
naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 21 dni. Jeżeli WYKONAWCA nie wykona w tym 
czasie naprawy urządzeń zobowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt o identycznych parametrach. Koszt 
wszelkiego transportu sprzętu, w związku z naprawą gwarancyjną, pokrywa WYKONAWCA. Wszelkie 
koszty, w tym: koszt przyjazdu, noclegów i wyżywienia, związane z przyjazdem osób upoważnionych 
przez WYKONAWCĘ  do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, w związku z naprawą gwarancyjną, pokrywa 
WYKONAWCA”,


na:


„WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania naprawy gwarancyjnej urządzeń  na terenie 
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu lub w miejscu uzgodnionym z 
ZAMAWIAJĄCYM, w terminie 7 dni roboczych, od momentu zgłoszenia awarii. W razie niemożności 
dotrzymania 7 dniowego (7 dni roboczych) terminu naprawy WYKONAWCA zobowiązuje się do 
dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU, na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych, urządzeń o 
identycznych parametrach technicznych. Łączny czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 
21 dni. Jeżeli WYKONAWCA nie wykona w tym czasie naprawy urządzeń zobowiązany jest 
dostarczyć nowy sprzęt o identycznych parametrach. Koszt wszelkiego transportu sprzętu, w związku z 
naprawą gwarancyjną, pokrywa WYKONAWCA. Wszelkie koszty, w tym: koszt przyjazdu, noclegów i 
wyżywienia, związane z przyjazdem osób upoważnionych przez WYKONAWCĘ  do siedziby 
ZAMAWIAJĄCEGO, w związku z naprawą gwarancyjną, pokrywa WYKONAWCA”;
oraz
zapis § 5 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ):


z:
„Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY …………………..……………., na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT przez WYKONAWCĘ na ZAMAWIAJĄCEGO, po podpisaniu przez obie strony umowy protokołu odbioru przedmiotu umowy. Termin zapłaty strony ustalają do 21 dni od daty dostarczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU”,


na:

„Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY …………………..……………., na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT przez WYKONAWCĘ na ZAMAWIAJĄCEGO, po podpisaniu przez obie strony umowy protokołu odbioru przedmiotu umowy. Termin zapłaty strony ustalają do 21 dni od daty wystawienia faktury ZAMAWIAJĄCEMU”;
Pytanie 12: dot. części 1 -  Podnośnik elektryczny dla pacjentów niepełnosprawnych
1. Czy Zamawiający dopuści  wysokiej klasy podnośnik którego minimalna wysokość zawieszenia wynosi 450mm a maksymalna 1750mm? Pragniemy zauważyć że parametr ten różni się tylko nieznacznie od wymaganego a w przypadku wysokości minimalnej jest lepszy od wymaganego
2. Czy Zamawiający dopuści  wysokiej klasy podnośnik którego minimalny rozstaw zawieszenia wynosi 690mm a maksymalny 1120mm? Pragniemy zauważyć że parametr ten różni się tylko nieznacznie od wymaganego.
3. Czy Zamawiający dopuści  wysokiej klasy podnośnik którego maksymalne obciążenie wynosi 160kg? Pragniemy zauważyć że parametr ten jest lepszy od wymaganego.
Odpowiedź:  
ad. 1 Tak, w związku z tym Zamawiający wprowadza następujące zmiany do siwz.
ad. 2 Tak, w związku z tym Zamawiający wprowadza następujące zmiany do siwz.
ad. 3 Tak, w związku z tym Zamawiający wprowadza następujące zmiany do siwz.

W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis w części 1 w całości: 


„Część 1: 


Podnośnik elektryczny dla pacjentów niepełnosprawnych – 1 szt. 

Podnośnik do transportu chorych. Minimalna wysokość zawieszenia 685 mm. Maksymalna wysokość 
zawieszenia 1910 mm. Minimalny rozstaw zawieszenia 620 mm. Maksymalny rozstaw zawieszenia 
1120 mm. Maksymalne obciążenie 150 kg. Całkowity ciężar (z barierkami  i wysięgnikiem) max. 40 
kg. Podstawa podnośnika rozchylana, pozwala na przetransportowanie pacjenta z łóżka na wózek 
inwalidzki i z powrotem. 


Możliwy podjazd podnośnika  pod  każde łóżko stosowane zwyczajowo zarówno w domu jak i w 
szpitalu. 


Podnośnik wyposażony jest w siedzisko. Spełnia wymagania Dyrektywy Medycznej Unii Europejskiej 
MDD 93/42/EEC( dla  klasy 1).

a wprowadza się nowy opis:


„Część 1: 


Podnośnik elektryczny dla pacjentów niepełnosprawnych – 1 szt. 

Podnośnik do transportu chorych. Minimalna wysokość zawieszenia 45 cm – 74 cm. Maksymalna 
wysokość zawieszenia 175-217 cm. Rozstaw zawieszenia  68 cm – 127 cm. Maksymalne obciążenie 
150-160 kg. Całkowity ciężar (z barierkami  i wysięgnikiem) max. 40 kg. Podstawa podnośnika 
rozchylana, pozwala na przetransportowanie pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki i z powrotem. 
Możliwy podjazd podnośnika  pod  każde łóżko stosowane zwyczajowo zarówno w domu jak i w 
szpitalu. Podnośnik wyposażony jest w siedzisko. Spełnia wymagania 
Dyrektywy Medycznej Unii 
Europejskiej MDD 93/42/EEC( dla  klasy 1)”.
Pytanie 13: dot. SIWZ i wzoru umowy

1. Czy dla części 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §2 ust. 6 wzoru umowy na następujący: „WYKONAWCA jest zobowiązany do wydania przedmiotu umowy tylko i wyłącznie w oryginalnym opakowaniu WYKONAWCY”

Pragniemy zauważyć, iż przedmiot postepowania w części 1 jest przez Wykonawcę rozpakowywany w 
jego siedzibie, tam sprawdzany i późnej dostarczany do Zamawiającego.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu §4 ust. 2 z: „Jeżeli WYKONAWCA nie wykona w tym czasie naprawy urządzeń zobowiązany jest dostarczyć nowy element/podzespół, który uległ awarii”
3. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych wynikających z §7 ust. 1d.
4. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §5 ust. 6 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust 2 na następujący: „  W przypadku zwłoki w dostawie i montażu urządzeń w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1 przekraczającego 7 dni, ZAMAWIAJĄCY będzie mógł wypowiedzieć umowę, z przyczyn leżących po stornie WYKONAWCY, w trybie natychmiastowym.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 1d na następujący: „za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej lub nie dostarczenia urządzenia zastępczego w wysokości 0,2% wartości urządzenia objętego naprawą, za każdy dzień zwłoki”?
Odpowiedź: 

ad. 1   Zamawiający dokona zmiany wzoru umowy.
ad. 2   Zamawiający dokona zmiany we wzorze umowy.
ad. 3 W razie za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej lub nie dostarczenia urządzenia zastępczego – będzie naliczana kara umowna. Czyli nawet gdyby na czas naprawy dostarczono urządzenie zastępcze ale Wykonawca przekroczy termin w którym ma dokonać naprawy (nie dotrzyma go)  będzie naliczana kara umowna.   
ad. 4 Nie wyrażamy zgody.
ad. 5 Tak, Zamawiający dokona zmiany we wzorze umowy.
ad. 6 Zamawiający dokona zmiany wzoru umowy.
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

zapis § 2 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ):


z:

„WYKONAWCA jest zobowiązany do wydania przedmiotu umowy tylko i wyłącznie w oryginalnym 
opakowaniu producenta”,


na:

„WYKONAWCA jest zobowiązany do wydania przedmiotu umowy tylko i wyłącznie w oryginalnym 
opakowaniu producenta, za wyjątkiem części 1 (Podnośnik elektryczny dla pacjentów 
niepełnosprawnych – 1 szt.) – w tym wypadku dopuszczone jest wydanie w opakowaniu oryginalnym 
producenta lub Wykonawcy”;
zapis § 4 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ):


z:


„… Jeżeli WYKONAWCA nie wykona w tym czasie naprawy urządzeń zobowiązany jest dostarczyć 
nowy sprzęt o identycznych parametrach. Koszt wszelkiego transportu sprzętu, w związku z naprawą 
gwarancyjną, pokrywa WYKONAWCA. Wszelkie koszty, w tym: koszt przyjazdu, noclegów i 
wyżywienia, związane z przyjazdem osób upoważnionych przez WYKONAWCĘ  do siedziby 
ZAMAWIAJĄCEGO, w związku z naprawą gwarancyjną, pokrywa WYKONAWCA”,


na:


„… Jeżeli WYKONAWCA nie wykona w tym czasie naprawy urządzeń zobowiązany jest dostarczyć 
nowy element, podzespół lub sprzęt o identycznych parametrach. Koszt wszelkiego transportu 
elementu, podzespołu lub sprzętu, w związku z naprawą gwarancyjną, pokrywa WYKONAWCA. 
Wszelkie koszty, w tym: koszt przyjazdu, noclegów i wyżywienia, związane z przyjazdem osób 
upoważnionych przez WYKONAWCĘ  do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, w związku z naprawą 
gwarancyjną, pokrywa WYKONAWCA”;
zapis § 6 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ):


z:


„W  przypadku zwłoki w dostawie i montażu urządzeń w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 
przekraczającego 3 dni, ZAMAWIAJĄCY  będzie mógł wypowiedzieć umowę, z przyczyn leżących po 
stronie WYKONAWCY, w trybie natychmiastowym”,


na:


„W  przypadku zwłoki w dostawie i montażu/uruchomieniu urządzeń w stosunku do terminu 
określonego w § 3 ust. 1 przekraczającego 7 dni, ZAMAWIAJĄCY  będzie mógł wypowiedzieć 
umowę, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, w trybie natychmiastowym”;
zapis § 7 ust. 1 lit. d)  wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ):


z:


„za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej lub nie dostarczenia urządzenia zastępczego - 

w wysokości 1% wartości urządzenia objętego naprawą, za każdy dzień zwłoki”,


na:


„za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej lub nie dostarczenia urządzenia zastępczego - 

w wysokości 0,5% wartości urządzenia objętego naprawą, za każdy dzień zwłoki”;
Pytanie 14: dot. części 1 -  Podnośnik elektryczny dla pacjentów niepełnosprawnych 

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (dł./szer./wys.) 129/64/130 cm?

2. Czy Zamawiający dopuści podnośnik, którego zakres wysokości zawieszenia wynosi 2015x811 (mm)?

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego podstawa jezdna regulowana jest w zakresie 64-92 cm?

Odpowiedź:  
ad. 1 Tak.  
ad. 2 Tak. 
ad. 3 Tak. 
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis w części 1 w całości: 


„Część 1: 


Podnośnik elektryczny dla pacjentów niepełnosprawnych – 1 szt. 

Podnośnik do transportu chorych. Minimalna wysokość zawieszenia 685 mm. Maksymalna wysokość 
zawieszenia 1910 mm. Minimalny rozstaw zawieszenia 620 mm. Maksymalny rozstaw zawieszenia 
1120 mm. Maksymalne obciążenie 150 kg. Całkowity ciężar (z barierkami  i wysięgnikiem) max. 40 
kg. Podstawa podnośnika rozchylana, pozwala na przetransportowanie pacjenta z łóżka na wózek 
inwalidzki i z powrotem. 


Możliwy podjazd podnośnika  pod  każde łóżko stosowane zwyczajowo zarówno w domu jak i w 
szpitalu. 


Podnośnik wyposażony jest w siedzisko. Spełnia wymagania Dyrektywy Medycznej Unii Europejskiej 
MDD 93/42/EEC( dla  klasy 1)”
a wprowadza się nowy opis:


„Część 1: 

Podnośnik elektryczny dla pacjentów niepełnosprawnych – 1 szt. 

Podnośnik do transportu chorych. Minimalna wysokość zawieszenia 45 cm – 74 cm. Maksymalna 
wysokość zawieszenia 175-217 cm. Rozstaw zawieszenia  68 cm – 127 cm. Maksymalne obciążenie 
150-160 kg. Całkowity ciężar (z barierkami  i wysięgnikiem) max. 40 kg. Podstawa podnośnika 
rozchylana, pozwala na przetransportowanie pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki i z powrotem. 
Możliwy podjazd podnośnika  pod  każde łóżko stosowane zwyczajowo zarówno w domu jak i w 
szpitalu. Podnośnik wyposażony jest w siedzisko. Spełnia wymagania 
Dyrektywy Medycznej Unii 
Europejskiej MDD 93/42/EEC( dla  klasy 1)”.
Pytanie 15: dot. części 4 -  ssak medyczny 
1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (dł./szer./wys.) 270/160/250 (mm)?

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o max podciśnieniu 84 kPa?  

Odpowiedź: 

ad. 1 Tak, proponowane parametry są zgodne z siwz
ad. 2 Tak, proponowane parametry są zgodne z siwz
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis w części 4 w punkcie „wymiary”: 


„Część 4: 

· Wymiary max 350x180x430mm / +/- 5 mm” 

a wprowadza się nowy opis:


„Część 4: 

· Wymiary max 350x180x430mm”. 

Pytanie 16: dot. części 1 -  Podnośnik elektryczny dla pacjentów niepełnosprawnych 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik transportowo kąpielowy o parametrach:
- udźwig maksymalny: 150 kg
- zakres podnoszenia: 74 – 198 cm (regulowany za pomocą pilota)
- podstawa jezdna: długość 104 cm, szerokość 61-96 cm
- możliwość awaryjnego zatrzymania i opuszczania
- masa urządzenia: 38 kg.
Spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?
Odpowiedź: Tak.
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis w części 1 w całości: 


„Część 1: 


Podnośnik elektryczny dla pacjentów niepełnosprawnych – 1 szt. 

Podnośnik do transportu chorych. Minimalna wysokość zawieszenia 685 mm. Maksymalna wysokość 
zawieszenia 1910 mm. Minimalny rozstaw zawieszenia 620 mm. Maksymalny rozstaw zawieszenia 
1120 mm. Maksymalne obciążenie 150 kg. Całkowity ciężar (z barierkami  i wysięgnikiem) max. 40 
kg. Podstawa podnośnika rozchylana, pozwala na przetransportowanie pacjenta z łóżka na wózek 
inwalidzki i z powrotem. 


Możliwy podjazd podnośnika  pod  każde łóżko stosowane zwyczajowo zarówno w domu jak i w 
szpitalu. 


Podnośnik wyposażony jest w siedzisko. Spełnia wymagania Dyrektywy Medycznej Unii Europejskiej 
MDD 93/42/EEC( dla  klasy 1)”
a wprowadza się nowy opis:


„Część 1: 

Podnośnik elektryczny dla pacjentów niepełnosprawnych – 1 szt. 

Podnośnik do transportu chorych. Minimalna wysokość zawieszenia 45 cm – 74 cm. Maksymalna 
wysokość zawieszenia 175-217 cm. Rozstaw zawieszenia  68 cm – 127 cm. Maksymalne obciążenie 
150-160 kg. Całkowity ciężar (z barierkami  i wysięgnikiem) max. 40 kg. Podstawa podnośnika 
rozchylana, pozwala na przetransportowanie pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki i z powrotem. 
Możliwy podjazd podnośnika  pod  każde łóżko stosowane zwyczajowo zarówno w domu jak i w 
szpitalu. Podnośnik wyposażony jest w siedzisko. Spełnia wymagania 
Dyrektywy Medycznej Unii 
Europejskiej MDD 93/42/EEC( dla  klasy 1)”.
Pytanie 17: dot. części 1 -  Podnośnik elektryczny dla pacjentów niepełnosprawnych 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik transportowo kąpielowy o parametrach:

- udźwig maksymalny: 150 kg

- zakres podnoszenia: 72,8 – 174 cm (regulowany za pomocą pilota)

- podstawa jezdna: długość 111 cm, szerokość 55-103 cm

- możliwość awaryjnego zatrzymania i opuszczania

- masa urządzenia: 37 kg.

Spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Odpowiedź: Nie spełnia wymogów. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, tj. Zamawiający żąda urządzenia zgodnego z siwz.
Pytanie 18: dot. części 1 pkt a:

Czy Zamawiający dopuści wysokość zawieszenia 217 mm, szczególnie, iż jest to parametr znacznie lepszy od wymaganego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie 19: dot. części 1 pkt c:

Czy Zamawiający dopuści rozstaw zawieszenia 689-1264 mm jako lepsze rozwiązane, 

bo charakteryzujące się szerszym zakresem rozstawu?

Odpowiedź: Tak.
W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis w części 1 w całości: 


„Część 1: 


Podnośnik elektryczny dla pacjentów niepełnosprawnych – 1 szt. 

Podnośnik do transportu chorych. Minimalna wysokość zawieszenia 685 mm. Maksymalna wysokość 
zawieszenia 1910 mm. Minimalny rozstaw zawieszenia 620 mm. Maksymalny rozstaw zawieszenia 
1120 mm. Maksymalne obciążenie 150 kg. Całkowity ciężar (z barierkami  i wysięgnikiem) max. 40 
kg. Podstawa podnośnika rozchylana, pozwala na przetransportowanie pacjenta z łóżka na wózek 
inwalidzki i z powrotem. 


Możliwy podjazd podnośnika  pod  każde łóżko stosowane zwyczajowo zarówno w domu jak i w 
szpitalu. 


Podnośnik wyposażony jest w siedzisko. Spełnia wymagania Dyrektywy Medycznej Unii Europejskiej 
MDD 93/42/EEC( dla  klasy 1)”
a wprowadza się nowy opis:


„Część 1: 

Podnośnik elektryczny dla pacjentów niepełnosprawnych – 1 szt. 

Podnośnik do transportu chorych. Minimalna wysokość zawieszenia 45 cm – 74 cm. Maksymalna 
wysokość zawieszenia 175-217 cm. Rozstaw zawieszenia  68 cm – 127 cm. Maksymalne obciążenie 
150-160 kg. Całkowity ciężar (z barierkami  i wysięgnikiem) max. 40 kg. Podstawa podnośnika 
rozchylana, pozwala na przetransportowanie pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki i z powrotem. 
Możliwy podjazd podnośnika  pod  każde łóżko stosowane zwyczajowo zarówno w domu jak i w 
szpitalu. Podnośnik wyposażony jest w siedzisko. Spełnia wymagania 
Dyrektywy Medycznej Unii 
Europejskiej MDD 93/42/EEC( dla  klasy 1)”.
Pytanie 20: dot. części 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  dostarczenie w części 8:  fantomu do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej, użycia AED  oraz dodatkowo fantomu do nauki wykonywania rękoczynu uciśnięcia nadbrzusza w symulowanym zadławieniu zgodnie  z SIWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, tj. Zamawiający żąda urządzeń takich jak opisane w siwz.
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