Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-11/14
  Nowy Targ 30.09.2014
Odpowiedzi na zapytania wykonawców i zmiana siwz
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa i montaż sprzętu (mineralizator mikrofalowy- 1 szt.) dla Instytutu Inżynierii Środowiska Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 

Zamawiający informuje, że w dniach 26.09.2014 r. i 29.09.2014 r. wykonawca zwrócił się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 2 Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1: 
Z jakiego materiału mają być wykonane naczynia do mineralizacji? 

Na rynku dostępne są naczynia wykonane z różnych materiałów. Materiał PFA o wytrzymałości temperaturowej 260°C, teflon TFM o wytrzymałości temperaturowej 310°C a także naczynia kwarcowe.
Dostarczenia naczyń z którego z tych materiałów wymaga Zamawiający?

Odpowiedź:  Naczynia powinny być wykonane z teflonu, zgodnie z informacją zawartą w siwz oraz załączniku nr 7 do siwz [Zestawienie oferowanego urządzenia wskazujące: model/producenta/rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanego urządzenia].
Pytanie 2: 
Zamawiający wymaga możliwości roztwarzania 6,10,12,16,24 lub 48 próbek. Dostarczania ilu naczyń wymaga Zamawiający? 6 z możliwością rozbudowy do większej liczby czy już 48?
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zestawu 12 naczyń (w tym jedno referencyjne – z możliwością kontroli parametrów mineralizacji).
Pytanie 3: 
W punkcie 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga żeby oferowany mineralizator miał możliwość pracy z rotorami na ciśnieniowego  6, 10,12, 16, 24 lub 48 próbek. Co oznacza 6 różnych rotorów. Oferowanie wszystkich rotorów znacznie podroży cenę oferty co grozi przekroczeniem budżetu jaki Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaki konkretnie rotor, ilu pozycyjny Zamawiający chce, żeby został dostarczony razem z mineralizatorem?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga rotoru ciśnieniowego 12 pozycyjnego.
W związku z odpowiedziami na powyższe pytaniea, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

skreśla się opis (III. Opis przedmiotu zamówienia) we fragmencie:  

„Mineralizator mikrofalowy  -  1  szt.

Urządzenie powinno umożliwić przygotowywania prób do analizy  poprzez: mineralizację ciśnieniową w naczyniach zamkniętych lub otwartych oraz ekstrakcję mikrofalową.

Aparat powinien dać możliwość jednoczesnego roztwarzania ciśnieniowego  6, 10,12, 16, 24 lub 48 próbek, a  naczynia powinny mieć opatentowany system uwalniania nadciśnienia z naczyń. Po uwolnieniu nadciśnienia naczynko uszczelnia się i nie ma potrzeby przerywania procesu.

Wszystkie naczynia powinny być wykonane są z teflonu wysokiej jakości. 

Aparat powinien ponadto:

· Być wyposażony w czujnik temperatury w naczyniu referencyjnym (termopara),

· Posiadać dyfuzory mikrofalowe do uzyskiwania wewnątrz komory pola mikrofalowego o doskonałej homogeniczności

· Posiadać  zaawansowany sterownik z ekranem dotykowym;  terminal umożliwiający łatwe zaprogramowanie całego procesu, zapamiętanie metody oraz zrealizowanego już programu; wyświetlacz dokładnie odwzorowujący wszystkie krzywe i parametry procesu; sterownik sterujący mocą mikrofalową w sposób dynamiczny; moc mikrofalową emitowaną w sposób ciągły lub pulsacyjny; oprogramowanie umożliwiające prowadzenie mineralizacji według jednej procedury w przypadku gdy roztwarzamy jedna lub kilka próbek oraz gdy roztwarzamy próbki o różnej masie.” 

a wprowadza się nowy opis:

„Mineralizator mikrofalowy  -  1  szt.
Urządzenie powinno umożliwić przygotowywania prób do analizy  poprzez: mineralizację ciśnieniową w naczyniach zamkniętych lub otwartych oraz ekstrakcję mikrofalową.

Aparat powinien dać możliwość jednoczesnego roztwarzania ciśnieniowego  6, 10,12, 16, 24 lub 48 próbek, a  naczynia powinny mieć opatentowany system uwalniania nadciśnienia z naczyń. 
Zamawiający wymaga zestawu 12 naczyń (w tym jedno referencyjne – z możliwością kontroli parametrów mineralizacji). 

Zamawiający wymaga rotoru ciśnieniowego 12 pozycyjnego.

Po uwolnieniu nadciśnienia naczynko uszczelnia się i nie ma potrzeby przerywania procesu.
Wszystkie naczynia powinny być wykonane z teflonu wysokiej jakości. 

Aparat powinien ponadto:

· Być wyposażony w czujnik temperatury w naczyniu referencyjnym (termopara),

· Posiadać dyfuzory mikrofalowe do uzyskiwania wewnątrz komory pola mikrofalowego o doskonałej homogeniczności

· Posiadać  zaawansowany sterownik z ekranem dotykowym;  terminal umożliwiający łatwe zaprogramowanie całego procesu, zapamiętanie metody oraz zrealizowanego już programu; wyświetlacz dokładnie odwzorowujący wszystkie krzywe i parametry procesu; sterownik sterujący mocą mikrofalową w sposób dynamiczny; moc mikrofalową emitowaną w sposób ciągły lub pulsacyjny; oprogramowanie umożliwiające prowadzenie mineralizacji według jednej procedury w przypadku gdy roztwarzamy jedna lub kilka próbek oraz gdy roztwarzamy próbki o różnej masie.” 

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ stanowią jej integralną część. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmiany do zał. nr 7 do siwz „Zestawienie oferowanego urządzenia wskazujące: model/producenta/rok produkcji, ceny jednostkowe poszczególnych elementów dostawy oraz potwierdzenie wymaganych parametrów (podanych w opisie przedmiotu zamówienia) oferowanego urzadzenia”  – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

