Oznaczenie zamówienia: ZP-382-04/17
 Nowy Targ  27.09.2017

Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz zmiana siwz


Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek ratownictwo medyczne) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Zamawiający informuje, że w dniu 22 i 25.09.2017 r., Wykonawca zwrócił się do niego z prośbą 
o wyjaśnienie treści siwz. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zdjęcie skopiowane do odpowiedzi Zamawiającego pochodzi od Wykonawcy, który zadał pytanie i jest jego własnością. Zdjęcie to jest/będzie wykorzystane tylko i wyłącznie na użytek przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zgodnie z ustawą Pzp. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1 dotyczy części 3 -  6.  Respirator transportowy – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator transportowy z czasem ładowania baterii do 95% do 3,5h, respirator spełnia pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby respirator transportowy posiadał  czas ładowania baterii do 95% do 3,5h, przy założeniu, iż respirator spełnia pozostałe wymagania SIWZ.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia pkt III ppkt 6 SIWZ w części 3 – 6, tj. parametr wskazany poniżej:
„6. Respirator transportowy – 1 szt.
		Zasilanie pneumatyczne ze źródła stężonego tlenu  o ciśnieniu 2,8 do 6 barów +/- 10%; 
		Zasilanie elektryczne z baterii i sieci 230V/50Hz;
		Zasada działania czasowo/objętościowo zmienny. 
		Czas pracy na bateriach min. 10 godzin; 
		Czas ładowania baterii do 3 godzin lub do 95% do 3,5h. 
		Waga max. 5 kg.
		Sposoby wentylacji: Min. dwa tryby wentylacji: wentylacja kontrolowana CMV i wentylacja 			wspomagana zsynchronizowana z wdechem pacjenta typu: SIMV, A/CMV. Minimum dwu 			poziomowe ustawienie wartości stężenia tlenu: mix z powietrza dostępny w obu trybach wentylacji i 		100% tlen. 
		Parametry: Minimalna objętość oddechowa 100 ml do 1300ml; Regulowana częstość oddechów 		min 6-40 cykli/min; Zintegrowany PEEP min od 0 do 20 cm H2O; Czułość wyzwalania oddechu 		(trigger); Płynna regulacja ciśnienia szczytowego w drogach oddechowych w zakresie  min od 10 do 		40 cm H2O. 
		Alarmy: Ciśnienia wentylacji Pmin i/Pmax; Wysokiej częstotliwości oddechowej.
		Rozłączenia pacjenta; Minimalnej minutowej objętości oddechowej; Awarii zasilania / rozładowania 		baterii.
		Inne: Obwód pacjenta z zastawką wydechową, Maska dla pacjenta dorosłego i dziecka – po 3 szt., 		Torba transportowa, Ładowarka, Reduktor ciśnienia, butla O2 o poj. min. 2l z reduktorem ciśnienia, 		Wąż przyłączeniowy do tlenu min 5m.
		Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
		Waliza/torba do przechowywania  i transportu”. 

Zmianie ulega także Załącznik A (FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE) do Formularza oferty.

Pytanie 2 dotyczy części 3 -  6.  Respirator transportowy – 1 szt.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Części 3 pkt. 6 tj. Respirator transportowy 
i utworzenie odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie osobnej części i utworzenie odrębnego pakietu tj. Respiratora transportowego. 
Pytanie 3 dotyczy  – Część 2, pkt 3 – Fantom noworodka do ALS – 1 szt.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rezygnację z wymaganej możliwości intubacji przez nos oraz możliwość wykonania manewru Sellicka. Według naszej wiedzy i instrukcji obsługi na stronie producenta wybrany model nie posiada tej funkcji. 

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymaganej możliwości intubacji przez nos oraz możliwość wykonania manewru Sellicka, w związku z czym Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia pkt III ppkt 6 SIWZ w części 2 – 3, tj. parametr wskazany poniżej:
	         „3.Fantom noworodka do ALS – 1 szt.
Oczekiwane funkcje fantomu: możliwość monitorowania EKG, wykonywania dostępu dożylnego i  wlewu dożylnego, możliwość cewnikowania pępkowego, możliwość wentylacji i intubacji przez usta, prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wentylacji resuscytatorem, wkłuć do szpikowych z możliwością pobrania sztucznego szpiku.
		W zestawie: fantom noworodka, zestaw przewodów wymiennych, lubrykant, sztuczna krew, 			waliza/torba do przechowywania i transportu”. 

Zmianie ulega także Załącznik A (FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE) do Formularza oferty.
Pytanie 4 dotyczy – Część 2, pkt. 12 – Nakładka do iniekcji dożylnych – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści nakładkę posiadającą zamiast worka infuzyjnego strzykawki? Chcieliśmy zauważyć, że jest to wygodny sposób mocowania, umożliwiający bezproblemowe mocowanie wynikające z braku dodatkowych przewodów mocujących krew.  
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Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści nakładkę posiadającą zamiast worka infuzyjnego strzykawki w związku z czym Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia pkt III ppkt 6 SIWZ w części 2 – 12, tj. parametr wskazany poniżej:
		„12.Nakładka do iniekcji dożylnych – 2 szt.
	Nakładka (poduszka) ćwiczeniowa do nauki i doskonalenia punkcji żylnych. 
	Wymagane cechy: nakładka pokryta trwałym tworzywem imitującym skórę człowieka, 	wielokrotnego użycia, skóra odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i innych czynników; system żył wyczuwalnych przez skórę, możliwość: wstrzykiwania płynów i pobierania krwi, szybkiego mocowania do przedramienia manekina lub symulanta. 
	Skład zestawu: nakładka, worek infuzyjny lub strzykawki, sztuczna krew, elementy zapasowe: zestaw   zapasowych żył kompatybilnych z nakładką (2 kpl), zestaw zapasowej skóry do nakładki (2 kpl). Walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu”.

Zmianie ulega także Załącznik A (FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE) do Formularza oferty.

Pytanie 5 dotyczy SIWZ – pkt IV – termin wykonania zamówienia
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 9 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza termin realizacji  -  do 9 tygodni, w związku z czym Zamawiający wprowadzi zmiany do siwz.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia pkt IV ppkt 1 SIWZ:
             „IV. Termin wykonania zamówienia. 
1. [bookmark: _GoBack]Zamówienie (dostawa, ewentualny montaż)  należy wykonać w terminie najpóźniej do 9 tygodni od dnia zawarcia umowy, po uzgodnieniu dokładnego terminu z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego (Panią dr Dorotą Ogonowską - inoz@ppwsz.edu.pl;  rm@ppwsz.edu.pl) lub osobą przez Nią upoważnioną)”.
Zamawiający w związku z odpowiedzią na pytanie 5 zmienia również pkt XVI SIWZ - Istotne postanowienia umowy – wzór umowy w § 3  ust. 1:
„1. Przedmiot umowy (dostawa, ewentualny montaż – zgodnie z siwz) należy wykonać do dnia…………………... (najpóźniej do 9 tygodni od dnia zawarcia umowy, po uzgodnieniu dokładnego terminu z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego (Panią dr Dorotą Ogonowską - inoz@ppwsz.edu.pl;  rm@ppwsz.edu.pl) lub osobą przez Nią upoważnioną)”.

Zamawiający, wprowadził zmiany w pkt XI siwz w ppkt 1 i 2:
z:
„XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
1. Oferty należy składać, nie później niż do dnia 27.09.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 308.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.09.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 307”.
na:
„XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
1. Oferty należy składać, nie później niż do dnia 05.10.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 308.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.10.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 307”.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ stanowią jej integralną część. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.ppwsz.edu.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
W związku z tym Zamawiający wprowadza zmiany do zał. A do  Formularza oferty - FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE – do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.
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