Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZWANA DALEJ SIWZ

Oznaczenie zamówienia: ZP-382-04/17







                         Nowy Targ, dnia 19.09.2017 r.
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71,
34-400 Nowy Targ, zwana w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: 
Dostawa sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek ratownictwo medyczne) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą PZP, w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016 poz. 380 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek ratownictwo medyczne) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Dostawa przedmiotowego zamówienia (sprzętu) ma na celu doposażenie Pracowni Resuscytacji oraz konieczność zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć na kierunku Ratownictwo Medyczne PPWSZ, a wynikającego z zaplanowanych efektów kształcenia w ramach przedmiotów kierunkowych. Zamówienie składa się z 4 części.
2. Dostarczany sprzęt w momencie dostawy winien być gotowy do użycia.
3. Dostawę należy wykonać w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego.
4. Przedmiotem zamówienia jest także opakowanie, załadunek, wniesienie urządzeń/sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ewentualny montaż wraz z ewentualnym uruchomieniem przedmiotu zamówienia.  
5. Dot. części 2 poz. 2, 3, 7, 8 i 9 oraz części 3 poz. 3, 4, 5 i 6 - Przedmiot zamówienia obejmuje także przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, z zakresu użytkowania przedmiotu zamówienia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu dostawy, montażu/podłączenia, uruchomienia sprzętu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego. Ilość osób wytypowanych do przeszkolenia obejmować będzie do 4 osób z kadry dydaktycznej PPWSZ w Nowym Targu.
6. Specyfikacja przedmiotu umowy: 

Część 1: 

1.  SZAFA LEKARSKA 2-drzwiowa – 1 szt. 

Wymagane cechy: szafa wykonana z blachy, drzwi wykonane ze szkła hartowanego, półki szklane, 
przestawne, kółka skrętne, antystatyczne, nie brudzące posadzki (co najmniej 2 z hamulcem); 
możliwość zabezpieczenia wyposażenia zamkiem. 

Wymiary: szerokość: 800 mm +/- 50 mm, głębokość:435 mm (+/- 50 mm); wysokość: 1890 cm (+/- 
50 mm).


2. SZAFA LEKARSKA 4-drzwiowa – 1 szt.


Wymagane cechy: szafa wykonana z blachy; drzwi szafy wykonane ze szkła hartowanego; półki 
szklane, przestawne; dolna komora niezależnie zamykana, co najmniej z jedną półką szklaną; kółka 
skrętne, antystatyczne, nie brudzące posadzki (co najmniej  2 z hamulcem); możliwość 
zabezpieczenia wyposażenia zamkiem.


Wymiary: szerokość: 800 mm +/- 50 mm, głębokość:435 mm (+/- 50 mm); wysokość: 1890 cm (+/- 
50 mm).


3.   Łóżko szpitalne wielofunkcyjne (materac + szafka przyłóżkowa) – 1 szt.

Wymagane cechy: sterowane za pomocą pilota przewodowego; cztery koła jezdne antystatyczne, 
blokada kół; leże łóżka  4 – sekcyjne (min. 3 segmenty ruchome); konstrukcja łóżka wykonana 

z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni 
UV; szerokość zewnętrzna łóżka 1000 mm (+/- 50 mm), długość  łóżka 2150 mm (+/- 50 mm); 
elektryczna regulacja wysokości leża od podłogi; regulacja elektryczna sekcji oparcia pleców; 
regulacja elektryczna sekcji oparcia podudzia; regulacja  elektryczna pozycji Trendelenburga,  
pozycji Anty – Trendelenburga; przechyły boczne sterowane nożnie. Szczyty łóżka wykonane z 
tworzywa bez elementów metalowych wyjmowane, możliwość wyboru koloru wypełnienia; łóżko 
wyposażone: w barierki boczne, chowane pod łóżko, wykonane z tworzywa, krążki odbojowe, 
uchwyt kaczki, uchwyt basenu, uchwyt na worek do moczu po obu stronach łóżka; wieszak 
kroplówki; ramkę na kartę gorączkową; wysięgnik z uchwytem do ręki (uchwyt z możliwością 
montowania, zdejmowania). Obciążenie min. 120 kg.


Materac piankowy przeciwodleżynowy pokryty tkaniną zmywalną, paro przepuszczalną, 
przepuszczającą powietrze nieprzepuszczającą cieczy, przystosowany do prania i dezynfekcji. 
Wielkość dostosowana do łóżka. Wysokość  12 cm (+/- 2 cm). Szafka przyłóżkowa z możliwością 
postawienia po obu stron łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Kolor szafki ma być w 
kolorze wypełnienia szczytów łóżka. Kolory do wyboru: niebieski, zielony, turkusowy. 
4. Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 1 szt.


Wymagane cechy: wymiary: długość 210 cm (+/- 5 cm), szerokość 78 cm (+/- 5 cm), wysokość 59-
92 cm (+/- 5 cm) szerokość leżyska 65 cm (+/- 5 cm), długość leżyska 195 cm (+/- 5 cm); ciężar do 
50 kg.; regulacja wysokości leża  40 ÷ 82 cm (+/- 3 cm), regulacja wysokości za pomocą pompy 

hydraulicznej; kąt odchylenia wezgłowia 0° ÷ 30° ± 5°; oparcie pleców regulowane ręcznie za 

pomocą mechanizmu zapadkowego; cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i 

obrotu; 
barierki boczne składane obok ramy leża, możliwość wyboru koloru tapicerki (pomiędzy 
kolorami: zielony, niebieski lub turkusowy).

5. Wózek zabiegowy – 1 szt.

Wymagane cechy: wymiary: długość 840+/- 150mm, szerokość 450 +/- 100 mm, wysokość 850 +/- 
100 mm; metalowy szkielet; wózek zaopatrzony w cztery koła jezdne w tym dwa z blokadą; 
wyjmowana taca ze stali nierdzewnej; cztery wyjmowane pojemniki z tworzywa; worek foliowy z 
pokrywą; odejmowany druciany kosz.

6. Stojak medyczny na kółkach – 1 szt.


Wymagane cechy: stojak medyczny na kółkach jezdnych; zbudowany z rur stalowych, pokrytych 
warstwą ochronną chromową; wieszaki i główka stojaka ze stali kwasoodpornej; podstawa z profili 
stalowych pokrytych lakierem proszkowym; cztery uchwyty do płynów; wysokość od 150 cm do 
200 cm.

7. Parawan medyczny – 1 szt.


Wymagane cechy: pojedynczy, wypełnienie – elanobawełna, możliwość wyboru koloru (pomiędzy 
kolorami: biały, niebieski lub zielony); konstrukcja metalowa; podstawa z kółkami jezdnymi; 
uchwyty umożliwiające łączenie kilku parawanów ze sobą i tworzenie parawanów 
wieloskrzydłowych.

Wysokość: od 160 do 180 cm; szerokość:  100 cm +/- 10 cm.

Część 2: 
1. Fantom wcześniaka – 1 szt.

Pożądane cechy: symulacja oddychania, unoszenie klatki piersiowej, możliwość intubacji i 
wentylacji. Możliwość: odsysania, zgłębnikowania żołądka, drenażu klatki piersiowej, symulowania 
procedury wkłuć dożylnych oraz pielęgnacji wkłucia, pielęgnacji i zmiany pieluszki, symulacji 
wady cewy nerwowej, pielęgnacji skóry, ran i stomii, ćwiczeń różnorodnych scenariuszy z zakresu 
procedur postępowania z noworodkiem niedojrzałym, podawania i pobierania przez pępowinę 
płynów. 


W zestawie: fantom wcześniaka, pępowina, przepuklina pępkowa, przepuklina oponowo-rdzeniową, 
wymienne drogi oddechowe, lubrykant, sztuczna krew, dozownik, zestaw przewodów wymiennych, 
waliza/torba do przechowywania i transportu. 
2. Fantom osoby dorosłej do zaawansowanych czynności resuscytacyjnych z systemem sterowania i symulatorem odgłosów – 1 szt.


Postać osoby dorosłej przeznaczona do realistycznej symulacji zaawansowanych zabiegów 


ratowniczych. 


Wymagane cechy: zdalne sterowanie obsługą symulatora za pomocą pilota lub oprogramowania 
komputerowego; możliwość rzeczywistego wykonania wkłuć, defibrylacji, stymulacji, symulacji 
tętna i pomiaru ciśnienia; generowanie tonów serca szmerów oddechowych, dźwięków perystaltyki, 
odpowiedzi głosowych i dźwięków pacjenta (uskarżanie się, odpowiedzi, wymiotowanie, kaszel, 
ciężki oddech); możliwość obserwacji ruchów klatki piersiowej; wyczuwalne tętno na tętnicach: 
szyjnej, promieniowej, ramieniowej i udowej; głowa i drogi oddechowe z anatomicznymi punktami 
orientacyjnymi, tchawicą i przełykiem wraz z płucami i żołądkiem; możliwość uzyskania informacji 
zwrotnych o jakości przeprowadzonej RKO (czas przeprowadzenia RKO, głębokość uciśnięć klatki 
piersiowej oraz tempo, relaksacja klatki piersiowej, przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej, tempo 
wentylacji, nadmierna wentylacja, czas do podjęcia defibrylacji); możliwość realistycznej intubacji 
przez nos i usta;  możliwość użycia rurek dotchawicznych (LMA, LT, ET); możliwa wentylacja za 
pomocą worków samorozprężalnych; widoczna intensywność sinicy reagująca na niedotlenienie 
oraz podejmowane interwencje; obustronna rozszerzalność płuc z realistycznym unoszeniem klatki 
piersiowej podczas wentylacji; jednostronne unoszenie się klatki piersiowej podczas intubacji zbyt 
głębokiej; możliwość konikopunkcji, odbarczenia odmy opłucnowej i drenażu opłucnej; możliwość 
monitorowania EKG przy użyciu klinicznych urządzeń; dostęp dożylny; dostęp doszpikowy; 
możliwość defibrylacji manualnej i AED, kardiowersji i stymulacji przeprowadzanych przy pomocy 
klinicznych urządzeń i rzeczywistej energii; osłuchiwanie ciśnienia krwi z możliwością osłuchania 
tonów Korotkowa; pomiar saturacji tlenu za pomocą pulsoksymetru. 

W zestawie: fantom, akcesoria umożliwiające działanie urządzenia; laptop PC wraz z 
oprogramowaniem lub inne rozwiązanie, przewodowa komunikacja za pomocą USB lub inne 
rozwiązanie, kolor skóry jasny, waliza/torba do przechowywania i transportu. 
3. Fantom noworodka do ALS – 1 szt.


Oczekiwane funkcje fantomu: możliwość monitorowania EKG, wykonywania dostępu dożylnego i  
wlewu dożylnego, możliwość cewnikowania pępkowego, możliwość wentylacji i intubacji przez nos 
i usta, prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wentylacji resuscytatorem, treningu 
rękoczynu Sellick'a, wkłuć doszpikowych z możliwością pobrania sztucznego szpiku.



W zestawie: fantom noworodka, zestaw przewodów wymiennych, lubrykant, sztuczna krew, 


waliza/torba do przechowywania  i transportu. 

4. Trenażer dwupłciowy do cewnikowania pęcherza moczowego u niemowląt – 1 szt.

Trenażer  umożliwiający naukę cewnikowania niemowląt obu płci. 


Oczekiwane funkcje fantomu: anatomicznie prawidłowy wygląd narządów płciowych i realistyczne 
cechy zewnętrzne z możliwością łatwej wymiany narządów płciowych, możliwość wyczucia oporu i 
ciśnienia jak u prawdziwego pacjenta, możliwość wypływu moczu po ułożeniu cewnika we 
właściwej pozycji, umożliwia trening wprowadzania i ułożenia cewnika. 



W zestawie: model niemowlęcia, narządy płciowe męskie i żeńskie, lubrykant, cewniki, 


waliza/torba do 
przechowywania  i transportu. 

5. Fantom do odbarczenia odmy – 1 szt. 



Oczekiwane funkcje fantomu: możliwość symulowania odmy opłucnowej, praktycznej nauki 


poprawnego wkłucia igły celem odbarczenia odmy w kilku punktach, wyczucia żeber, założenia 


drenażu do jamy klatki piersiowej i drenowania płynu. 



W zestawie: fantom torsu, zestaw naprawczy lub wymienne części (płuca, skóra), waliza/torba do 

przechowywania  i transportu. 

6. Fantom do nauki procedur z zakresu tracheotomii i dostępu żołądkowego – 1 szt.



Fantom umożliwiający naukę i doskonalenie umiejętności z zakresu tracheotomii i pielęgnacji 


pacjentów z ograniczeniami oddechowymi oraz procedur pielęgnacji i dostępu żołądkowo 


jelitowego przez nos i usta. 



Wymagane cechy: fantom posiada realistyczne anatomiczne punkty orientacyjne, tchawicę, przełyk, 

płuca i żołądek, możliwość wykonania procedur: pielęgnacja, wprowadzanie i usuwanie zgłębnika 

żołądkowego; płukanie żołądka; odżywianie przez zgłębnik; wprowadzanie, zabezpieczanie i 


pielęgnacja rurki tracheotomijnej. Możliwość wprowadzania płynu do żołądka, płuc. 



W zestawie: fantom głowa z torsem, rurki tracheotomijne i zgłębniki żołądkowe kompatybilne z 


fantomem (po 4 szt.), lubrykant, waliza/pokrowiec do przechowywania i transportu. 

7. Zaawansowany model ramienia do wkłuć dożylnych dorosły – 1 szt.




Model umożliwiający naukę i doskonalenie procedury punkcji żylnych (wkłucie dożylne, pobieranie 


krwi) u dorosłego.


Wymagane cechy: ramię i wkładki skórne z miękkiego materiału przypominającego ciało 
człowieka, wkładki skórne składające się z naskórka, tłuszczu podskórnego i żył. Rzeczywisty opór 
skóry oraz ścian żylnych. Dostęp naczyniowy: co najmniej żyła ramieniowa, łokciowa i 
pośrodkowo-łokciowa. Krążenie krwi automatyczne: prędkość przepływu krwi przybliżona do 
rzeczywistej. 


W zestawie: model ramienia osoby dorosłej, wkładki skórne zawierające żyły (co najmniej 2 szt.), 
akcesoria umożliwiające pracę modelu bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. 
Walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu. 
8. Zaawansowany model ramienia do wkłuć dożylnych dziecko – 1 szt.



Model umożliwiający naukę i doskonalenie procedury punkcji żylnych (wkłucie dożylne, pobieranie 

krwi) u dziecka.

Wymagane cechy: ramię z miękkiego materiału przypominającego ciało człowieka; dostęp 
naczyniowy co najmniej na grzbiecie dłoni oraz w zgięciu łokciowym, rzeczywisty opór skóry oraz 
ścian żylnych; krążenie krwi automatyczne: prędkość przepływu krwi przybliżona do rzeczywistej. 

W zestawie co najmniej  2 pediatryczne ramiona: model ok. 3-letniego dziecka oraz 1 model ok. 
rocznego dziecka, akcesoria umożliwiające pracę modelu bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych kosztów. Walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu. 

9. Zaawansowany ewaluacyjny fantom do intubacji (z tabletem) – 1 szt.



Wymagane cechy: realistycznie odwzorowana skóra; możliwość: odchylenia głowy, wysunięcia 



żuchwy, ułożenia w pozycji węszącej, wentylacji przy użyciu worka samorozprężalnego, 



wprowadzania rurek ustno-nosowych, intubacyjnych (ETT), masek krtaniowych (LMA), rurek 



Combitube, intubacji z użyciem laryngoskopu, obserwacji unoszenia klatki piersiowej podczas 



wentylacji.




Minimalne wymagane czujniki wraz z wyświetlaniem informacji na tablecie: mierzenia siły nacisku 


urządzeń na (np. laryngoskopu) na zęby, wykrywanie odchylenia głowy, wysunięcia żuchwy i 



pozycji węszącej.




Minimalne wymagania dotyczące monitorowani wraz z wyświetlaniem informacji zwrotnej:  



głębokości intubacji, intubacji do przełyku, objętości oddechowej i przewentylowania żołądka; 



ekran dotykowy z kolorowym wyświetlaczem. 




Oprogramowanie w języku polskim posiadające funkcje ćwiczenia i ewaluacji (oceny) wg punktacji 


ustalonej przez prowadzącego egzamin. 



Możliwość stworzenia i dodania przez prowadzącego własnej skali listy kontrolnej, przeglądu 


zapisu szkolenia i dostępu do poprzednich szkoleń; zmiany wytycznych wg których 



oprogramowanie ocenia mierzone parametry. Bezprzewodowe połączenie Bluetooth między 


fantomem a tabletem, możliwość zasilanie z sieci i z baterii. 



Skład zestawu: model torsu osoby dorosłej, urządzenie wyświetlające/tablet, zasilacz, komplet 


baterii, lubrykant, walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu modelu.

10. Trenażer do wkłuć dożylnych – 1 szt.




Trenażer do nauki i doskonalenia umiejętności nakłuć żylnych.  



Wymagane cechy: system żył pod skórą o rożnych wielkościach, regulowany przepływ płynu 


symulującego krew, możliwość wykonania punkcji żylnych celem podania leków oraz pobrania 


krwi.


Skład zestawu: trenażer wkłuć dożylnych, zestaw zapasowych żył (2 kpl), zestaw zapasowej skóry 

(jeżeli jest wymienna) (2 kpl), sztuczna krew (2 kpl), pojemnik na krew, walizka/pokrowiec do 


przechowywania i transportu.

11. Dłoń do iniekcji dożylnych – 1 szt.


Model dłoni osoby dorosłej do nauki i doskonalenia punkcji żylnych. 


Wymagane cechy: dłoń wykonana z trwałego materiału imitującego skórę człowieka wielokrotnego 
użycia, skóra odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i innych czynników; łatwo 
wyczuwalne żyły, możliwość wstrzykiwania płynów i pobierania krwi. 



Skład zestawu: model dłoni osoby dorosłej, wymienny zestaw żył (2 kpl), sztuczna krew (2 szt.), 

pojemnik na krew, walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu.

12. Nakładka do iniekcji dożylnych – 2 szt.


Nakładka (poduszka) ćwiczeniowa do nauki i doskonalenia punkcji żylnych. 


Wymagane cechy: nakładka pokryta trwałym tworzywem imitującym skórę człowieka, 
wielokrotnego użycia, skóra odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i innych czynników; 
system żył wyczuwalnych przez skórę, możliwość: wstrzykiwania płynów i pobierania krwi, 
szybkiego mocowania do przedramienia manekina lub symulanta. 


Skład zestawu: nakładka, worek infuzyjny, sztuczna krew, elementy zapasowe: zestaw zapasowych 
żył kompatybilnych z nakładką (2 kpl), zestaw zapasowej skóry do nakładki (2 kpl). 
Walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu.

13. Fantom do kaniulacji żył centralnych  – 1 szt.




Symulator do nauki i doskonalenia umiejętności wkłuć do żył centralnych w tym żyły szyjnej 



zewnętrznej. 



Wymagane cechy: co najmniej dwa główne miejsca dostępu: szyja (żyła szyjna zewnętrzna i 


wewnętrzna) oraz okolica podobojczykowa; naczynia krwionośne (żyła podobojczykowa, żyła 


szyjna wewnętrzną i zewnętrzna) możliwe do wypełnienia sztuczną krwią celem zapewnienia 


wysokiego realizmu ćwiczeń. 



Zestaw zawiera: kompletny symulator do kaniulacji żył centralnych, igły, sztuczną krew oraz 


komplet elementów wymienialnych (zapasowych). Walizka/pokrowiec do przechowywania i 


transportu.

14. Fantom do wkłuć doszpikowych – 1 szt.



Model nogi dorosłego do nauki iniekcji do szpikowych z zaznaczonym anatomicznym punktem 


orientacyjnym (guzowatość kości piszczelowej) umożliwiającym prawidłowe wyznaczenie miejsca 

wkłucia. W zestawie: treningowa igła do szpikowa BIG dla dorosłych  (2 szt.), treningowa igła do 

szpikowa BIG dla dzieci od 0 do 12 lat (2 szt). Urządzenie do przeładowania igły treningowej. 


Dodatkowe elementy wymienne  (skóra, wkłady kostne) 2 komplety. Waliza/pokrowiec do 


przechowywania i transportu.  
Cześć 3: 
1. Pulsoksymetr napalcowy – 1 szt.


Pulsoksymetr napalcowy przeznaczony do  szybkich i krótkich  pomiarów SpO2 i pulsu. 


Wymagane cechy: wyświetlacz kolorowy z możliwością odczytu w 4 kierunkach; możliwość 
wykonania pomiarów u dorosłych i dzieci; opcje pomiaru – saturacja, częstość pulsu; wyniki 
pomiarów saturacji i tętna podawane w formie cyfrowej oraz jako wykres; wskaźniki: jakości  i 
sygnału pulsu, poziomu baterii; funkcja automatycznego włączania i wyłączania się. 


Zestaw zawiera: pulsoksymetr, smycz, baterie, pokrowiec.

2. Aparat do pomiaru RR odporny na wstrząsy + stetoskop – 2 szt.



Ciśnieniomierz mechaniczny, obsługa w pełni manualna. 


Mankiet wielokrotnego użytku, przystosowany do dezynfekcji, posiadający oznaczenia rozmiaru 

oraz obwodu ramienia, zapinany na rzep, na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia 


tętnicy. 


W zestawie mankiet do pomiaru RR u dorosłych (rozmiar mankietu dla obwodu ramienia w zakresie 

25-34 cm), mankiet niemowlęcy, dziecięcy oraz mankiet dla osób otyłych. Mechanizm 



umożliwiający szybką wymianę mankietów. W przypadku mocowania zegara na mankiecie 


możliwość obrotu zegara o 360°,  umożliwiająca odczyt pod dowolnym kątem bez względu na 


pozycję badanego. Odporność na wstrząsy i upadki z wysokości  minimum 70 cm (+/- 5 cm). Zakres 

pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg, dokładność pomiaru +/- 3 mmHg. 


Do każdego aparatu dołączony stetoskop, etui ochronne na aparat oraz komplet mankietów, etui 


ochronne na stetoskop.
3. Aparat do monitorowania funkcji życiowych  – 1 szt.

Zestaw do monitorowania: czynności elektrokardiologicznej, respiracji, pomiaru ciśnienia krwi 
bezinwazyjnego-NIBP,  temperatury, pulsoksymetrii, oksymetrii SpO2. Aparat przeznaczony dla 
noworodków, jak i dla dorosłych. 


OPIS PARAMETRÓW: Monitor kompaktowy o wadze nie większej niż 5 kg, przystosowany do 
pracy stacjonarnej i przenoszenia. Przekątna ekranu min. 12”. Ekran kolorowy LCD TFT o wysokiej 
rozdzielczości. Możliwość wyboru minimum 4 kanałów dynamicznych.

Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów – min. 48 godz.


Wyświetlanie wyników co najmniej 25 ostatnich pomiarów nieinwazyjnego ciśnienia.

Zasilanie monitora 230V AC, 50Hz. Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na co najmniej 2 
godziny pracy.


Akumulator bez efektu pamięci, wymienialny przez użytkownika bez rozkręcania monitora. 
Oprogramowanie w języku polskim - obsługa przy pomocy pokrętła i dedykowanych do 
podstawowych czynności obsługi przycisków funkcyjnych (dopuszcza się ekran dotykowy).

Mocowanie kardiomonitora przenośnego – montaż na ścianie, ramieniu łóżka. 


Pomiar EKG/ ST/RESP. 


Zestaw do monitorowania czynności elektrokardiologicznej serca 3 i 5 odprowadzeniowe EKG.


3 odprowadzeniowy kabel EKG typ 2 częściowy dla dzieci (1kpl.), 5 odprowadzeniowy kabel EKG 
jednoczęściowy dla dorosłych (1kpl). Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej: dorośli 
od 15 do 300 B/min, - dzieci/noworodki od 15 do 320 B/min. Analiza odchylenia odcinka ST. 
Pomiar odchylenia odcinka ST w wybranym odprowadzeniu w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 
mV. 

Analiza arytmii. Wykrywanie min 5 kategorii arytmii.

Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej: dorośli od 0 do 120 R/min, - dzieci/noworodki od 
6 do 140 R/min., Nadzór bezdechu – ustawianie czasu bezdechu.

Ustawienie granic alarmowych częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, częstości oddechu oraz 
czasu trwania bezdechu. 


300 szt. jednorazowych elektrod EKG do długotrwałego monitorowania.

Kompletne wyposażenie w akcesoria umożliwiające przeprowadzenie pomiarów.

POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ


Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego;

Możliwość pomiaru u dorosłych i dzieci;

Zakres pomiarowy ciśnienia co najmniej od 10 do 255 mmHg;

Tryb pracy ręczny, Tryb pracy automatyczny - przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 3 do 240 
minut; Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego i rozkurczowego;

Mankiety do pomiaru ciśnienia dla dorosłych i dla dzieci z przedłużaczem:


- mankiet średni dla dorosłych – min.1 szt., 


- mankiet duży dla dorosłych – min1 szt., 


- mankiet dla dzieci – min. 1 szt.


Przewód łączący mankiet z monitorem;


Kompletne wyposażenie w akcesoria umożliwiające przeprowadzenie pomiarów.

POMIAR SATURACJI I PLETYZMOGRAFIA 


Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu.

Zakres pomiarowy % saturacji min. 20 – 100%.

Dźwięk wykrycia pulsu o zmiennym tonie zależnym od wartości saturacji.

Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 20 – 250 /min.

Czujnik pomiarowy (dla dorosłych i dzieci) klips na palec - 2 szt., czujnik Y z klipsem na ucho – 2 
szt.


Kompletne wyposażenie w akcesoria umożliwiające przeprowadzenie pomiarów.

POMIAR TEMPERATURY 


Dwukanałowy pomiar temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.


Czujnik temperatury naskórnej i głębokiej.

Wyświetlanie wartości temperatury Zakres pomiarowy 0-50stopni C.

Kompletne wyposażenie w akcesoria umożliwiające przeprowadzenie pomiarów.

DODATKOWE wymagania: wbudowane alarmy, możliwość regulacji głośności alarmów, alarmy 
sygnalizowane optycznie i akustycznie wszystkich monitorowanych parametrów ze wskazaniem 
przyczyny.


Jednoczesna prezentacja wszystkich monitorowanych parametrów na ekranie. Każdy parametr 
określony w innym kolorze. 


Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od dnia uruchomienia 
aparatu u zamawiającego.


Waliza/pokrowiec do przechowywania  i transportu. 

4. Transportowy monitor parametrów życiowych (przenośny kapnograf i pulsoksymetr) 
– 1 szt.

Wymagane cechy: możliwość pomiaru parametrów życiowych dotyczących wymiany oddechowej 
w tym: końcowo-wydechowe stężenie dwutlenku węgla (EtCO2), wdechowe stężenie dwutlenku 
węgla (InCO2), częstość oddechów (RR), wysycenie krwi tlenem  SpO2 (saturacja), tętna PR (puls);  
możliwość pomiaru w strumieniu głównym oraz w strumieniu bocznym; wbudowany moduł CO2; 
pomiar u zaintubowanych oraz niezaintubowanych pacjentów; kolorowy wyświetlacz TFT (4" +/- 
0,5"), różne konfiguracje ekranu; pamięć mierzonych wartości - trendy mierzonych parametrów 
tabelaryczne i graficzne, system zarządzania danymi pacjenta; oprogramowanie PC do zapisu i 
analizy danych, alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością regulacji granic alarmowych, alarm 
niskiego stanu zasilania; dwa tryby pracy: pomiar ciągły (monitoring), pomiar z odstępami; 
intuicyjne menu użytkownika w języku polskim; zasilanie sieciowe oraz z akumulatorów AA lub 
baterii. Minimalne wymagane parametry techniczne: EtCO2 0-150mmHg, dokładność +/-3mmHg, 
SpO2 0-100%, PR 25-240 ud./min, rozmiar 60x150x30mm (+/-10 mm), waga 500 gram (+/- 100 
gram). 

W zestawie: transportowy monitor parametrów życiowych, etui/pokrowiec ochronny, czujnik SpO2, 
kabel sieciowy, akumulator/baterie, akcesoria niezbędne do wykonania pomiaru u co najmniej 50 
pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Po zainstalowaniu aparat będzie gotowy do 
działania bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności lub dodatkowych inwestycji (tzn. 
będzie wyposażony we wszelkie niezbędne do uruchomienia go baterie, kable, czujniki itp.)
5. Defibrylator manualny przenośny – 1 szt.


Defibrylator z kardiowersją, stymulacją i monitorowaniem 12 odprowadzeń EKG.



Funkcje i cechy: defibrylator przenośny o niewielkich gabarytach z wbudowanym uchwytem 


transportowym; możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci; ciężar max.10 kg (razem z łyżkami dla 

dzieci i dorosłych, kompletem akumulatorów i kabli); odporność na wstrząsy, kurz i zalanie wodą. 

Torba transportowa na defibrylator i akcesoria - swobodny dostęp do elementów regulacyjnych i 


łyżek, wybór menu w języku polskim.



Zasilanie: zasilanie z instalacji ambulansu, wbudowany zasilacz 12V DC, zasilanie sieciowe – 


zasilacz 230V 50Hz wbudowany lub zewnętrzny; zasilanie awaryjne akumulatorowe – czas pracy na 

jednym akumulatorze: monitorowanie min. 2 godz., defibrylacja z maks. energią min. 60 


wyładowań; wbudowana  ładowarka – automatyczne ładowanie akumulatora/ów po przyłączeniu do 

sieci; możliwość szybkiej wymiany akumulatora (bez rozkręcania aparatu) przez użytkownika; 


wskaźnik poziomu naładowania akumulatora; czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności – 

maksymalnie 7 godzin. 



Defibrylacja: rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa, niskoenergetyczna zapewniająca 


skuteczność terapii przy obniżonych wartościach energii; defibrylacja ręczna i półautomatyczna;



możliwość wykonania kardiowersji; energia defibrylacji 2 fazowej min 2-200J; czas ładowania do 

energii maksymalnej < =7sekund; możliwość pełnej obsługi defibrylacji (wybór energii, ładowanie, 

rozładowanie, wydruk)  za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej 

aparatu. EKG z łyżek zewnętrznych, kabla EKG i jednorazowych elektrod do 




stymulacji/defibrylacji, zabezpieczenia przed impulsem defibrylacyjnym. Odprowadzenia EKG - 

minimum: I,II,III,aVR, aVL, aVF, minimum 20 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji 


zewnętrznej, filtry przeciwzakłóceniowe, automatyczna kompensacja parametrów (z łyżek 


zewnętrznych i elektrod jednorazowych) z uwzględnieniem impodencji ciała pacjenta, regulowane 

alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca; możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – 


łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane; 



EKG: monitorowanie 3 i 12 odprowadzeń EKG (w komplecie kabel 3 i 10 żyłowy);  



analiza i interpretacja słowna zapisu 12-odprowadzeniowego z uwzględnieniem wieku pacjenta; 


wyświetlanie sygnału EKG na ekranie; możliwość drukowania   zapisu 12 odprowadzeń w różnym 

formacie 4x3 odprowadzenia z interpretacją słowną i tabela pomiarów amplitudowo-czasowych 


krzywej EKG; zakres pomiaru częstości pracy serca HR min. 0-300/min; możliwość teletransmisji 

badań EKG.



Rejestracja: ekran kolorowy LCD, TFT lub EL, o wysokiej rozdzielczości i kontraście, 



Przekątna ekranu min. 5,5"; różne tryby pracy monitora z możliwością przełączenia w zależności od 

panujących warunków zewnętrznych (kolor, czarne tło, białe tło). Minimum 2 krzywe dynamiczne 

jednocześnie na ekranie; minimum 3 kanałowy, wbudowany rejestrator termiczny EKG, na papier o 

szerokości min. 50 mm; prędkość przesuwu papieru: min.2  ( 25 i 50 mm/s – do wyboru); 


sterowanie wydrukiem na łyżkach i na panelu czołowym; Wbudowany napęd kart pamięci; pamięć 

wewnętrzna min.100 epizodów - zapamiętywany odcinek krzywej EKG min. 10 sekund dla każdego 

epizodu. Papier do rejestratora 30 rolek.



Stymulacja zewnętrzna: stymulacja  przezskórna w trybie  "Rytm sztywny" i "Na żądanie";



Częstość impulsów na minutę min. 30-180 imp/min.; Zakres regulacji amplitudy impulsów 


stymulujących najmniej 0- 140mA; Szerokość impulsu minimum 40 ms; W komplecie kabel do 


stymulacji, elektrody do kardiostymulacji (min. 2 kpl).


Inne ważne dane: alarmy wszystkich monitorowanych funkcji, sygnalizacja optyczna i akustyczna, 

urządzenie do ładowania i rekondycjonowania  akumulatorów. 


Gwarancja, serwis: aktualne oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o 


dostępności części zamiennych przez min 10 lat; wszystkie przeglądy okresowe wymagane przez 

producenta w okresie gwarancji nieodpłatne; wpis do rejestru wyrobów medycznych; Autoryzowany 

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
6. Respirator transportowy – 1 szt.


Zasilanie pneumatyczne ze źródła stężonego tlenu  o ciśnieniu 2,8 do 6 barów +/- 10%; 



Zasilanie elektryczne z baterii i sieci 230V/50Hz;



Zasada działania czasowo/objętościowo zmienny. 



Czas pracy na bateriach min. 10 godzin; 



Czas ładowania baterii do 3 godzin. 



Waga max. 5 kg.



Sposoby wentylacji: Min. dwa tryby wentylacji: wentylacja kontrolowana CMV i wentylacja 


wspomagana zsynchronizowana z wdechem pacjenta typu: SIMV, A/CMV. Minimum dwu 


poziomowe ustawienie wartości stężenia tlenu: mix z powietrza dostępny w obu trybach wentylacji i 

100% tlen. 


Parametry: Minimalna objętość oddechowa 100 ml do 1300ml; Regulowana częstość oddechów 

min 6-40 cykli/min; Zintegrowany PEEP min od 0 do 20 cm H2O; Czułość wyzwalania oddechu 

(trigger); Płynna regulacja ciśnienia szczytowego w drogach oddechowych w zakresie  min od 10 do 

40 cm H2O. 


Alarmy: Ciśnienia wentylacji Pmin i/Pmax; Wysokiej częstotliwości oddechowej.



Rozłączenia pacjenta; Minimalnej minutowej objętości oddechowej; Awarii zasilania / rozładowania 

baterii.


Inne: Obwód pacjenta z zastawką wydechową, Maska dla pacjenta dorosłego i dziecka – po 3 szt., 

Torba transportowa, Ładowarka, Reduktor ciśnienia, butla O2 o poj. min. 2l z reduktorem ciśnienia, 

Wąż przyłączeniowy do tlenu min 5m.



Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.


Waliza/torba do przechowywania  i transportu. 

Cześć 4:

1. Nosze transportowe karetkowe – 1 szt.



Charakterystyka noszy: wykonane z materiału odpornego na korozję. Przystosowanie do 


prowadzenia reanimacji. Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji 



przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. Regulacji nachylenia oparcia 

pod plecami – 90˚. Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie 

na wznak. Komplet pasów zabezpieczających – pasy szelkowe i pasy poprzeczne mocowane 


bezpośrednio do ramy noszy. Możliwość wprowadzenia noszy na transporter przodem i tyłem do 

kierunku jazdy. Materac cienki, niesprężynujący, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych 

pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na 

środki dezynfekujące. Nosze wyposażone w teleskopowo składany statyw na płyny infuzyjne, 


składane poręcze boczne składane jedną ręką, wysuwane rączki do przenoszenia z tyłu i przodu 


noszy, odblaskowe oznaczenia, trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą 


noszy. 


Waga 22 kg (+/- 3 kg). Obciążenie dopuszczalne noszy 250 kg (+/- 10 kg).   



Charakterystyka transportera: wykonany z materiału odpornego na korozję. System bezpiecznej 

obsługi – niezależne składanie goleni przednich i tylnych i podtrzymaniu ciężaru całego zestawu 


jedną parą goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na 


bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy nawet przez jedną osobę. Szybki i łatwy system 

połączenia z noszami. Regulacja wysokości na 7 poziomach. Trwałe oznakowanie graficzne 


elementów związanych z obsługą transportera. Wyposażony w 4 duże koła o średnicy 200 mm (+/- 

20 mm), obrotowe w zakresie 360 stopni, ułatwiające prowadzenie noszy na wszystkich rodzajach 

podłoża. Co najmniej 2 koła wyposażone w hamulce.  System blokowania kół – koła skrętne lub 


zablokowane w pozycji do jazdy na wprost. Możliwość ustawienia pozycji drenażowych 


Trendelenburga i Fowlera. Możliwość prowadzenia noszy bokiem przez jedną osobę z dowolnej 


strony noszy. 


Obciążenie transportera 280 kg. (+/- 10 kg). Waga transportera 28 kg (+/- 2 kg).
2. System do unieruchomienia dziecka na noszach głównych oraz krzesełku kardiologicznym – 1 szt.


System do unieruchamiania przeznaczony do transportu niemowląt i dzieci, zapewniający 


optymalne bezpieczeństwo podczas transportu przy użyciu standardowych noszy, możliwość do 


zastosowania na fotelu. Szybkie mocowanie do noszy lub fotela. System w opakowaniu 



transportowym.

7. Oznaczenie wg CPV: 39162000-5 pomoce naukowe, 39162100-6 pomoce dydaktyczne, 39162110-9 sprzęt dydaktyczny.
8. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe, bez wad i uszkodzeń,  wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. i pochodzić z bieżącej produkcji. Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014 r. 1645 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) lub ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późń. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) – do każdej części zamówienia (o ile sprzęt takie dokumenty posiada). Dokumenty te muszą być dostarczone Zamawiającemu  najpóźniej w dniu dostawy. 
9.  Do wszystkich urządzeń (sprzętu) musi być dołączona szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim oraz karty katalogowe. 

10. Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) 
w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych.

11. Warunki wykonania zamówienia oraz serwisu gwarancyjnego zawarte są we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
12. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości za wady na dostarczone urządzenia, licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy, wynosi minimum 24 miesiące dla części 1, 2, 3 poz. 1, 2 i 4 oraz  część 4 natomiast minimalny okres gwarancji jakości dla części 3 poz. 3, 5 i 6 to minimum 36 miesięcy (parametr punktowany). Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, wliczoną w cenę oferty, naprawę oraz ewentualną konserwację oraz przeglądy jeśli wynikają z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowane w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów.
13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry, ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawiera Załącznik A do Formularza oferty, który stanowi integralną część SIWZ.
14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza ofert wariantowych i nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
15. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny lub funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty, oraz katalog lub karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych producenta/ów potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (w przypadkach braku opisanych wyżej dokumentów producenta/ów lub braku w tych dokumentach pełnej informacji potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów Wykonawca może złożyć oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub niezależnej jednostki potwierdzające spełnianie wymagań SIWZ dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia). 
16. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 
17. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści.
18. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
IV. Termin wykonania zamówienia. 

1. Zamówienie (dostawa, ewentualny montaż)  należy wykonać w terminie najpóźniej do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, po uzgodnieniu dokładnego terminu z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego (Panią dr Dorotą Ogonowską.- inoz@ppwsz.edu.pl;  rm@ppwsz.edu.pl) lub osobą przez Nią upoważnioną).
2.  Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji przedmiotu zamówienia.
V. Warunki udziału w postępowaniu.

1.   Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2.1 Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

3. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, tj. w stosunku, do którego otwarto likwidację w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

3.1 Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
3.2 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału    w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia, oraz w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1.1 wraz z ofertą:

1.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik B do Formularza oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania,

1.1.2 opis techniczny, czyli warunki wymagane (z wypełnioną przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny kolumną nr 3), odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty, oraz katalog lub karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych producenta/ów potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (w przypadkach braku opisanych wyżej dokumentów producenta/ów lub braku w tych dokumentach pełnej informacji potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów Wykonawca może złożyć oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub niezależnej jednostki potwierdzające spełnianie wymagań SIWZ dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia), - brak Załącznika A do Formularza oferty lub dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy,
1.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.

1.2 na wezwanie Zamawiającego:

1.2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne:

1.2.1.1 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

1.3 Inne dokumenty składane wraz z ofertą:

   pełnomocnictwo (o ile dotyczy),
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2.1.1 powyżej, składa aktualny dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

7. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
8. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie dokumentów.
10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.
13. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Adres Zamawiającego do korespondencji: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ.
4. Nr faksu zamawiającego: 18 26 10 708.
5. Adres poczty elektronicznej: zampub@ppwsz.edu.pl.

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Zastępca Kanclerza PPWSZ Pan Andrzej Sasuła.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX.    Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na każdą część zamówienia, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia w danej części i winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia w danej części.

2. Wykonawca musi dołączyć do oferty opis techniczny lub funkcjonalny oferowanego przedmiotu zamówienia (dla każdej części zamówienia), odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty, oraz katalog lub karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych producenta/ów potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (w przypadkach braku opisanych wyżej dokumentów producenta/ów lub braku w tych dokumentach pełnej informacji potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów Wykonawca może złożyć oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub niezależnej jednostki potwierdzające spełnianie wymagań SIWZ dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia).

3. Wykonawca musi złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty załączniki, zawierające oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia opisane w pkt V. SIWZ, a wyszczególnione w pkt VI. SIWZ (wypełnione i uzupełnione lub sporządzone zgodnie z ich treścią).

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum, w tym także spółki cywilne.

5. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 

5.1 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy.
5.2 Wszelka korespondencja z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ.

7. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych 
w niniejszej SIWZ.

8. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ.

9. Oferta musi być podpisana i napisana w języku polskim.

10.  Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: 

10.1  osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń i innych;

10.2  osoby wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;

10.3 osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty;

10.4 w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum bądź stosowną umowę;

10.5 w przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

11. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane 
(z zachowaniem kolejności numeracji stron) i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

13. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł on, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy oferta zawiera tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenie w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ oraz umieścił wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, a do oferty załączył uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.

14. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, braku istnienia podstaw wykluczenia.
15. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

16. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać, nie później niż do dnia 27.09.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 308.

2.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.09.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, w pokoju 307.

3. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy.

4. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

5. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany 
w pkt XI. 1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia:
	Oznaczenie zamówienia: ZP-382- 04/17
Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa i adres Zamawiającego

Oferta na :………….

Nie otwierać przed: (wpisać datę otwarcia ofert) 


oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

7. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach.

10. Informacje, o których mowa w pkt XI. 8 i 9 SIWZ niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej. 
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

12. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13. Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 24 ust. 1 lub w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP.

14. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy PZP.

15. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje którakolwiek 
z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy PZP.

16. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o wykluczeniu Wykonawców, 
o odrzuceniu ofert, o unieważnieniu postępowania bądź o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając 
w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne i niezwłocznie zamieszcza te informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XII.   Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę oferty należy podać w załączonym do SIWZ formularzu oferty. Cenę oferty należy podać uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części. Do oceny oferty Zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza oferty (dla danej części) wyliczoną na podstawie załącznika C Formularza oferty tj. Kalkulacji ceny oferty dla każdej oferowanej części.

2. Cena oferty, w każdej części, musi zawierać łącznie koszt przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi świadczeniami określonymi w niniejszej SIWZ.

3. Cenę oferty, w każdej części, należy podać jako cenę brutto (wraz z podatkiem VAT).
4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

5. Cenę oferty oraz wszystkie ceny jednostkowe brutto należy podać w polskich złotych 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty oraz składające się na nią kwoty jednostkowe brutto należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówki 0,5 grosza i wyżej należy zaokrąglić do jednego grosza.
6. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także opłaty, koszty ewentualnego cła i odprawy celnej, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. 
7. Obliczając cenę oferty, zaleca się podać wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne brutto odpowiednio dla poszczególnych elementów zamówienia. 
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.  Oferty nie podlegające odrzuceniu w każdej części będą oceniane wg następujących kryteriów:

1/ Cena oferty brutto – 60 pkt.

2/ Okres gwarancji jakości – 40 pkt.

2.  Sposób oceny ofert:

1/ Cena wykonania zamówienia z maksymalną wagą 60 pkt. 

Maksymalną ocenę – 60 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według wzoru:





Najniższa cena oferty spośród ofert 





nie podlegających odrzuceniu 

Cena = _________________________________________________  x 60 pkt
Cena oferty ocenianej
2/ Okres gwarancji jakości  - 40 pkt.
Ocena ofert w kryterium „Okres gwarancji jakości” dla części 1, 2, 3 (poz. 1, 2 i 4) oraz część 4 zostanie dokonana zgodnie z zasadą:

· jeśli wykonawca poda okres gwarancji na okres od 49 i więcej miesięcy, otrzyma 40 pkt,

· jeśli wykonawca poda okres gwarancji od 37 do 48 miesięcy, otrzyma 30 pkt,

· jeśli wykonawca poda okres gwarancji od 25 do 36 miesięcy, otrzyma 20 pkt,

· jeśli wykonawca poda okres gwarancji przez 24 miesiące, otrzyma 0 pkt,

· jeśli wykonawca poda okres gwarancji poniżej 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

Okres gwarancji jakości będzie liczony od daty odbioru przedmiotu dostawy.

- przy czym minimalny okres gwarancji jakości dla części 1, 2, 3 (poz. 1, 2 i 4) oraz części 4 to 24 miesiące

Ocena ofert w kryterium „Okres gwarancji jakości” dla części 3 (poz. 3, 5 i 6) zostanie dokonana zgodnie z zasadą:

· jeśli wykonawca poda okres gwarancji na okres od 61 i więcej miesięcy, otrzyma 40 pkt,

· jeśli wykonawca poda okres gwarancji od 49 do 60 miesięcy, otrzyma 30 pkt,

· jeśli wykonawca poda okres gwarancji od 37 do 48 miesięcy, otrzyma 20 pkt,

· jeśli wykonawca poda okres gwarancji przez 36 miesięcy, otrzyma 0 pkt,

· jeśli wykonawca poda okres gwarancji poniżej 36 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

Okres gwarancji jakości będzie liczony od daty odbioru przedmiotu dostawy.

- przy czym minimalny okres gwarancji jakości dla części 3 (poz. 3, 5 i 6) to 36 miesięcy

3. Obliczenia punktacji, w każdej części, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Jako najkorzystniejsza, w każdej części, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

XIV. 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć:

1.1 ewentualny wykaz podwykonawców, 

1.2 umowę konsorcjum w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożyli najkorzystniejszą ofertę.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa w pkt XIV. 2. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub występują inne przypadki określone w art. 94 ustawy PZP.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

5. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w drodze korespondencyjnej.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

       Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI.  Istotne postanowienia umowy – wzór umowy.
UMOWA [WZÓR]

zawarta w Nowym Targu w dniu ……………… ……… r. pomiędzy:

1. Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu,
 ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, 
NIP: 735-24-32-038,  REGON: 492722404, 
reprezentowaną przez ………………………………………………………..
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM lub PPWSZ 

a

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


    reprezentowaną przez ………………………………………………………………………....,

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

zwanych dalej także oddzielnie: Stroną, bądź łącznie: Stronami

§ 1

1. WYKONAWCA został wybrany w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm).

2. WYKONAWCA wykona przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą umową oraz załącznikami nr 1 i 2 do niej: Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami ) i ofertą WYKONAWCY.
§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez WYKONAWCĘ sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek ratownictwo medyczne) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu:  ............................. określonego w Załączniku nr A do Formularza oferty (załącznika do umowy).
2. Przedmiot umowy ma być dostarczony przez WYKONAWCĘ w miejsce wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO na terenie województwa małopolskiego. 

3. WYKONAWCA dostarczy i wniesie zapakowany przedmiot umowy na własny koszt w miejsce wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Zamówienie obejmuje również ewentualny montaż/podłączenie i ewentualne uruchomienie (zgodnie z siwz) przedmiotu umowy. 

5. Dot. części 2 poz. 2, 3, 7, 8 i 9 oraz części 3 poz. 3, 4, 5 i 6 zamówienia - WYKONAWCA dokona także przeszkolenia osób wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. Przeszkolenie zostanie przeprowadzone w dniu dostawy, montażu/podłączenia, uruchomienia sprzętu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego. Szkolenie będzie dot. zakresu zastosowania przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres szkolenia WYKONAWCA jest zobowiązany ustalić z Panią …………………, email: rm@ppwsz.edu.pl; inoz@ppwsz.edu.pl).  

Ilość osób wytypowanych do przeszkolenia obejmować będzie: do 4 osób z kadry dydaktycznej.
6. W dniu dostawy przedmiotu umowy WYKONAWCA dostarczy zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane urządzenia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. 

7. WYKONAWCA jest zobowiązany do wydania przedmiotu umowy tylko i wyłącznie w oryginalnym opakowaniu producenta. 

8. W dniu dostawy przedmiotu umowy WYKONAWCA dostarczy także wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty bezpieczeństwa na dostarczony przedmiot umowy. 

9. W dniu dostawy przedmiotu umowy WYKONAWCA dostarczy także wszystkie wymagane w siwz zaświadczenia na dostarczony przedmiot umowy. 

10. Najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu umowy WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU także dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014 r. 1645 z późn. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) lub ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późń. zm.) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) – (dla każdej części) - o ile sprzęt takie dokumenty posiada.
11. W odniesieniu do dostawy urządzeń, o których mowa w części 2 poz. 2 i 9 i części 3 poz. 3 i 4 – Wykonawca dostarczy je wraz z oprogramowaniem niezbędnym do jego prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem działania. W przypadku, gdyby do prawidłowego korzystania z tych urządzeń konieczne było udzielenie licencji do oprogramowania, Wykonawca udzieli jej w ramach wynagrodzenia umownego. 
12. Licencja, o której mowa powyżej będzie niewyłączna i uprawniać będzie Zamawiającego do korzystania z oprogramowania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631 z późn. zm.): m. in. gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, tworzenie, analizowanie oraz przesyłanie.
13. W odniesieniu  do urządzeń określonych w części 3 poz. 3 i 5 - Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez serwis przez okres min. 10 lat od dnia uruchomienia aparatu u Zamawiającego. W tym celu najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi aktualne oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez min 10 lat. W tym samym terminie przedłoży również zaświadczenie o wpisie defibrylatora do rejestru wyrobów medycznych.  

14. Wykonawca wykona wszystkie przeglądy okresowe wymagane przez producenta w okresie gwarancji nieodpłatnie.
15. W odniesieniu do urządzeń określonych w części 3 poz. 5 - Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
§ 3

1. Przedmiot umowy (dostawa, ewentualny montaż – zgodnie z siwz) należy wykonać do dnia…………………... (najpóźniej do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, po uzgodnieniu dokładnego terminu z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego (Panią dr Dorotą Ogonowską - inoz@ppwsz.edu.pl;  rm@ppwsz.edu.pl) lub osobą przez Nią upoważnioną).
2. Gotowość dostawy przedmiotu umowy WYKONAWCA zgłosi telefonicznie ZAMAWIAJĄCEMU, co najmniej dwa dni przed dniem dostawy. 
3. Za realizację przedmiotu zamówienia, nadzór oraz odpowiedzialność merytoryczną ze strony ZAMAWIAJĄCEGO sprawować będzie: ……………, email: rm@ppwsz.edu.pl; inoz@ppwsz.edu.pl oraz w zakresie odbioru przesyłki Pan …….. (lub Pani ………..) - email: budynek@ppwsz.edu.pl, zaopatrzenie@ppwsz.edu.pl.
4. Za realizację przedmiotu zamówienia ze strony WYKONAWCY odpowiedzialny będzie: ………………………………………………………………………..

§ 4 

1. WYKONAWCA udziela gwarancji za wady na dostarczony przedmiot umowy na okres* ……….. miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu dostawy. Wykonawca dostarczy, w dniu dostawy, dokumenty gwarancyjne.
*  przy czym minimalny okres gwarancji jakości dla części 1, 2, 3 (poz. 1, 2 i 4) oraz części 4 to 24 miesiące;

 * przy czym minimalny okres gwarancji jakości dla części 3 (poz. 3, 5 i 6) to 36 miesięcy

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy na terenie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu lub w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM, w ciągu 10 dni, od momentu zgłoszenia usterki. W razie niemożności dotrzymania 10 dniowego terminu naprawy WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU, na czas naprawy powyżej 10 dni, urządzeń/sprzętu o identycznych parametrach technicznych. Łączny czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 21 dni. Jeżeli WYKONAWCA nie wykona w tym czasie naprawy urządzeń/sprzętu zobowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt o identycznych parametrach. Koszt wszelkiego transportu sprzętu, w związku z gwarancją, pokrywa WYKONAWCA. Wszelkie koszty, w tym: koszt przyjazdu, noclegów i wyżywienia, związane z przyjazdem osób upoważnionych przez WYKONAWCĘ  do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, w związku z gwarancją, pokrywa WYKONAWCA.
3. Jeżeli ujawnią się takie wady fizyczne przedmiotu umowy, które nie kwalifikują się do ich usunięcia, WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń wolnych od wad o identycznych parametrach w terminie do 3 tygodni od dnia stwierdzenia, iż wady fizyczne przedmiotu umowy nie kwalifikują się do usunięcia. 
4. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu lub podzespołu urządzenia/sprzętu będącego przedmiotem umowy, a także gdy sumaryczny czas napraw przekroczy dwa miesiące w okresie gwarancji jakości za wady fizyczne WYKONAWCA zobowiązany jest do wymiany tego elementu, podzespołu lub całego urządzenia/sprzętu  na nowy wolny od wad, na własny koszt. 
5. Przed upływem okresu gwarancji (w terminie ustalonym pomiędzy Stronami) Wykonawca wykona bezpłatny przegląd gwarancyjny (ostatni z przeglądów gwarancyjnych). Wszelkie czynności związane 

z wykonaniem tego przeglądu, jak również transport do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego 

i z powrotem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje WYKONAWCY wynagrodzenie w wysokości:

netto: ........................................................................... zł 

(słownie: ............................................................................................................ złotych)
brutto: ......................................................................... zł

(słownie: ............................................................................................................ złotych)

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wydaniem i odebraniem przedmiotu umowy (m.in. opakowanie na czas transportu, ubezpieczenie, koszty dostawy) a także ewentualne uruchomienie,  ewentualny montaż/podłączenie przedmiotu umowy, koszt szkolenia a także koszt wymaganych przeglądów.
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi, przelewem na konto WYKONAWCY …………………..……………., na podstawie faktury poprawnie wystawionej przez WYKONAWCĘ na ZAMAWIAJĄCEGO. Wynagrodzenie zostanie zapłacone po całkowitym wykonaniu niniejszej umowy tj. po dostawie,  ewentualnym montażu/podłączeniu sprzętu i przeprowadzeniu szkolenia, oraz po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru – bez zastrzeżeń, wystawieniu poprawnie faktury i dostarczeniu tej faktury do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. Termin zapłaty faktury strony ustalają do 21 dni od daty dostarczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU.

4. WYKONAWCA będzie uprawiony do wystawienia faktury VAT po podpisaniu protokołu odbioru przez obydwie strony umowy nie zawierającego zastrzeżeń co do przedmiotu umowy.  Przy czym Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przedmiotu umowy w dniu odbioru i w związku z czym może on zgłosić zastrzeżenia co do niego w terminie 7 dni od dnia odbioru.

5. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
6. WYKONAWCA może dochodzić od ZAMAWIAJĄCEGO odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia.
§ 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. W  przypadku opóźnienia w dostawie urządzeń/sprzętu w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 przekraczającego 3 dni, ZAMAWIAJĄCY  będzie mógł wypowiedzieć umowę, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, w trybie natychmiastowym.

3. ZAMAWIAJĄCY  będzie uprawiony do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w razie gdy stwierdzi, że WYKONAWCA dostarczył przedmiot umowy niezgodny z wymogami określonymi  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takim przypadku WYKONAWCY nie przysługuje wynagrodzenie. 
§ 7

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie, bądź nienależyte wykonanie umowy, odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie  WYKONAWCY lub wypowiedzenie umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie  WYKONAWCY w formie kar umownych, które należne będą Zamawiającemu w następujących okolicznościach:

a) w przypadku niewykonania umowy, odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY lub wypowiedzenia umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z  przyczyn leżących po stronie  WYKONAWCY - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy, przy czym w razie  odstąpienia od części umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie  WYKONAWCY – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy

b)   w przypadku nienależytego wykonania umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy; przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności naruszenie postanowień umowy określonych w § 2, 3 i 4, 
c) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

d) w przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej lub nie dostarczenia urządzenia/sprzętu zastępczego - w wysokości  1 % wartości urządzenia objętego naprawą, za każdy dzień opóźnienia. 

2.   Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w wypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej szkody w pełnej wysokości.

3. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od naliczania i dochodzenia zastrzeżonych kar umownych, na warunkach uzgodnionych przez Strony na piśmie.

4. Kary umowne z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy, odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, wypowiedzenie umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie  WYKONAWCY podlegają zapłacie, przez WYKONAWCĘ, w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty, przy czym ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia WYKONAWCY przysługującemu na podstawie przedstawionej przez WYKONAWCĘ faktury, na co WYKONAWCA wyraża zgodę. 
§ 8

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, wymagają zachowania pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
3. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:

a) Zamawiający - Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ,

b) Wykonawca - ………………………
4. O każdej zmianie adresu WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres wymieniony w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. WYKONAWCA nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
§ 9

1. WYKONAWCA umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji stanowiących informację publiczną.

2. W przypadku naruszenia zapisów ust. 1 ZAMAWIAJĄCY może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§ 10

1. Wszelkie zawiadomienia lub informacje wynikające z wykonywania niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej.

2. Korespondencję przekazaną pocztą elektroniczną lub faksem, uznaje się za doręczoną jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych odpowiednich przepisów  prawa.
2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają sądowi miejscowo właściwemu dla ZAMAWIAJĄCEGO
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:  
Nr 1- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

Nr 2- oferta WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 - art. 198g ustawy PZP.

XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach powtarzających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

XIX. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego z uwagi na fakt, iż dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

1. e-mail: zampub@ppwsz.edu.pl
2. strona internetowa: www.ppwsz.edu.pl
XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

XXI. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXII. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIII. Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

XXIV. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych  części zamówienia.
FORMULARZ OFERTY

OFERTA

dla Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
Nazwa (Firma) Wykonawcy – 

…………………….............................................................................................................

Adres wykonawcy – 

……..............................................................................................................................

Adres do korespondencji –

………………...................................................................................................................

Tel. - .........................................; Fax - .................................................; 

E-mail: ........................................................................;

NIP - ...........................................................; REGON - .............................................;

Bank Wykonawcy ........................; konto nr...............................................................

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr …………… z dnia 
…………….. o przetargu nieograniczonym na: dostawę sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek ratownictwo medyczne) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ja/my niżej podpisany/i:
.............................................................................................................................................

imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

1. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian:
w części 1:
	Lp.
	Nazwa
	Ilość


	Cena jednostkowa brutto


	Iloczyn (iloczyn kol. 3 i 4)

	1
	2
	    3
	4
	5

	1.
	SZAFA LEKARSKA 2-drzwiowa
	1
	
	

	2.
	SZAFA LEKARSKA 4-drzwiowa 
	1
	
	

	3.
	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne (materac + szafka przyłóżkowa) 
	1
	
	

	4.
	Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej 
	1
	
	

	5.
	Wózek zabiegowy 
	1
	
	

	6.
	Stojak medyczny na kółkach
	1
	
	

	7.
	Parawan medyczny
	1
	
	

	Razem za część 1 (łącznie kwota brutto) = cena oferty brutto
	


w części 2:

	Lp.
	Nazwa
	 Ilość


	Cena jednostkowa brutto


	Iloczyn (iloczyn kol. 3 i 4)

	1
	2
	   3
	4
	5

	1.
	Fantom wcześniaka
	1
	
	

	2.
	Fantom osoby dorosłej do zaawansowanych czynności resuscytacyjnych z systemem sterowania i symulatorem odgłosów
	1
	
	

	3.
	Fantom noworodka do ALS
	1
	
	

	4.
	Trenażer dwupłciowy do cewnikowania pęcherza moczowego u niemowląt
	1
	
	

	5.
	Fantom do odbarczenia odmy
	1
	
	

	6.
	Fantom do nauki procedur z zakresu tracheotomii i dostępu żołądkowego
	1
	
	

	7.
	Zaawansowany model ramienia do wkłuć dożylnych dorosły
	1
	
	

	      8.
	Zaawansowany model ramienia do wkłuć dożylnych dziecko
	1
	
	

	      9.
	Zaawansowany ewaluacyjny fantom do intubacji (z tabletem)
	1
	
	

	     10.
	Trenażer do wkłuć dożylnych
	1
	
	

	     11.
	Dłoń do iniekcji dożylnych
	1
	
	

	     12.
	Nakładka do iniekcji dożylnych
	2
	
	

	     13.
	Fantom do kaniulacji żył centralnych  
	1
	
	

	     14.
	Fantom do wkłuć do szpikowych
	1
	
	

	Razem za część 2 (łącznie kwota brutto) = cena oferty brutto:
	


w części 3:
	Lp.
	Nazwa
	Ilość


	Cena jednostkowa brutto


	Iloczyn (iloczyn kol. 3 i 4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Pulsoksymetr napalcowy
	1
	
	

	2.
	Aparat do pomiaru RR odporny na wstrząsy + stetoskop
	2
	
	

	3.
	Aparat do monitorowania funkcji życiowych  
	1
	
	

	4.
	Transportowy monitor parametrów życiowych (przenośny kapnograf i pulsoksymetr)
	1
	
	

	5.
	Defibrylator manualny przenośny
	1
	
	

	6.
	Respirator transportowy
	1
	
	

	Razem za część 3 (łącznie kwota brutto) = cena oferty brutto:
	


w części 4:

	Lp.
	Nazwa
	Ilość


	Cena jednostkowa brutto


	Iloczyn (iloczyn kol. 3 i 4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Nosze transportowe karetkowe
	1
	
	

	2.
	System do unieruchomienia dziecka na noszach głównych oraz krzesełku kardiologicznym
	1
	
	

	Razem za część 4 (łącznie kwota brutto) = cena oferty brutto:
	


2. Deklarujemy udzielenie gwarancji jakości, liczonej od dnia odbioru przedmiotu umowy na okres: 
	Lp.
	Część zamówienia
	Gwarancja jakości



	1
	2
	3

	1.
	Dla części 1
	….. miesięcy

	2.
	Dla części 2 
	….. miesięcy

	3.
	Dla części 3 poz. 1, 2 i 4, 

Dla części 3 poz. 3, 5 i 6
	….. miesięcy
….. miesięcy

	4.
	Dla części 4 
	….. miesięcy


3. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności oraz warunki rozliczeń określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ 
i akceptujemy bez zastrzeżeń zawarte w niej postanowienia oraz zobowiązujemy się, w razie wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia w zakresie …....... zamierzamy wykonać bez udziału Podwykonawców * / z udziałem Podwykonawców ........................................................................* 

     (zakres prac powierzony Podwykonawcom i nazwa firmy o ile jest znana)
* - niepotrzebne skreślić

7. Na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy PZP, żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji * / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane: oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji: ..............................., strony od ......... do .........* .
* - niepotrzebne skreślić

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty składania ofert.

9. Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, na potwierdzenie czego załączamy opis techniczny lub funkcjonalny, czyli warunki wymagane (z wypełnioną przez Wykonawcę 
w sposób jednoznaczny kolumną nr 3), odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty, oraz katalogi lub karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych producenta/ów potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów, (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (w przypadkach braku opisanych wyżej dokumentów producenta/ów lub braku w tych dokumentach pełnej informacji potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów Wykonawca może złożyć oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub niezależnej jednostki potwierdzające spełnianie wymagań SIWZ dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia).
10. Oferta zawiera ......... kolejno ponumerowanych stron.

Załączniki: 

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku.

.......................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK A
Nazwa firmy: ...........................................................................................

Adres:.......................................................................................................

REGON: .........................................

          

NIP:  ...............................................
FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE

Poniższe funkcje oraz parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli, opisując funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru w jednostkach wskazanych w kolumnie 2.

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.

	1
	2
	3

	L. p .
	Funkcje/ parametry techniczne  oraz warunki oferowanych urządzeń/ ilość
	Opis funkcji/ parametrów technicznych  oraz warunków oferowanych urządzeń/ potwierdzenie parametrów
(Wypełnia Wykonawca – *odpowiednie zaznaczyć czy właściwie przekreślić)

	1.

	1.  SZAFA LEKARSKA 2-drzwiowa – 1 szt. 

a)Wymagane cechy: szafa wykonana z blachy, drzwi wykonane ze szkła hartowanego, półki szklane, przestawne, kółka skrętne, antystatyczne, nie brudzące posadzki (co najmniej 2 z hamulcem); możliwość zabezpieczenia wyposażenia zamkiem. 
b)Wymiary: szerokość: 800 mm +/- 50 mm, głębokość:435 mm (+/- 50 mm); wysokość: 1890 cm (+/- 50 mm).

2. SZAFA LEKARSKA 4-drzwiowa – 1 szt.

a) Wymagane cechy: szafa wykonana z blachy; drzwi szafy wykonane ze szkła hartowanego; półki szklane, przestawne; dolna komora niezależnie zamykana, co najmniej z jedną półka szklaną; kółka skrętne, antystatyczne, nie brudzące posadzki (co najmniej  2 z hamulcem); możliwość zabezpieczenia wyposażenia zamkiem.
b) Wymiary: szerokość: 800 mm +/- 50 mm, głębokość:435 mm (+/- 50 mm); wysokość: 1890 cm (+/- 50 mm).
3. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne (materac + szafka przyłóżkowa) – 1 szt.
a)Wymagane cechy: sterowane za pomocą pilota przewodowego; cztery koła jezdne antystatyczne, blokada kół; leże łóżka  4 – sekcyjne (min. 3 segmenty ruchome); konstrukcja łóżka wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV; szerokość zewnętrzna łóżka 1000 mm (+/- 50 mm), długość  łóżka 2150 mm (+/- 50 mm); elektryczna regulacja wysokości leża od podłogi; regulacja elektryczna sekcji oparcia pleców; regulacja elektryczna sekcji oparcia podudzia; regulacja  elektryczna pozycji Trendelenburga,  pozycji Anty – Trendelenburga; przechyły boczne sterowane nożnie. Szczyty łóżka wykonane z tworzywa bez elementów metalowych wyjmowane, możliwość wyboru koloru wypełnienia; łóżko wyposażone: w barierki boczne, chowane pod łóżko, wykonane z tworzywa, krążki odbojowe, uchwyt kaczki, uchwyt basenu, uchwyt na worek do moczu po obu stronach łóżka; wieszak kroplówki; ramkę na kartę gorączkową; wysięgnik z uchwytem do ręki (uchwyt z możliwością montowania, zdejmowania). 
b) Obciążenie min. 120 kg.
c) Materac piankowy przeciwodleżynowy pokryty tkaniną zmywalną, paro przepuszczalną, przepuszczającą powietrze nieprzepuszczającą cieczy, przystosowany do prania i dezynfekcji. Wielkość dostosowana do łóżka. Wysokość  12 cm (+/- 2 cm). Szafka przyłóżkowa z możliwością postawienia po obu stron łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. 
d) Kolor szafki ma być w kolorze wypełnienia szczytów łóżka. Kolory do wyboru: niebieski, zielony, turkusowy.
4. Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 1 szt.
a)Wymagane cechy: wymiary: długość 210 cm (+/- 5 cm), szerokość 78 cm (+/- 5 cm), wysokość 59-92 cm (+/- 5 cm) szerokość leżyska 65 cm (+/- 5 cm), długość leżyska 195 cm (+/- 5 cm); ciężar do 50 kg.; regulacja wysokości leża  40 ÷ 82 cm (+/- 3 cm), regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej; kąt odchylenia wezgłowia 0° ÷ 30° ± 5°; oparcie pleców regulowane ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego; cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu; barierki boczne składane obok ramy leża. 
b) możliwość wyboru koloru tapicerki (pomiędzy 
kolorami: zielony, niebieski lub turkusowy).

5. Wózek zabiegowy – 1 szt.

a)Wymagane cechy: wymiary: długość 840+/- 150mm, szerokość 450 +/- 100 mm, wysokość 850 +/- 100 mm; metalowy szkielet; wózek zaopatrzony w cztery koła jezdne w tym dwa z blokadą; wyjmowana taca ze stali nierdzewnej; cztery wyjmowane pojemniki z tworzywa; worek foliowy z pokrywą; odejmowany druciany kosz.

6. Stojak medyczny na kółkach – 1 szt.
a)Wymagane cechy: stojak medyczny na kółkach jezdnych; zbudowany z rur stalowych, pokrytych warstwą ochronną chromową; wieszaki i główka stojaka ze stali kwasoodpornej; podstawa z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym; cztery uchwyty do płynów; wysokość od 150 cm do 200 cm.

7. Parawan medyczny – 1 szt.

a)Wymagane cechy: pojedynczy, wypełnienie – elanobawełna, możliwość wyboru koloru (pomiędzy kolorami: biały, niebieski, zielony); konstrukcja metalowa; podstawa z kółkami jezdnymi; uchwyty umożliwiające łączenie kilku parawanów ze sobą i tworzenie parawanów wieloskrzydłowych.
b)Wysokość: od 160 do 180 cm; szerokość:  100 cm +/- 10 cm
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	1. Fantom wcześniaka – 1 szt.
a)Pożądane cechy: symulacja oddychania, unoszenie klatki piersiowej, możliwość intubacji i wentylacji. Możliwość: odsysania, zgłębnikowania żołądka, drenażu klatki piersiowej, symulowania procedury wkłuć dożylnych oraz pielęgnacji wkłucia, pielęgnacji i zmiany pieluszki, symulacji wady cewy nerwowej, pielęgnacji skóry, ran i stomii, ćwiczeń różnorodnych scenariuszy z zakresu procedur postępowania z noworodkiem niedojrzałym, podawania i pobierania przez pępowinę płynów. 
b)W zestawie: fantom wcześniaka, pępowina, przepuklina pępkowa, przepuklina oponowo-rdzeniową, wymienne drogi oddechowe, lubrykant, sztuczna krew, dozownik, zestaw przewodów wymiennych, waliza/torba do przechowywania i transportu. 
2. Fantom osoby dorosłej do zaawansowanych czynności resuscytacyjnych z systemem sterowania i symulatorem odgłosów – 1 szt.
a) Postać osoby dorosłej przeznaczona do realistycznej symulacji zaawansowanych zabiegów ratowniczych. 
b) Wymagane cechy: zdalne sterowanie obsługą symulatora za pomocą pilota lub oprogramowania komputerowego; możliwość rzeczywistego wykonania wkłuć, defibrylacji, stymulacji, symulacji tętna i pomiaru ciśnienia; generowanie tonów serca szmerów oddechowych, dźwięków perystaltyki, odpowiedzi głosowych i dźwięków pacjenta (uskarżanie się, odpowiedzi, wymiotowanie, kaszel, ciężki oddech); możliwość obserwacji ruchów klatki piersiowej; wyczuwalne tętno na tętnicach: szyjnej, promieniowej, ramieniowej i udowej; głowa i drogi oddechowe z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą i przełykiem wraz z płucami i żołądkiem; możliwość uzyskania informacji zwrotnych o jakości przeprowadzonej RKO (czas przeprowadzenia RKO, głębokość uciśnięć klatki piersiowej oraz tempo, relaksacja klatki piersiowej, przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej, tempo wentylacji, nadmierna wentylacja, czas do podjęcia defibrylacji); możliwość realistycznej intubacji przez nos i usta;  możliwość użycia rurek dotchawicznych (LMA, LT, ET); możliwa wentylacja za pomocą worków samorozprężalnych; widoczna intensywność sinicy reagująca na niedotlenienie oraz podejmowane interwencje; obustronna rozszerzalność płuc z realistycznym unoszeniem klatki piersiowej podczas wentylacji; jednostronne unoszenie się klatki piersiowej podczas intubacji zbyt głębokiej; możliwość konikopunkcji, odbarczenia odmy opłucnowej i drenażu opłucnej; możliwość monitorowania EKG przy użyciu klinicznych urządzeń; dostęp dożylny; dostęp doszpikowy; możliwość defibrylacji manualnej i AED, kardiowersji i stymulacji przeprowadzanych przy pomocy klinicznych urządzeń i rzeczywistej energii; osłuchiwanie ciśnienia krwi z możliwością osłuchania tonów Korotkowa; pomiar saturacji tlenu za pomocą pulsoksymetru. 
c)W zestawie: fantom, akcesoria umożliwiające działanie urządzenia; laptop PC wraz z oprogramowaniem lub inne rozwiązanie, przewodowa komunikacja za pomocą USB lub inne rozwiązanie, kolor skóry jasny, walizka do przechowywania i transportu.

3. Fantom noworodka do ALS – 1 szt.
a)Oczekiwane funkcje fantomu: możliwość monitorowania EKG, wykonywania dostępu dożylnego i  wlewu dożylnego, możliwość cewnikowania pępkowego, możliwość wentylacji i intubacji przez nos i usta, prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wentylacji resuscytatorem, treningu rękoczynu Sellick'a, wkłuć do szpikowych z możliwością pobrania sztucznego szpiku.
b) W zestawie: fantom noworodka, zestaw przewodów wymiennych, lubrykant, sztuczna krew, waliza/torba do przechowywania  i transportu.
4. Trenażer dwupłciowy do cewnikowania pęcherza moczowego u niemowląt – 1 szt.
a)Trenażer  umożliwiający naukę cewnikowania niemowląt obu płci. 
b)Oczekiwane funkcje fantomu: anatomicznie prawidłowy wygląd narządów płciowych i realistyczne cechy zewnętrzne z możliwością łatwej wymiany narządów płciowych, możliwość wyczucia oporu i ciśnienia jak u prawdziwego pacjenta, możliwość wypływu moczu po ułożeniu cewnika we właściwej pozycji, umożliwia trening wprowadzania i ułożenia cewnika. 
c)W zestawie: model niemowlęcia, narządy płciowe męskie i żeńskie, lubrykant, cewniki, waliza/torba do przechowywania  i transportu.
5. Fantom do odbarczenia odmy – 1 szt.
a)Oczekiwane funkcje fantomu: możliwość symulowania odmy opłucnowej, praktycznej nauki poprawnego wkłucia igły celem odbarczenia odmy w kilku punktach, wyczucia żeber, założenia drenażu do jamy klatki piersiowej i drenowania płynu. 
b)W zestawie: fantom torsu, zestaw naprawczy lub wymienne części (płuca, skóra), waliza/torba do przechowywania  i transportu. 

6. Fantom do nauki procedur z zakresu tracheotomii i dostępu żołądkowego – 1 szt.
a)Fantom umożliwiający naukę i doskonalenie umiejętności z zakresu tracheotomii i pielęgnacji pacjentów z ograniczeniami oddechowymi oraz procedur pielęgnacji i dostępu żołądkowo jelitowego przez nos i usta. 
b)Wymagane cechy: fantom posiada realistyczne anatomiczne punkty orientacyjne, tchawicę, przełyk, płuca i żołądek, możliwość wykonania procedur: pielęgnacja, wprowadzanie i usuwanie zgłębnika żołądkowego; płukanie żołądka; odżywianie przez zgłębnik; wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurki tracheotomijnej. Możliwość wprowadzania płynu do żołądka, płuc. 
c)W zestawie: fantom głowa z torsem, rurki tracheotomijne i zgłębniki żołądkowe kompatybilne z fantomem (po 4 szt.), lubrykant, walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu. 

7. Zaawansowany model ramienia do wkłuć dożylnych dorosły – 1 szt.
a)Model umożliwiający naukę i doskonalenie procedury punkcji żylnych (wkłucie dożylne, pobieranie krwi) u dorosłego.
b)Wymagane cechy: ramię i wkładki skórne z miękkiego materiału przypominającego ciało człowieka, wkładki skórne składające się z naskórka, tłuszczu podskórnego i żył. Rzeczywisty opór skóry oraz ścian żylnych. Dostęp naczyniowy: co najmniej żyła ramieniowa, łokciowa i pośrodkowo-łokciowa. Krążenie krwi automatyczne: prędkość przepływu krwi przybliżona do rzeczywistej. 
c)W zestawie: model ramienia osoby dorosłej, wkładki skórne zawierające żyły (co najmniej 2 szt.), akcesoria umożliwiające pracę modelu bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu. 

8. Zaawansowany model ramienia do wkłuć dożylnych dziecko – 1 szt.
a)Model umożliwiający naukę i doskonalenie procedury punkcji żylnych (wkłucie dożylne, pobieranie krwi) u dziecka.
b)Wymagane cechy: ramię z miękkiego materiału przypominającego ciało człowieka; dostęp naczyniowy co najmniej na grzbiecie dłoni oraz w zgięciu łokciowym, rzeczywisty opór skóry oraz ścian żylnych; krążenie krwi automatyczne: prędkość przepływu krwi przybliżona do rzeczywistej. 
c)W zestawie co najmniej  2 pediatryczne ramiona: model ok. 3-letniego dziecka oraz 1 model ok. rocznego dziecka, akcesoria umożliwiające pracę modelu bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu. 

9. Zaawansowany ewaluacyjny fantom do intubacji (z tabletem) – 1 szt.
a)Wymagane cechy: realistycznie odwzorowana skóra; możliwość: odchylenia głowy, wysunięcia żuchwy, ułożenia w pozycji węszącej, wentylacji przy użyciu worka samorozprężalnego, wprowadzania rurek ustno-nosowych, intubacyjnych (ETT), masek krtaniowych (LMA), rurek Combitube, intubacji z użyciem laryngoskopu, obserwacji unoszenia klatki piersiowej podczas wentylacji.

Minimalne wymagane czujniki wraz z wyświetlaniem informacji na tablecie: mierzenia siły nacisku urządzeń na (np. laryngoskopu) na zęby, wykrywanie odchylenia głowy, wysunięcia żuchwy i pozycji węszącej.

Minimalne wymagania dotyczące monitorowani wraz z wyświetlaniem informacji zwrotnej:  głębokości intubacji, intubacji do przełyku, objętości oddechowej i przewentylowania żołądka; ekran dotykowy z kolorowym wyświetlaczem. 
b)Oprogramowanie w języku polskim posiadające funkcje ćwiczenia i ewaluacji (oceny) wg punktacji ustalonej przez prowadzącego egzamin. 

Możliwość stworzenia i dodania przez prowadzącego własnej skali listy kontrolnej, przeglądu zapisu szkolenia i dostępu do poprzednich szkoleń; zmiany wytycznych wg których oprogramowanie ocenia mierzone parametry. Bezprzewodowe połączenie Bluetooth między fantomem a tabletem, możliwość zasilanie z sieci i z baterii. 
c)Skład zestawu: model torsu osoby dorosłej, urządzenie wyświetlające/tablet, zasilacz, komplet baterii, lubrykant, walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu modelu.

10. Trenażer do wkłuć dożylnych – 1 szt.
a)Trenażer do nauki i doskonalenia umiejętności nakłuć żylnych.  

Wymagane cechy: system żył pod skórą o rożnych wielkościach, regulowany przepływ płynu symulującego krew, możliwość wykonania punkcji żylnych celem podania leków oraz pobrania krwi.
b)Skład zestawu: trenażer wkłuć dożylnych, zestaw zapasowych żył (2 kpl), zestaw zapasowej skóry (jeżeli jest wymienna) (2 kpl), sztuczna krew (2 kpl), pojemnik na krew, walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu.

11. Dłoń do iniekcji dożylnych – 1 szt.
a)Model dłoni osoby dorosłej do nauki i doskonalenia punkcji żylnych. 
b)Wymagane cechy: dłoń wykonana z trwałego materiału imitującego skórę człowieka wielokrotnego użycia, skóra odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i innych czynników; łatwo wyczuwalne żyły, możliwość wstrzykiwania płynów i pobierania krwi. 
c)Skład zestawu: model dłoni osoby dorosłej, wymienny zestaw żył (2 kpl), sztuczna krew (2 szt.), pojemnik na krew, walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu.

12. Nakładka do iniekcji dożylnych – 2 szt.
a)Nakładka (poduszka) ćwiczeniowa do nauki i doskonalenia punkcji żylnych. 
b)Wymagane cechy: nakładka pokryta trwałym tworzywem imitującym skórę człowieka, wielokrotnego użycia, skóra odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i innych czynników; system żył wyczuwalnych przez skórę,  możliwość: wstrzykiwania płynów i pobierania krwi, szybkiego mocowania do przedramienia manekina lub symulanta. 
c)Skład zestawu: nakładka, worek infuzyjny, sztuczna krew, elementy zapasowe: zestaw zapasowych żył kompatybilnych z nakładką (2 kpl),  zestaw zapasowej skóry do nakładki (2 kpl). Walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu.

13. Fantom do kaniulacji żył centralnych  – 1 szt.

a)Symulator do nauki i doskonalenia umiejętności wkłuć do żył centralnych w tym żyły szyjnej zewnętrznej. 
b)Wymagane cechy: co najmniej dwa główne miejsca dostępu: szyja (żyła szyjna zewnętrzna i wewnętrzna) oraz okolica podobojczykowa; naczynia krwionośne (żyła podobojczykowa, żyła szyjna wewnętrzną i zewnętrzna) możliwe do wypełnienia sztuczną krwią celem zapewnienia wysokiego realizmu ćwiczeń. 
c)Zestaw zawiera: kompletny symulator do kaniulacji żył centralnych, igły, sztuczną krew oraz komplet elementów wymienialnych (zapasowych). Walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu.

14. Fantom do wkłuć doszpikowych – 1 szt.

a)Model nogi dorosłego do nauki iniekcji do szpikowych z zaznaczonym anatomicznym punktem orientacyjnym (guzowatość kości piszczelowej) umożliwiającym prawidłowe wyznaczenie miejsca wkłucia. W zestawie: treningowa igła do szpikowa BIG dla dorosłych  (2 szt.), treningowa igła do szpikowa BIG dla dzieci od 0 do 12 lat (2 szt). Urządzenie do przeładowania igły treningowej. Dodatkowe elementy wymienne  (skóra, wkłady kostne) 2 komplety. Waliza/pokrowiec do przechowywania i transportu.  
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a) tak/nie*

b) tak/nie*

4.

                                a) tak/nie*

b) tak/nie*

c) tak/nie*

5.

                                a) tak/nie*
b) tak/nie*

6.

a) tak/nie*

b) tak/nie*

c) tak/nie*

7.

a) tak/nie*

b) tak/nie*

c) tak/nie*

8.
a) tak/nie*

b) tak/nie*

c) tak/nie*

9.

a) tak/nie*

b) tak/nie*

c) tak/nie*

10.

a) tak/nie*

b) tak/nie*

11.
a) tak/nie*

b) tak/nie*

c) tak/nie*

12.
a) tak/nie*

b) tak/nie*

c) tak/nie*

13.

a) tak/nie*

b) tak/nie*

c) tak/nie*

14.

a) tak/nie*

	3.
	1.
Pulsoksymetr napalcowy – 1 szt.
a)Pulsoksymetr napalcowy przeznaczony do  szybkich i krótkich  pomiarów SpO2 i pulsu. 
b)Wymagane cechy: wyświetlacz kolorowy z możliwością odczytu w 4 kierunkach; możliwość wykonania pomiarów u dorosłych i dzieci; opcje pomiaru – saturacja, częstość pulsu; wyniki pomiarów saturacji i tętna podawane w formie cyfrowej oraz jako wykres; wskaźniki: jakości  i sygnału pulsu, poziomu baterii; funkcja automatycznego włączania i wyłączania się. 
c)Zestaw zawiera: pulsoksymetr, smycz, baterie, pokrowiec.

2.
Aparat do pomiaru RR odporny na wstrząsy + stetoskop – 2 szt.
a)Ciśnieniomierz mechaniczny, obsługa w pełni manualna. 

Mankiet wielokrotnego użytku, przystosowany do dezynfekcji, posiadający oznaczenia rozmiaru oraz obwodu ramienia, zapinany na rzep, na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia tętnicy. 
b)W zestawie mankiet do pomiaru RR u dorosłych (rozmiar mankietu dla obwodu ramienia w zakresie 25-34 cm), mankiet niemowlęcy, dziecięcy oraz mankiet dla osób otyłych. Mechanizm umożliwiający szybką wymianę mankietów. W przypadku mocowania zegara na mankiecie możliwość obrotu zegara o 360°,  umożliwiająca odczyt pod dowolnym kątem bez względu na pozycję badanego. Odporność na wstrząsy i upadki z wysokości  minimum 70 cm (+/- 5 cm). Zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg, dokładność pomiaru +/- 3 mmHg. 

Do każdego aparatu dołączony stetoskop, etui ochronne na aparat oraz komplet mankietów, etui ochronne na stetoskop.

3.
Aparat do monitorowania funkcji życiowych  – 1 szt.
a)Zestaw do monitorowania: czynności elektrokardiologicznej, respiracji, pomiaru ciśnienia krwi bezinwazyjnego-NIBP,  temperatury, pulsoksymetrii, oksymetrii SpO2. Aparat przeznaczony dla noworodków, jak i dla dorosłych. 
b)OPIS PARAMETRÓW: Monitor kompaktowy o wadze nie większej niż 5 kg, przystosowany do pracy stacjonarnej i przenoszenia. Przekątna ekranu min. 12”. Ekran kolorowy LCD TFT o wysokiej rozdzielczości. Możliwość wyboru minimum 4 kanałów dynamicznych.

Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów – min. 48 godz.

Wyświetlanie wyników co najmniej 25 ostatnich pomiarów nieinwazyjnego ciśnienia.

Zasilanie monitora 230V AC, 50Hz. Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na co najmniej 2 godziny pracy.

Akumulator bez efektu pamięci, wymienialny przez użytkownika bez rozkręcania monitora. Oprogramowanie w języku polskim - obsługa przy pomocy pokrętła i dedykowanych do podstawowych czynności obsługi przycisków funkcyjnych (dopuszcza się ekran dotykowy).

Mocowanie kardiomonitora przenośnego – montaż na ścianie, ramieniu łóżka. 

Pomiar EKG/ ST/RESP. 

Zestaw do monitorowania czynności elektrokardiologicznej serca 3 i 5 odprowadzeniowe EKG.

3 odprowadzeniowy kabel EKG typ 2 częściowy dla dzieci (1 kpl.),                     5 odprowadzeniowy kabel EKG jednoczęściowy dla dorosłych (1 kpl). Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej: dorośli od 15 do 300 B/min, - dzieci/noworodki od 15 do 320 B/min. Analiza odchylenia odcinka ST. Pomiar odchylenia odcinka ST w wybranym odprowadzeniu w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. 

Analiza arytmii. Wykrywanie min 5 kategorii arytmii.

Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej: dorośli od 0 do 120 R/min, - dzieci/noworodki od 6 do 140 R/min., Nadzór bezdechu – ustawianie czasu bezdechu.

Ustawienie granic alarmowych częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, częstości oddechu oraz czasu trwania bezdechu. 

300 szt. jednorazowych elektrod EKG do długotrwałego monitorowania.

Kompletne wyposażenie w akcesoria umożliwiające przeprowadzenie pomiarów.
c)POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ
Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego;

Możliwość pomiaru u dorosłych i dzieci;

Zakres pomiarowy ciśnienia co najmniej od 10 do 255 mmHg;

Tryb pracy ręczny, Tryb pracy automatyczny - przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 3 do 240 minut; Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego i rozkurczowego;

Mankiety do pomiaru ciśnienia dla dorosłych i dla dzieci z przedłużaczem:

- mankiet średni dla dorosłych – min.1 szt., 

- mankiet duży dla dorosłych – min          1 szt., 

- mankiet dla dzieci – min. 1 szt.

Przewód łączący mankiet z monitorem;

Kompletne wyposażenie w akcesoria umożliwiające przeprowadzenie pomiarów.
d)POMIAR SATURACJI I PLETYZMOGRAFIA 

Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu.

Zakres pomiarowy % saturacji min. 20 – 100%.

Dźwięk wykrycia pulsu o zmiennym tonie zależnym od wartości saturacji.

Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 20 – 250 /min.

Czujnik pomiarowy (dla dorosłych i dzieci) klips na palec - 2 szt., czujnik Y z klipsem na ucho – 2 szt.

Kompletne wyposażenie w akcesoria umożliwiające przeprowadzenie pomiarów.
e)POMIAR TEMPERATURY 

Dwukanałowy pomiar temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.

Czujnik temperatury naskórnej i głębokiej.

Wyświetlanie wartości temperatury Zakres pomiarowy 0-50stopni C.

Kompletne wyposażenie w akcesoria umożliwiające przeprowadzenie pomiarów.
f)DODATKOWE wymagania: wbudowane alarmy, możliwość regulacji głośności alarmów, alarmy sygnalizowane optycznie i akustycznie wszystkich monitorowanych parametrów ze wskazaniem przyczyny.

Jednoczesna prezentacja wszystkich monitorowanych parametrów na ekranie. Każdy parametr określony w innym kolorze. 

Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez serwis przez okres min. 10 lat od dnia uruchomienia aparatu u zamawiającego.

Waliza/pokrowiec do przechowywania  i transportu.
4.
Transportowy monitor parametrów życiowych (przenośny kapnograf i pulsoksymetr) – 1 szt.

a)Wymagane cechy: możliwość pomiaru parametrów życiowych dotyczących wymiany oddechowej w tym: końcowo-wydechowe stężenie dwutlenku węgla (EtCO2), wdechowe stężenie dwutlenku węgla (InCO2), częstość oddechów (RR), wysycenie krwi tlenem  SpO2 (saturacja), tętna PR (puls);  możliwość pomiaru w strumieniu głównym oraz w strumieniu bocznym; wbudowany moduł CO2; pomiar u zaintubowanych oraz niezaintubowanych pacjentów; kolorowy wyświetlacz TFT (4" +/- 0,5"), różne konfiguracje ekranu; pamięć mierzonych wartości - trendy mierzonych parametrów tabelaryczne i graficzne, system zarządzania danymi pacjenta; oprogramowanie PC do zapisu i analizy danych, alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością regulacji granic alarmowych, alarm niskiego stanu zasilania; dwa tryby pracy: pomiar ciągły (monitoring), pomiar z odstępami; intuicyjne menu użytkownika w języku polskim; zasilanie sieciowe oraz z akumulatorów AA lub baterii. Minimalne wymagane parametry techniczne: EtCO2 0-150mmHg, dokładność +/-3mmHg, SpO2 0-100%, PR 25-240 ud./min, rozmiar 60x150x30mm (+/-10 mm), waga 500 gram (+/- 100 gram). 
b)W zestawie: transportowy monitor parametrów życiowych, etui/pokrowiec ochronny, czujnik SpO2, kabel sieciowy, akumulator/baterie, akcesoria niezbędne do wykonania pomiaru u co najmniej 50 pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Po zainstalowaniu aparat będzie gotowy do działania bez dodatkowych inwestycji (tzn. będzie wyposażony we wszelkie niezbędne do uruchomienia go baterie, kable, czujniki itp.).

5.
Defibrylator manualny przenośny – 1 szt.
a)Defibrylator z kardiowersją, stymulacją i monitorowaniem 12 odprowadzeń EKG.

Funkcje i cechy: defibrylator przenośny o niewielkich gabarytach z wbudowanym uchwytem transportowym; możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci; ciężar max.10 kg (razem z łyżkami dla dzieci i dorosłych, kompletem akumulatorów i kabli); odporność na wstrząsy, kurz i zalanie wodą. Torba transportowa na defibrylator i akcesoria - swobodny dostęp do elementów regulacyjnych i łyżek, wybór menu w języku polskim.
b)Zasilanie: zasilanie z instalacji ambulansu, wbudowany zasilacz 12V DC, zasilanie sieciowe – zasilacz 230V 50Hz wbudowany lub zewnętrzny; zasilanie awaryjne akumulatorowe – czas pracy na jednym akumulatorze: monitorowanie min. 2 godz., defibrylacja z maks. energią min. 60 wyładowań; wbudowana  ładowarka – automatyczne ładowanie akumulatora/ów po przyłączeniu do sieci; możliwość szybkiej wymiany akumulatora (bez rozkręcania aparatu) przez użytkownika; wskaźnik poziomu naładowania akumulatora; czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności – maksymalnie 7 godzin. 
c)Defibrylacja: rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa, niskoenergetyczna zapewniająca skuteczność terapii przy obniżonych wartościach energii; defibrylacja ręczna i półautomatyczna;

możliwość wykonania kardiowersji; energia defibrylacji 2 fazowej min 2-200J; czas ładowania do energii maksymalnej < =7sekund; możliwość pełnej obsługi defibrylacji (wybór energii, ładowanie, rozładowanie, wydruk)  za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu. EKG z łyżek zewnętrznych, kabla EKG i jednorazowych elektrod do stymulacji/defibrylacji, zabezpieczenia przed impulsem defibrylacyjnym. Odprowadzenia EKG - minimum: I,II,III,aVR, aVL, aVF, minimum 20 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej, filtry przeciwzakłóceniowe, automatyczna kompensacja parametrów (z łyżek zewnętrznych i elektrod jednorazowych) z uwzględnieniem impodencji ciała pacjenta, regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca; możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane; 
d)EKG: monitorowanie 3 i 12 odprowadzeń EKG (w komplecie kabel 3 i 10 żyłowy);  

analiza i interpretacja słowna zapisu 12-odprowadzeniowego z uwzględnieniem wieku pacjenta; wyświetlanie sygnału EKG na ekranie; możliwość drukowania  zapisu 12 odprowadzeń w różnym formacie 4x3 odprowadzenia z interpretacją słowną i tabela pomiarów amplitudowo-czasowych krzywej EKG; zakres pomiaru częstości pracy serca HR min. 0-300/min; możliwość teletransmisji badań EKG.
e)Rejestracja: ekran kolorowy LCD, TFT lub EL, o wysokiej rozdzielczości i kontraście, 

Przekątna ekranu min. 5,5"; różne tryby pracy monitora z możliwością przełączenia w zależności od panujących warunków zewnętrznych (kolor, czarne tło, białe tło). Minimum 2 krzywe dynamiczne jednocześnie na ekranie; minimum 3 kanałowy, wbudowany rejestrator termiczny EKG, na papier o szerokości min. 50 mm; prędkość przesuwu papieru: min. 2  ( 25 i 50 mm/s – do wyboru); sterowanie wydrukiem na łyżkach i na panelu czołowym; Wbudowany napęd kart pamięci; pamięć wewnętrzna min.100 epizodów - zapamiętywany odcinek krzywej EKG min. 10 sekund dla każdego epizodu. Papier do rejestratora 30 rolek.
f)Stymulacja zewnętrzna: stymulacja  przezskórna w trybie  "Rytm sztywny" i "Na żądanie";

Częstość impulsów na minutę min. 30-180 imp/min.; Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących najmniej 0- 140mA; Szerokość impulsu minimum 40 ms; W komplecie kabel do stymulacji, elektrody do kardiostymulacji (min. 2 kpl).

Inne ważne dane: alarmy wszystkich monitorowanych funkcji, sygnalizacja optyczna i akustyczna, urządzenie do ładowania i rekondycjonowania  akumulatorów. 
g)Gwarancja, serwis: aktualne oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez min 10 lat; wszystkie przeglądy okresowe wymagane przez producenta w okresie gwarancji nieodpłatne; wpis do rejestru wyrobów medycznych; Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

6.
Respirator transportowy – 1 szt.

a)Zasilanie pneumatyczne ze źródła stężonego tlenu  o ciśnieniu 2,8 do 6 barów +/- 10%; 

Zasilanie elektryczne z baterii i sieci 230V/50Hz;

Zasada działania czasowo/objętościowo zmienny. 

Czas pracy na bateriach min. 10 godzin; 

Czas ładowania baterii do 3 godzin. 

Waga max. 5 kg.
b)Sposoby wentylacji: Min. dwa tryby wentylacji: wentylacja kontrolowana CMV i wentylacja wspomagana zsynchronizowana z wdechem pacjenta typu: SIMV, A/CMV. Minimum dwu poziomowe ustawienie wartości stężenia tlenu: mix z powietrza dostępny w obu trybach wentylacji i 100% tlen. 
c)Parametry: Minimalna objętość oddechowa 100 ml do 1300ml; Regulowana częstość oddechów min 6-40 cykli/min; Zintegrowany PEEP min od 0 do 20 cm H2O; Czułość wyzwalania oddechu (trigger); Płynna regulacja ciśnienia szczytowego w drogach oddechowych w zakresie  min od 10 do 40 cm H2O. 
d)Alarmy: Ciśnienia wentylacji Pmin i/Pmax; Wysokiej częstotliwości oddechowej.

Rozłączenia pacjenta; Minimalnej minutowej objętości oddechowej; Awarii zasilania / rozładowania baterii.
e)Inne: Obwód pacjenta z zastawką wydechową, Maska dla pacjenta dorosłego i dziecka – po 3 szt., Torba transportowa, Ładowarka, Reduktor ciśnienia, butla O2 o poj. min. 2l z reduktorem ciśnienia, Wąż przyłączeniowy do tlenu min 5m.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
f)Waliza/torba do przechowywania  i transportu.
	1.
a) tak/nie*


b) tak/nie*


c) tak/nie*
2.
a) tak/nie*

b) tak/nie*

3.

a) tak/nie*

b) tak/nie*

c) tak/nie*

d) tak/nie*

e) tak/nie*

f) tak/nie*

4.

a) tak/nie*

b) tak/nie*

5.

a) tak/nie*

b) tak/nie*
c) tak/nie*

d) tak/nie*

e) tak/nie*

f) tak/nie*

g) tak/nie*

6.

a) tak/nie*

b) tak/nie*

c) tak/nie*

d) tak/nie*
e) tak/nie*

f) tak/nie*

	4.
	 1.Nosze transportowe karetkowe – 1 szt.
a)Charakterystyka noszy: wykonane z materiału odpornego na korozję. Przystosowanie do prowadzenia reanimacji. Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. Regulacji nachylenia oparcia pod plecami – 90˚. Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak. Komplet pasów zabezpieczających – pasy szelkowe i pasy poprzeczne mocowane bezpośrednio do ramy noszy. Możliwość wprowadzenia noszy na transporter przodem i tyłem do kierunku jazdy. Materac cienki, niesprężynujący, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. Nosze wyposażone w teleskopowo składany statyw na płyny infuzyjne, składane poręcze boczne składane jedną ręką, wysuwane rączki do przenoszenia z tyłu i przodu noszy, odblaskowe oznaczenia, trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy. 

Waga 22 kg (+/- 3 kg). Obciążenie dopuszczalne noszy 250 kg (+/- 10 kg).   
b)Charakterystyka transportera: wykonany z materiału odpornego na korozję. System bezpiecznej obsługi – niezależne składanie goleni przednich i tylnych i podtrzymaniu ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy nawet przez jedną osobę. Szybki i łatwy system połączenia z noszami. Regulacja wysokości na 7 poziomach. Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera. Wyposażony w 4 duże koła o średnicy 200 mm (+/- 20 mm), obrotowe w zakresie 360 stopni, ułatwiające prowadzenie noszy na wszystkich rodzajach podłoża. Co najmniej 2 koła wyposażone w hamulce.  System blokowania kół – koła skrętne lub zablokowane w pozycji do jazdy na wprost. Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera. Możliwość prowadzenia noszy bokiem przez jedną osobę z dowolnej strony noszy. 

Obciążenie transportera 280 kg. (+/- 10 kg). Waga transportera 28 kg (+/- 2 kg).

2.
System do unieruchomienia dziecka na noszach głównych oraz krzesełku kardiologicznym – 1 szt.
a)System do unieruchamiania przeznaczony do transportu niemowląt i dzieci, zapewniający optymalne bezpieczeństwo podczas transportu przy użyciu standardowych noszy, możliwość do zastosowania na fotelu. Szybkie mocowanie do noszy lub fotela. System w opakowaniu transportowym.
	1.
a) 
tak/nie*


b) tak/nie*


2.

a) tak/nie*






Miejscowość .................................................. 
dnia ........................................... 2017 roku.
........................................................................

                                                                                          (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK B

Nazwa firmy: ...........................................................................................

Adres:.......................................................................................................

REGON: .........................................

          

NIP:  ...............................................
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu dla Instytutu Nauk o Zdrowiu (kierunek ratownictwo medyczne) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu”, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Miejscowość .................................................. 
dnia ........................................... 2017 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1  ustawy Pzp – o ile dotyczy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (– o ile dotyczy)
Miejscowość .................................................. 
dnia ........................................... 2017 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG – o ile dotyczy),

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość .................................................. 
dnia ........................................... 2017 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość .................................................. 
dnia ........................................... 2017 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI WYKONAWCY:

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem? Tak/Nie*

* - niepotrzebne skreślić

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
Miejscowość .................................................. 

dnia ........................................... 2017 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
_______________________________________________________________________________________
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