
ZAŁĄCZNIK A
Nazwa firmy: ...........................................................................................

Adres:.......................................................................................................

REGON: .........................................

          

NIP:  ...............................................
FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE

Poniższe funkcje oraz parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli, opisując funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru w jednostkach wskazanych w kolumnie 2.

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.
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	L. p .
	Funkcje/ parametry techniczne  oraz warunki oferowanych urządzeń/ ilość
	Opis funkcji/ parametrów technicznych  oraz warunków oferowanych urządzeń/ potwierdzenie parametrów
(Wypełnia Wykonawca – *odpowiednie zaznaczyć czy właściwie przekreślić)

	1.

	1.  SZAFA LEKARSKA 2-drzwiowa – 1 szt. 

a)Wymagane cechy: szafa wykonana z blachy, drzwi wykonane ze szkła hartowanego, półki szklane, przestawne, kółka skrętne, antystatyczne, nie brudzące posadzki (co najmniej 2 z hamulcem); możliwość zabezpieczenia wyposażenia zamkiem. 
b)Wymiary: szerokość: 800 mm +/- 50 mm, głębokość:435 mm (+/- 50 mm); wysokość: 1890 cm (+/- 50 mm).

2. SZAFA LEKARSKA 4-drzwiowa – 1 szt.

a) Wymagane cechy: szafa wykonana z blachy; drzwi szafy wykonane ze szkła hartowanego; półki szklane, przestawne; dolna komora niezależnie zamykana, co najmniej z jedną półka szklaną; kółka skrętne, antystatyczne, nie brudzące posadzki (co najmniej  2 z hamulcem); możliwość zabezpieczenia wyposażenia zamkiem.
b) Wymiary: szerokość: 800 mm +/- 50 mm, głębokość:435 mm (+/- 50 mm); wysokość: 1890 cm (+/- 50 mm).
3. Łóżko szpitalne wielofunkcyjne (materac + szafka przyłóżkowa) – 1 szt.
a)Wymagane cechy: sterowane za pomocą pilota przewodowego; cztery koła jezdne antystatyczne, blokada kół; leże łóżka  4 – sekcyjne (min. 3 segmenty ruchome); konstrukcja łóżka wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV; szerokość zewnętrzna łóżka 1000 mm (+/- 50 mm), długość  łóżka 2150 mm (+/- 50 mm); elektryczna regulacja wysokości leża od podłogi; regulacja elektryczna sekcji oparcia pleców; regulacja elektryczna sekcji oparcia podudzia; regulacja  elektryczna pozycji Trendelenburga,  pozycji Anty – Trendelenburga; przechyły boczne sterowane nożnie. Szczyty łóżka wykonane z tworzywa bez elementów metalowych wyjmowane, możliwość wyboru koloru wypełnienia; łóżko wyposażone: w barierki boczne, chowane pod łóżko, wykonane z tworzywa, krążki odbojowe, uchwyt kaczki, uchwyt basenu, uchwyt na worek do moczu po obu stronach łóżka; wieszak kroplówki; ramkę na kartę gorączkową; wysięgnik z uchwytem do ręki (uchwyt z możliwością montowania, zdejmowania). 
b) Obciążenie min. 120 kg.
a) Materac piankowy przeciwodleżynowy pokryty tkaniną zmywalną, paro przepuszczalną, przepuszczającą powietrze nieprzepuszczającą cieczy, przystosowany do prania i dezynfekcji. Wielkość dostosowana do łóżka. Wysokość  12 cm (+/- 2 cm). Szafka przyłóżkowa z możliwością postawienia po obu stron łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. 
d) Kolor szafki ma być w kolorze wypełnienia szczytów łóżka. Kolory do wyboru: niebieski, zielony, turkusowy.
4. Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej – 1 szt.
a)Wymagane cechy: wymiary: długość 210 cm (+/- 5 cm), szerokość 78 cm (+/- 5 cm), wysokość 59-92 cm (+/- 5 cm) szerokość leżyska 65 cm (+/- 5 cm), długość leżyska 195 cm (+/- 5 cm); ciężar do 50 kg.; regulacja wysokości leża  40 ÷ 82 cm (+/- 3 cm), regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej; kąt odchylenia wezgłowia 0° ÷ 30° ± 5°; oparcie pleców regulowane ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego; cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu; barierki boczne składane obok ramy leża. 
b) możliwość wyboru koloru tapicerki (pomiędzy 
kolorami: zielony, niebieski lub turkusowy).

5. Wózek zabiegowy – 1 szt.

a)Wymagane cechy: wymiary: długość 840+/- 150mm, szerokość 450 +/- 100 mm, wysokość 850 +/- 100 mm; metalowy szkielet; wózek zaopatrzony w cztery koła jezdne w tym dwa z blokadą; wyjmowana taca ze stali nierdzewnej; cztery wyjmowane pojemniki z tworzywa; worek foliowy z pokrywą; odejmowany druciany kosz.

6. Stojak medyczny na kółkach – 1 szt.
a)Wymagane cechy: stojak medyczny na kółkach jezdnych; zbudowany z rur stalowych, pokrytych warstwą ochronną chromową; wieszaki i główka stojaka ze stali kwasoodpornej; podstawa z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym; cztery uchwyty do płynów; wysokość od 150 cm do 200 cm.

7. Parawan medyczny – 1 szt.

a)Wymagane cechy: pojedynczy, wypełnienie – elanobawełna, możliwość wyboru koloru (pomiędzy kolorami: biały, niebieski, zielony); konstrukcja metalowa; podstawa z kółkami jezdnymi; uchwyty umożliwiające łączenie kilku parawanów ze sobą i tworzenie parawanów wieloskrzydłowych.
b)Wysokość: od 160 do 180 cm; szerokość:  100 cm +/- 10 cm
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	1. Fantom wcześniaka – 1 szt.
a)Pożądane cechy: symulacja oddychania, unoszenie klatki piersiowej, możliwość intubacji i wentylacji. Możliwość: odsysania, zgłębnikowania żołądka, drenażu klatki piersiowej, symulowania procedury wkłuć dożylnych oraz pielęgnacji wkłucia, pielęgnacji i zmiany pieluszki, symulacji wady cewy nerwowej, pielęgnacji skóry, ran i stomii, ćwiczeń różnorodnych scenariuszy z zakresu procedur postępowania z noworodkiem niedojrzałym, podawania i pobierania przez pępowinę płynów. 
b)W zestawie: fantom wcześniaka, pępowina, przepuklina pępkowa, przepuklina oponowo-rdzeniową, wymienne drogi oddechowe, lubrykant, sztuczna krew, dozownik, zestaw przewodów wymiennych, waliza/torba do przechowywania i transportu. 
2. Fantom osoby dorosłej do zaawansowanych czynności resuscytacyjnych z systemem sterowania i symulatorem odgłosów – 1 szt.
a) Postać osoby dorosłej przeznaczona do realistycznej symulacji zaawansowanych zabiegów ratowniczych. 
b) Wymagane cechy: zdalne sterowanie obsługą symulatora za pomocą pilota lub oprogramowania komputerowego; możliwość rzeczywistego wykonania wkłuć, defibrylacji, stymulacji, symulacji tętna i pomiaru ciśnienia; generowanie tonów serca szmerów oddechowych, dźwięków perystaltyki, odpowiedzi głosowych i dźwięków pacjenta (uskarżanie się, odpowiedzi, wymiotowanie, kaszel, ciężki oddech); możliwość obserwacji ruchów klatki piersiowej; wyczuwalne tętno na tętnicach: szyjnej, promieniowej, ramieniowej i udowej; głowa i drogi oddechowe z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą i przełykiem wraz z płucami i żołądkiem; możliwość uzyskania informacji zwrotnych o jakości przeprowadzonej RKO (czas przeprowadzenia RKO, głębokość uciśnięć klatki piersiowej oraz tempo, relaksacja klatki piersiowej, przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej, tempo wentylacji, nadmierna wentylacja, czas do podjęcia defibrylacji); możliwość realistycznej intubacji przez nos i usta;  możliwość użycia rurek dotchawicznych (LMA, LT, ET); możliwa wentylacja za pomocą worków samorozprężalnych; widoczna intensywność sinicy reagująca na niedotlenienie oraz podejmowane interwencje; obustronna rozszerzalność płuc z realistycznym unoszeniem klatki piersiowej podczas wentylacji; jednostronne unoszenie się klatki piersiowej podczas intubacji zbyt głębokiej; możliwość konikopunkcji, odbarczenia odmy opłucnowej i drenażu opłucnej; możliwość monitorowania EKG przy użyciu klinicznych urządzeń; dostęp dożylny; dostęp doszpikowy; możliwość defibrylacji manualnej i AED, kardiowersji i stymulacji przeprowadzanych przy pomocy klinicznych urządzeń i rzeczywistej energii; osłuchiwanie ciśnienia krwi z możliwością osłuchania tonów Korotkowa; pomiar saturacji tlenu za pomocą pulsoksymetru. 
c)W zestawie: fantom, akcesoria umożliwiające działanie urządzenia; laptop PC wraz z oprogramowaniem lub inne rozwiązanie, przewodowa komunikacja za pomocą USB lub inne rozwiązanie, kolor skóry jasny, walizka do przechowywania i transportu.

3. Fantom noworodka do ALS – 1 szt.
a)Oczekiwane funkcje fantomu: możliwość monitorowania EKG, wykonywania dostępu dożylnego i  wlewu dożylnego, możliwość cewnikowania pępkowego, możliwość wentylacji i intubacji przez usta, prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wentylacji resuscytatorem, wkłuć do szpikowych z możliwością pobrania sztucznego szpiku.
b) W zestawie: fantom noworodka, zestaw przewodów wymiennych, lubrykant, sztuczna krew, waliza/torba do przechowywania  i transportu.
4. Trenażer dwupłciowy do cewnikowania pęcherza moczowego u niemowląt – 1 szt.
a)Trenażer  umożliwiający naukę cewnikowania niemowląt obu płci. 
b)Oczekiwane funkcje fantomu: anatomicznie prawidłowy wygląd narządów płciowych i realistyczne cechy zewnętrzne z możliwością łatwej wymiany narządów płciowych, możliwość wyczucia oporu i ciśnienia jak u prawdziwego pacjenta, możliwość wypływu moczu po ułożeniu cewnika we właściwej pozycji, umożliwia trening wprowadzania i ułożenia cewnika. 
c)W zestawie: model niemowlęcia, narządy płciowe męskie i żeńskie, lubrykant, cewniki, waliza/torba do przechowywania  i transportu.
5. Fantom do odbarczenia odmy – 1 szt.
a)Oczekiwane funkcje fantomu: możliwość symulowania odmy opłucnowej, praktycznej nauki poprawnego wkłucia igły celem odbarczenia odmy w kilku punktach, wyczucia żeber, założenia drenażu do jamy klatki piersiowej i drenowania płynu. 
b)W zestawie: fantom torsu, zestaw naprawczy lub wymienne części (płuca, skóra), waliza/torba do przechowywania  i transportu. 

6. Fantom do nauki procedur z zakresu tracheotomii i dostępu żołądkowego – 1 szt.
a)Fantom umożliwiający naukę i doskonalenie umiejętności z zakresu tracheotomii i pielęgnacji pacjentów z ograniczeniami oddechowymi oraz procedur pielęgnacji i dostępu żołądkowo jelitowego przez nos i usta. 
b)Wymagane cechy: fantom posiada realistyczne anatomiczne punkty orientacyjne, tchawicę, przełyk, płuca i żołądek, możliwość wykonania procedur: pielęgnacja, wprowadzanie i usuwanie zgłębnika żołądkowego; płukanie żołądka; odżywianie przez zgłębnik; wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurki tracheotomijnej. Możliwość wprowadzania płynu do żołądka, płuc. 
c)W zestawie: fantom głowa z torsem, rurki tracheotomijne i zgłębniki żołądkowe kompatybilne z fantomem (po 4 szt.), lubrykant, walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu. 

7. Zaawansowany model ramienia do wkłuć dożylnych dorosły – 1 szt.
a)Model umożliwiający naukę i doskonalenie procedury punkcji żylnych (wkłucie dożylne, pobieranie krwi) u dorosłego.
b)Wymagane cechy: ramię i wkładki skórne z miękkiego materiału przypominającego ciało człowieka, wkładki skórne składające się z naskórka, tłuszczu podskórnego i żył. Rzeczywisty opór skóry oraz ścian żylnych. Dostęp naczyniowy: co najmniej żyła ramieniowa, łokciowa i pośrodkowo-łokciowa. Krążenie krwi automatyczne: prędkość przepływu krwi przybliżona do rzeczywistej. 
c)W zestawie: model ramienia osoby dorosłej, wkładki skórne zawierające żyły (co najmniej 2 szt.), akcesoria umożliwiające pracę modelu bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu. 

8. Zaawansowany model ramienia do wkłuć dożylnych dziecko – 1 szt.
a)Model umożliwiający naukę i doskonalenie procedury punkcji żylnych (wkłucie dożylne, pobieranie krwi) u dziecka.
b)Wymagane cechy: ramię z miękkiego materiału przypominającego ciało człowieka; dostęp naczyniowy co najmniej na grzbiecie dłoni oraz w zgięciu łokciowym, rzeczywisty opór skóry oraz ścian żylnych; krążenie krwi automatyczne: prędkość przepływu krwi przybliżona do rzeczywistej. 
c)W zestawie co najmniej  2 pediatryczne ramiona: model ok. 3-letniego dziecka oraz 1 model ok. rocznego dziecka, akcesoria umożliwiające pracę modelu bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu. 

9. Zaawansowany ewaluacyjny fantom do intubacji (z tabletem) – 1 szt.
a)Wymagane cechy: realistycznie odwzorowana skóra; możliwość: odchylenia głowy, wysunięcia żuchwy, ułożenia w pozycji węszącej, wentylacji przy użyciu worka samorozprężalnego, wprowadzania rurek ustno-nosowych, intubacyjnych (ETT), masek krtaniowych (LMA), rurek Combitube, intubacji z użyciem laryngoskopu, obserwacji unoszenia klatki piersiowej podczas wentylacji.

Minimalne wymagane czujniki wraz z wyświetlaniem informacji na tablecie: mierzenia siły nacisku urządzeń na (np. laryngoskopu) na zęby, wykrywanie odchylenia głowy, wysunięcia żuchwy i pozycji węszącej.

Minimalne wymagania dotyczące monitorowani wraz z wyświetlaniem informacji zwrotnej:  głębokości intubacji, intubacji do przełyku, objętości oddechowej i przewentylowania żołądka; ekran dotykowy z kolorowym wyświetlaczem. 
b)Oprogramowanie w języku polskim posiadające funkcje ćwiczenia i ewaluacji (oceny) wg punktacji ustalonej przez prowadzącego egzamin. 

Możliwość stworzenia i dodania przez prowadzącego własnej skali listy kontrolnej, przeglądu zapisu szkolenia i dostępu do poprzednich szkoleń; zmiany wytycznych wg których oprogramowanie ocenia mierzone parametry. Bezprzewodowe połączenie Bluetooth między fantomem a tabletem, możliwość zasilanie z sieci i z baterii. 
c)Skład zestawu: model torsu osoby dorosłej, urządzenie wyświetlające/tablet, zasilacz, komplet baterii, lubrykant, walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu modelu.

10. Trenażer do wkłuć dożylnych – 1 szt.
a)Trenażer do nauki i doskonalenia umiejętności nakłuć żylnych.  

Wymagane cechy: system żył pod skórą o rożnych wielkościach, regulowany przepływ płynu symulującego krew, możliwość wykonania punkcji żylnych celem podania leków oraz pobrania krwi.
b)Skład zestawu: trenażer wkłuć dożylnych, zestaw zapasowych żył (2 kpl), zestaw zapasowej skóry (jeżeli jest wymienna) (2 kpl), sztuczna krew (2 kpl), pojemnik na krew, walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu.

11. Dłoń do iniekcji dożylnych – 1 szt.
a)Model dłoni osoby dorosłej do nauki i doskonalenia punkcji żylnych. 
b)Wymagane cechy: dłoń wykonana z trwałego materiału imitującego skórę człowieka wielokrotnego użycia, skóra odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i innych czynników; łatwo wyczuwalne żyły, możliwość wstrzykiwania płynów i pobierania krwi. 
c)Skład zestawu: model dłoni osoby dorosłej, wymienny zestaw żył (2 kpl), sztuczna krew (2 szt.), pojemnik na krew, walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu.

12. Nakładka do iniekcji dożylnych – 2 szt.
a)Nakładka (poduszka) ćwiczeniowa do nauki i doskonalenia punkcji żylnych. 
b)Wymagane cechy: nakładka pokryta trwałym tworzywem imitującym skórę człowieka, wielokrotnego użycia, skóra odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i innych czynników; system żył wyczuwalnych przez skórę,  możliwość: wstrzykiwania płynów i pobierania krwi, szybkiego mocowania do przedramienia manekina lub symulanta. 
c)Skład zestawu: nakładka, worek infuzyjny lub strzykawki, sztuczna krew, elementy zapasowe: zestaw zapasowych żył kompatybilnych z nakładką (2 kpl),  zestaw zapasowej skóry do nakładki (2 kpl). Walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu.

13. Fantom do kaniulacji żył centralnych  – 1 szt.

a)Symulator do nauki i doskonalenia umiejętności wkłuć do żył centralnych w tym żyły szyjnej zewnętrznej. 
b)Wymagane cechy: co najmniej dwa główne miejsca dostępu: szyja (żyła szyjna zewnętrzna i wewnętrzna) oraz okolica podobojczykowa; naczynia krwionośne (żyła podobojczykowa, żyła szyjna wewnętrzną i zewnętrzna) możliwe do wypełnienia sztuczną krwią celem zapewnienia wysokiego realizmu ćwiczeń. 
c)Zestaw zawiera: kompletny symulator do kaniulacji żył centralnych, igły, sztuczną krew oraz komplet elementów wymienialnych (zapasowych). Walizka/pokrowiec do przechowywania i transportu.

14. Fantom do wkłuć doszpikowych – 1 szt.

a)Model nogi dorosłego do nauki iniekcji do szpikowych z zaznaczonym anatomicznym punktem orientacyjnym (guzowatość kości piszczelowej) umożliwiającym prawidłowe wyznaczenie miejsca wkłucia. W zestawie: treningowa igła do szpikowa BIG dla dorosłych  (2 szt.), treningowa igła do szpikowa BIG dla dzieci od 0 do 12 lat (2 szt). Urządzenie do przeładowania igły treningowej. Dodatkowe elementy wymienne  (skóra, wkłady kostne) 2 komplety. Waliza/pokrowiec do przechowywania i transportu.  
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	1.
Pulsoksymetr napalcowy – 1 szt.
a)Pulsoksymetr napalcowy przeznaczony do  szybkich i krótkich  pomiarów SpO2 i pulsu. 
b)Wymagane cechy: wyświetlacz kolorowy z możliwością odczytu w 4 kierunkach; możliwość wykonania pomiarów u dorosłych i dzieci; opcje pomiaru – saturacja, częstość pulsu; wyniki pomiarów saturacji i tętna podawane w formie cyfrowej oraz jako wykres; wskaźniki: jakości  i sygnału pulsu, poziomu baterii; funkcja automatycznego włączania i wyłączania się. 
c)Zestaw zawiera: pulsoksymetr, smycz, baterie, pokrowiec.

2.
Aparat do pomiaru RR odporny na wstrząsy + stetoskop – 2 szt.
a)Ciśnieniomierz mechaniczny, obsługa w pełni manualna. 

Mankiet wielokrotnego użytku, przystosowany do dezynfekcji, posiadający oznaczenia rozmiaru oraz obwodu ramienia, zapinany na rzep, na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia tętnicy. 
b)W zestawie mankiet do pomiaru RR u dorosłych (rozmiar mankietu dla obwodu ramienia w zakresie 25-34 cm), mankiet niemowlęcy, dziecięcy oraz mankiet dla osób otyłych. Mechanizm umożliwiający szybką wymianę mankietów. W przypadku mocowania zegara na mankiecie możliwość obrotu zegara o 360°,  umożliwiająca odczyt pod dowolnym kątem bez względu na pozycję badanego. Odporność na wstrząsy i upadki z wysokości  minimum 70 cm (+/- 5 cm). Zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg, dokładność pomiaru +/- 3 mmHg. 

Do każdego aparatu dołączony stetoskop, etui ochronne na aparat oraz komplet mankietów, etui ochronne na stetoskop.

3.
Aparat do monitorowania funkcji życiowych  – 1 szt.
a)Zestaw do monitorowania: czynności elektrokardiologicznej, respiracji, pomiaru ciśnienia krwi bezinwazyjnego-NIBP,  temperatury, pulsoksymetrii, oksymetrii SpO2. Aparat przeznaczony dla noworodków, jak i dla dorosłych. 
b)OPIS PARAMETRÓW: Monitor kompaktowy o wadze nie większej niż 5 kg, przystosowany do pracy stacjonarnej i przenoszenia. Przekątna ekranu min. 12”. Ekran kolorowy LCD TFT o wysokiej rozdzielczości. Możliwość wyboru minimum 4 kanałów dynamicznych.

Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów – min. 48 godz.

Wyświetlanie wyników co najmniej 25 ostatnich pomiarów nieinwazyjnego ciśnienia.

Zasilanie monitora 230V AC, 50Hz. Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na co najmniej 2 godziny pracy.

Akumulator bez efektu pamięci, wymienialny przez użytkownika bez rozkręcania monitora. Oprogramowanie w języku polskim - obsługa przy pomocy pokrętła i dedykowanych do podstawowych czynności obsługi przycisków funkcyjnych (dopuszcza się ekran dotykowy).

Mocowanie kardiomonitora przenośnego – montaż na ścianie, ramieniu łóżka. 

Pomiar EKG/ ST/RESP. 

Zestaw do monitorowania czynności elektrokardiologicznej serca 3 i 5 odprowadzeniowe EKG.

3 odprowadzeniowy kabel EKG typ 2 częściowy dla dzieci (1 kpl.),                     5 odprowadzeniowy kabel EKG jednoczęściowy dla dorosłych (1 kpl). Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej: dorośli od 15 do 300 B/min, - dzieci/noworodki od 15 do 320 B/min. Analiza odchylenia odcinka ST. Pomiar odchylenia odcinka ST w wybranym odprowadzeniu w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. 

Analiza arytmii. Wykrywanie min 5 kategorii arytmii.

Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej: dorośli od 0 do 120 R/min, - dzieci/noworodki od 6 do 140 R/min., Nadzór bezdechu – ustawianie czasu bezdechu.

Ustawienie granic alarmowych częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, częstości oddechu oraz czasu trwania bezdechu. 

300 szt. jednorazowych elektrod EKG do długotrwałego monitorowania.

Kompletne wyposażenie w akcesoria umożliwiające przeprowadzenie pomiarów.
c)POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ
Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego;

Możliwość pomiaru u dorosłych i dzieci;

Zakres pomiarowy ciśnienia co najmniej od 10 do 255 mmHg;

Tryb pracy ręczny, Tryb pracy automatyczny - przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 3 do 240 minut; Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego i rozkurczowego;

Mankiety do pomiaru ciśnienia dla dorosłych i dla dzieci z przedłużaczem:

- mankiet średni dla dorosłych – min.1 szt., 

- mankiet duży dla dorosłych – min          1 szt., 

- mankiet dla dzieci – min. 1 szt.

Przewód łączący mankiet z monitorem;

Kompletne wyposażenie w akcesoria umożliwiające przeprowadzenie pomiarów.
d)POMIAR SATURACJI I PLETYZMOGRAFIA 

Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu.

Zakres pomiarowy % saturacji min. 20 – 100%.

Dźwięk wykrycia pulsu o zmiennym tonie zależnym od wartości saturacji.

Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 20 – 250 /min.

Czujnik pomiarowy (dla dorosłych i dzieci) klips na palec - 2 szt., czujnik Y z klipsem na ucho – 2 szt.

Kompletne wyposażenie w akcesoria umożliwiające przeprowadzenie pomiarów.
e)POMIAR TEMPERATURY 

Dwukanałowy pomiar temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.

Czujnik temperatury naskórnej i głębokiej.

Wyświetlanie wartości temperatury Zakres pomiarowy 0-50stopni C.

Kompletne wyposażenie w akcesoria umożliwiające przeprowadzenie pomiarów.
f)DODATKOWE wymagania: wbudowane alarmy, możliwość regulacji głośności alarmów, alarmy sygnalizowane optycznie i akustycznie wszystkich monitorowanych parametrów ze wskazaniem przyczyny.

Jednoczesna prezentacja wszystkich monitorowanych parametrów na ekranie. Każdy parametr określony w innym kolorze. 

Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez serwis przez okres min. 10 lat od dnia uruchomienia aparatu u zamawiającego.

Waliza/pokrowiec do przechowywania  i transportu.
4.
Transportowy monitor parametrów życiowych (przenośny kapnograf i pulsoksymetr) – 1 szt.

a)Wymagane cechy: możliwość pomiaru parametrów życiowych dotyczących wymiany oddechowej w tym: końcowo-wydechowe stężenie dwutlenku węgla (EtCO2), wdechowe stężenie dwutlenku węgla (InCO2), częstość oddechów (RR), wysycenie krwi tlenem  SpO2 (saturacja), tętna PR (puls);  możliwość pomiaru w strumieniu głównym oraz w strumieniu bocznym; wbudowany moduł CO2; pomiar u zaintubowanych oraz niezaintubowanych pacjentów; kolorowy wyświetlacz TFT (4" +/- 0,5"), różne konfiguracje ekranu; pamięć mierzonych wartości - trendy mierzonych parametrów tabelaryczne i graficzne, system zarządzania danymi pacjenta; oprogramowanie PC do zapisu i analizy danych, alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością regulacji granic alarmowych, alarm niskiego stanu zasilania; dwa tryby pracy: pomiar ciągły (monitoring), pomiar z odstępami; intuicyjne menu użytkownika w języku polskim; zasilanie sieciowe oraz z akumulatorów AA lub baterii. Minimalne wymagane parametry techniczne: EtCO2 0-150mmHg, dokładność +/-3mmHg, SpO2 0-100%, PR 25-240 ud./min, rozmiar 60x150x30mm (+/-10 mm), waga 500 gram (+/- 100 gram). 
b)W zestawie: transportowy monitor parametrów życiowych, etui/pokrowiec ochronny, czujnik SpO2, kabel sieciowy, akumulator/baterie, akcesoria niezbędne do wykonania pomiaru u co najmniej 50 pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Po zainstalowaniu aparat będzie gotowy do działania bez dodatkowych inwestycji (tzn. będzie wyposażony we wszelkie niezbędne do uruchomienia go baterie, kable, czujniki itp.).

5.
Defibrylator manualny przenośny – 1 szt.
a)Defibrylator z kardiowersją, stymulacją i monitorowaniem 12 odprowadzeń EKG.

Funkcje i cechy: defibrylator przenośny o niewielkich gabarytach z wbudowanym uchwytem transportowym; możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci; ciężar max.10 kg (razem z łyżkami dla dzieci i dorosłych, kompletem akumulatorów i kabli); odporność na wstrząsy, kurz i zalanie wodą. Torba transportowa na defibrylator i akcesoria - swobodny dostęp do elementów regulacyjnych i łyżek, wybór menu w języku polskim.
b)Zasilanie: zasilanie z instalacji ambulansu, wbudowany zasilacz 12V DC, zasilanie sieciowe – zasilacz 230V 50Hz wbudowany lub zewnętrzny; zasilanie awaryjne akumulatorowe – czas pracy na jednym akumulatorze: monitorowanie min. 2 godz., defibrylacja z maks. energią min. 60 wyładowań; wbudowana  ładowarka – automatyczne ładowanie akumulatora/ów po przyłączeniu do sieci; możliwość szybkiej wymiany akumulatora (bez rozkręcania aparatu) przez użytkownika; wskaźnik poziomu naładowania akumulatora; czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności – maksymalnie 7 godzin. 
c)Defibrylacja: rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa, niskoenergetyczna zapewniająca skuteczność terapii przy obniżonych wartościach energii; defibrylacja ręczna i półautomatyczna;

możliwość wykonania kardiowersji; energia defibrylacji 2 fazowej min 2-200J; czas ładowania do energii maksymalnej < =7sekund; możliwość pełnej obsługi defibrylacji (wybór energii, ładowanie, rozładowanie, wydruk)  za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu. EKG z łyżek zewnętrznych, kabla EKG i jednorazowych elektrod do stymulacji/defibrylacji, zabezpieczenia przed impulsem defibrylacyjnym. Odprowadzenia EKG - minimum: I,II,III,aVR, aVL, aVF, minimum 20 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej, filtry przeciwzakłóceniowe, automatyczna kompensacja parametrów (z łyżek zewnętrznych i elektrod jednorazowych) z uwzględnieniem impodencji ciała pacjenta, regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca; możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane; 
d)EKG: monitorowanie 3 i 12 odprowadzeń EKG (w komplecie kabel 3 i 10 żyłowy);  

analiza i interpretacja słowna zapisu 12-odprowadzeniowego z uwzględnieniem wieku pacjenta; wyświetlanie sygnału EKG na ekranie; możliwość drukowania  zapisu 12 odprowadzeń w różnym formacie 4x3 odprowadzenia z interpretacją słowną i tabela pomiarów amplitudowo-czasowych krzywej EKG; zakres pomiaru częstości pracy serca HR min. 0-300/min; możliwość teletransmisji badań EKG.
e)Rejestracja: ekran kolorowy LCD, TFT lub EL, o wysokiej rozdzielczości i kontraście, 

Przekątna ekranu min. 5,5"; różne tryby pracy monitora z możliwością przełączenia w zależności od panujących warunków zewnętrznych (kolor, czarne tło, białe tło). Minimum 2 krzywe dynamiczne jednocześnie na ekranie; minimum 3 kanałowy, wbudowany rejestrator termiczny EKG, na papier o szerokości min. 50 mm; prędkość przesuwu papieru: min. 2  ( 25 i 50 mm/s – do wyboru); sterowanie wydrukiem na łyżkach i na panelu czołowym; Wbudowany napęd kart pamięci; pamięć wewnętrzna min.100 epizodów - zapamiętywany odcinek krzywej EKG min. 10 sekund dla każdego epizodu. Papier do rejestratora 30 rolek.
f)Stymulacja zewnętrzna: stymulacja  przezskórna w trybie  "Rytm sztywny" i "Na żądanie";

Częstość impulsów na minutę min. 30-180 imp/min.; Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących najmniej 0- 140mA; Szerokość impulsu minimum 40 ms; W komplecie kabel do stymulacji, elektrody do kardiostymulacji (min. 2 kpl).

Inne ważne dane: alarmy wszystkich monitorowanych funkcji, sygnalizacja optyczna i akustyczna, urządzenie do ładowania i rekondycjonowania  akumulatorów. 
g)Gwarancja, serwis: aktualne oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez min 10 lat; wszystkie przeglądy okresowe wymagane przez producenta w okresie gwarancji nieodpłatne; wpis do rejestru wyrobów medycznych; Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

6.
Respirator transportowy – 1 szt.

a)Zasilanie pneumatyczne ze źródła stężonego tlenu  o ciśnieniu 2,8 do 6 barów +/- 10%; 

Zasilanie elektryczne z baterii i sieci 230V/50Hz;

Zasada działania czasowo/objętościowo zmienny. 

Czas pracy na bateriach min. 10 godzin; 

Czas ładowania baterii do 3 godzin. lub do 95 % do 3,5h
Waga max. 5 kg.
b)Sposoby wentylacji: Min. dwa tryby wentylacji: wentylacja kontrolowana CMV i wentylacja wspomagana zsynchronizowana z wdechem pacjenta typu: SIMV, A/CMV. Minimum dwu poziomowe ustawienie wartości stężenia tlenu: mix z powietrza dostępny w obu trybach wentylacji i 100% tlen. 
c)Parametry: Minimalna objętość oddechowa 100 ml do 1300ml; Regulowana częstość oddechów min 6-40 cykli/min; Zintegrowany PEEP min od 0 do 20 cm H2O; Czułość wyzwalania oddechu (trigger); Płynna regulacja ciśnienia szczytowego w drogach oddechowych w zakresie  min od 10 do 40 cm H2O. 
d)Alarmy: Ciśnienia wentylacji Pmin i/Pmax; Wysokiej częstotliwości oddechowej.

Rozłączenia pacjenta; Minimalnej minutowej objętości oddechowej; Awarii zasilania / rozładowania baterii.
e)Inne: Obwód pacjenta z zastawką wydechową, Maska dla pacjenta dorosłego i dziecka – po 3 szt., Torba transportowa, Ładowarka, Reduktor ciśnienia, butla O2 o poj. min. 2l z reduktorem ciśnienia, Wąż przyłączeniowy do tlenu min 5m.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
f)Waliza/torba do przechowywania  i transportu.
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	4.
	 1.Nosze transportowe karetkowe – 1 szt.
a)Charakterystyka noszy: wykonane z materiału odpornego na korozję. Przystosowanie do prowadzenia reanimacji. Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. Regulacji nachylenia oparcia pod plecami – 90˚. Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak. Komplet pasów zabezpieczających – pasy szelkowe i pasy poprzeczne mocowane bezpośrednio do ramy noszy. Możliwość wprowadzenia noszy na transporter przodem i tyłem do kierunku jazdy. Materac cienki, niesprężynujący, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. Nosze wyposażone w teleskopowo składany statyw na płyny infuzyjne, składane poręcze boczne składane jedną ręką, wysuwane rączki do przenoszenia z tyłu i przodu noszy, odblaskowe oznaczenia, trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy. 

Waga 22 kg (+/- 3 kg). Obciążenie dopuszczalne noszy 250 kg (+/- 10 kg).   
b)Charakterystyka transportera: wykonany z materiału odpornego na korozję. System bezpiecznej obsługi – niezależne składanie goleni przednich i tylnych i podtrzymaniu ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy nawet przez jedną osobę. Szybki i łatwy system połączenia z noszami. Regulacja wysokości na 7 poziomach. Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera. Wyposażony w 4 duże koła o średnicy 200 mm (+/- 20 mm), obrotowe w zakresie 360 stopni, ułatwiające prowadzenie noszy na wszystkich rodzajach podłoża. Co najmniej 2 koła wyposażone w hamulce.  System blokowania kół – koła skrętne lub zablokowane w pozycji do jazdy na wprost. Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera. Możliwość prowadzenia noszy bokiem przez jedną osobę z dowolnej strony noszy. 

Obciążenie transportera 280 kg. (+/- 10 kg). Waga transportera 28 kg (+/- 2 kg).

2.
System do unieruchomienia dziecka na noszach głównych oraz krzesełku kardiologicznym – 1 szt.
a)System do unieruchamiania przeznaczony do transportu niemowląt i dzieci, zapewniający optymalne bezpieczeństwo podczas transportu przy użyciu standardowych noszy, możliwość do zastosowania na fotelu. Szybkie mocowanie do noszy lub fotela. System w opakowaniu transportowym.
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