Część 24

Nazwa firmy: ...........................................................................................

Adres:.......................................................................................................

REGON: .........................................

NIP:  ...............................................

FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE

Poniższe funkcje oraz parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli, opisując funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru w jednostkach wskazanych w kolumnie 2.

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Funkcje/ parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń/ ilość | Opis funkcji/ parametrów technicznych oraz warunków oferowanych urządzeń/ potwierdzenie parametrów (Wypełnia Wykonawca – *odpowiednie zaznaczyć czy właściwie przekreślić) | Producent/Model | Rok produkcji |
| Część 24 | Aparat do elektroterapii, ultradźwięków i terapii skojarzonej - 1 sztuka - 3 -kanałowy aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii kombinowanej - trzy całkowicie niezależne kanały zabiegowe - głowica ultradźwiękowa o powierzchni 4cm² - głowica ultradźwiękowa o powierzchni 1cm² - częstotliwość pracy głowicy 1MH i 3,5MHz - tryb pracy: programowy/ manualny - baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych - statystyki przeprowadzonych zabiegów - Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu i graficznym obrazem ułożenia elektrod - podręczna lista programów i sekwencji ulubionych - możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika - jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie - min. 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym - Generowane prądy: prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF), prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych, prądy Kotza, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP), prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta), prąd unipolarny falujący, prąd galwaniczny, mikroprądy - Natężenie maks. Pr.interferencyjne, Kotza - 100mA Natężenie maks. Pr. TENS - 140mA Natężenie maks. Pr.diadynamiczne, impulsowe - 60mA Natężenie maks. Pr. galwaniczny - 40mA - Tryb przerywany dla prądów unipolarnych - elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t - Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji - Tryb programowy / manualny - - min. 200 wbudowanych programów zabiegowych - min. 150 programów do ustawienia dla użytkowników - min. 200 programów ulubionych - Opcja definiowania programów ulubionych - min. 35 wbudowanych sekwencji zabiegowych - min. 10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników - Możliwość przeprowadzenie testu elektrod - Wyposażenie standardowe: - elektrody do elektroterapii 6x6 cm – 8 szt., elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm – 4 szt., - pokrowce wiskozowe do elektrod 6x6 cm -16 szt., 7,5x9 cm – 8 szt, - pasy rzepowe 40x10 cm - 4szt, 100x10 cm – 4 szt. aa) żel do terapii ultradźwiękowej min. 5L – 2 szt. bb) - elektrody samoprzylepne kwadratowe z kabelkiem 40x40 mm +/- 5mm - 4kpl - elektrody samoprzylepne kwadratowe z kabelkiem 35x45 mm +/- 5mm - 4kpl - elektrody samoprzylepne kwadratowe z kabelkiem 50x50 mm +/- 5mm - 4kpl cc) przejściówka z 4mm na 2mm – 8 szt. dd) elektrody punktowe zestaw podstawowy - 1kpl ee) Wymiary aparatu 34 x 28 x 11 (+/-16) [cmxcmxcm] ff) Zasilanie 230V/40W gg) Gwarancja na sterownik i urządzenie – zgodnie z siwz. | - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* |  |  |

Miejscowość ..................................................

dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)