Część 2 poprawka
Nazwa firmy: ...........................................................................................
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FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE

Poniższe funkcje oraz parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli, opisując funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru w jednostkach wskazanych w kolumnie 2.
Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.
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	Sprzęt do Pracowni fizjologii:

1) Spirometr wraz z notebookiem i drukarką - 1szt. 

a) Mozliwość bezpośredniego połączenia z komputerem PC poprzez złącze USB. 

b) Bezpieczeństwo badań wyłącznie w oparciu o dostarczone w komplecie akcesoria, bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów antybakteryjnych.

c) Spirometr powinien umożliwić wykonywanie spirometrii wolnej, krzywej przepływ-objętość oraz maksymalnej dowolnej wentylacji minutowej. 

d) System kontroli poprawności i jakości wykonanego badania powinien być zgodny z zaleceniami ERS i ATS.

e) Podstawowe parametry spirometru: 
- wymienne głowice pomiarowe, bez filtrów przeciwbakteryjnych, całkowicie zabezpieczające badanego pacjenta przed zakażeniem dróg oddechowych
- możliwość instalacji do dowolnego komputera z systemem Windows
- bezpośrednie zasilanie z komputera 
- automatyczna kontrola poprawności wykonania badania wg standardów ERS i ATS - automatyczna ocena jakości wykonanego poprawnie badania wg skali A-F
- automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem
- możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy 
- możliwość prezentacji wolnej krzywej przepływu - objętość na tle krzywej natężonej
- prezentacja badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas
- system motywacyjny dla dzieci
- porównywanie wyników z wartościami należnymi
- możliwość wyboru wartości należnych
- polskie normy dla dzieci opracowane w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce,
- możliwość obliczania odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych
- możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników
- możliwość podglądu i wydruku do 55 wielkości spirometrycznych
- możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy
- możliwość redakcji własnego raportu z badania
- baza danych bez ograniczeń z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań.
- możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy 
- najbardziej aktualna wersja oprogramowania (w cenie spirometru) 

f) Spirometr powinien umożliwić wprowadzenie następujących danych pacjenta: imię, nazwisko, kod pacjenta, data urodzenia, wzrost, waga, płeć. 

g)  Wartości należne powinny być obliczane według ERS.

h) Parametry badane: 
Spirometria spoczynkowa:
VC, IC, ERV, IRV, TV, MV, BF, FEV1, FEV1 %VC. 
Krzywa przepływ-objętość: 
FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT. 
Maksymalna dowolna wentylacja minutowa: 
MV, MVV, BF, BR 

i) Parametry Techniczne: 
Zakres pomiaru przepływu  ±18l/s
Dokładność pomiaru przepływu  <2%
Rozdzielczość pomiaru przepływu ± 10 ml/s
Zakres pomiaru objętości  ±10l
Dokładność pomiaru objętości <2%
Rozdzielczość pomiaru objętości ±10ml 
Wymiary: od 145x40x90mm do 160x50x100mm 
Waga bez komputera: 115 – 130 g 
Zasilanie: USB
Objętość martwa: 38 ml
Opór przepływu < 0,9 cmH2O/l/s (przy przepływie 12 l/s) 
j) Notebook i drukarka 
- procesor nie słabszy niż Intel Pentium Dual-Core, Windows 10, min. 4GB RAM, DVD - RW, HD 500GB, ekran 15,6”, mysz, drukarka kolorowa laserowa lub laserowa czarno-biała.

2.  Bieżnia ruchoma - 1 szt. 

a) Diagnostyka w zakresie parametrów fizjologicznych, ocena poziomu wydolności organizmu.

b) Parametry techniczne:
Wymiary i cechy użytkowe ścieżki:
długość: 145 - 150 cm szerokość: 45 - 50 cm 
Zakres prędkości:0 – 18 km/h 
rozdzielczość: 0/1 km/h 
dokładność<1%
Zakres podnoszenia:0 – 20%
Rozdzielczość: 0,5%
dokładność < 0,3% 
Dopuszczalne obciążenie: do 200 kg 

c) Wyświetlacz parametrów: prędkość, czas biegu (zużycie energii i moc w watach na przemian), droga, nachylenie i częstość akcji serca.

d) Wyłącznik bezpieczeństwa na panelu sterowania.

e) Poręcze zabezpieczające.

f) Silnik: trójfazowy 2,2 kW zasilany z 230V 50 Hz/15A

g) Pomiar pulsu: system bezprzewodowy POLAR, 1 kanał pomiar i wyświetlanie w czasie rzeczywistym.
Kontrola pulsu: automatyczna kontrola prędkości i podnoszenia w zależności od pulsu (tryb kardio).

h) Oprogramowanie: najnowsza dostępna wersja

i) Wymiary: nie większe niż  2094 x 860 x 1206 mm
Ciężar: 200 – 220 kg. 

3. Ergometr rowerowy – 1 szt. 

a)  Diagnostyka w zakresie parametrów fizjologicznych, ocena poziomu wydolności organizmu.

b)  Charakterystyka: 
- elektromagnetyczny system hamowania z wykorzystaniem prądów wirowych 
- obciążenie niezależne od prędkości obrotowej
- dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238
- regulacja wysokości siodełka 
- regulacja kąta nachylenia kierownicy
- cyfrowe złącza do podłączenia komputera PC 
-  graficzny monitor zintegrowany z klawiaturą
- dowolnie nastawiane programy do ergometrii i treningów
- graficzne wskaźniki parametrów treningu
[bookmark: _GoBack]- wbudowany odbiornik bezprzewodowego czujnika tętna typu Polar 

c) Możliwość rozbudowy o parametry:
- automatyczny pomiar ciśnienia 
- pomiar SpO2  

d)  Parametry techniczne: 
· -  system hamowania elektromagnetycznego (prądy wirowe) 
· -  zakres niezależności obciążenia od obrotów 30-130 rpm 
-  zakresy mocy (niezależnej od obrotów) 6 – 999 W
-  obciążenie początkowe 6W
· -  kroki zmiany mocy 1W
-  dokładność zadawanej mocy 6-750W </= 3%, powyżej 750 W <= 5% 
· -  funkcje: czas,  obciążenie, obroty, HR, droga, stały moment
· -  protokoły: min. 8 własnych i 5 stałych
· -  wyświetlacz: cyfrowy LCD
· -  interfejs: do PC
· -  regulacja wysokości siodełka (płynna) 70 – 110 cm (dla pacjenta o wzroście 120-210 cm) 
· -  regulacja uchwytu kierownicy 360 stopni
· -  maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 160 kg 
· -  wymiary nie większe niż 112x52x143cm
· -  ciężar 60 – 65 kg 

4. Ciśnieniomierz zegarowy - 5 szt. 

a) Analiza ciśnienia tętniczego krwi. 

e)  Tarcza o wymiarach nie mniejszych niż 154mm x154mm
Zakres pomiarowy: 0-300mmHg

f) spiralny przewód
Koszyk na mankiet
Mankiet na ramię w zakresie od 22cm do 35 cm obwodu

5. Sport tester - 5 szt. 

a) Pomiar pulsu podczas wysiłku, ocena wydolności fizycznej, pomiar kroków, pomiar podstawowych parametrów związanych z chodem oraz z biegiem. 

b) Bez nadajnika na klatkę piersiową 

c) Pomiar tętna z nadgarstka, tempa, dystansu i wysokość n.p.m. 

d) Wbudowany sensor GPS. 

e) W pomieszczeniu zamkniętym, pomiar prędkości i pokonanego dystansu na podstawie ruchów nadgarstka. 

f) Test wydolności. 

g) Pięciominutowy test mierzący wydolność tlenową na podstawie tętna spoczynkowego, zmienności rytmu pracy serca i innych informacji personalnych. 

h) Strefy tętna.
Pomiar HRmax
Sygnalizacja za pomocą wibracji. 
Bluetooth. 
Kompatybilność z systemem Windows. 
Czas pracy akumulatora: nie krótszy niż do 8 godzin
Wymiary nie większe niż 8 mm × 43 mm × 12 mm
Waga: 30 - 35 g
Wodoszczelność min: 30 ATM. 
	1.



a) tak/nie*	



b) tak/nie*	



c) tak/nie*


d) tak/nie*


e) tak/nie*





























f) tak/nie

g) tak/nie*



h) tak/nie*














i) tak/nie*










j) tak/nie*



2.


a) tak/nie*





b) tak/nie*






c) tak/nie*


d) tak/nie*

e) tak/nie*

f) tak/nie*


g) tak/nie*



h) tak/nie*

i) tak/nie*


3.

a) tak/nie*





b) tak/nie*










c) tak/nie*





d) tak/nie*













4.

a) tak/nie*

b) tak/nie*


c) tak/nie*



5.

a) tak/nie*



b) tak/nie*

c) tak/nie*

d) tak/nie*

e) tak/nie*


f) tak/nie*

g) tak/nie*



h) tak/nie*






	
	



Miejscowość .................................................. 
dnia ........................................... 2018 roku. 
........................................................................
                                                                                          (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

