Część 2 poprawka

Nazwa firmy: ...........................................................................................

Adres:.......................................................................................................

REGON: .........................................

NIP:  ...............................................

FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE

Poniższe funkcje oraz parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli, opisując funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru w jednostkach wskazanych w kolumnie 2.

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Funkcje/ parametry techniczne oraz warunki oferowanych urządzeń/ ilość | Opis funkcji/ parametrów technicznych oraz warunków oferowanych urządzeń/ potwierdzenie parametrów (Wypełnia Wykonawca – *odpowiednie zaznaczyć czy właściwie przekreślić) | Producent/Model | Rok produkcji |
| Część 2 | Sprzęt do Pracowni fizjologii: 1) Spirometr wraz z notebookiem i drukarką - 1szt. a) Mozliwość bezpośredniego połączenia z komputerem PC poprzez złącze USB. b) Bezpieczeństwo badań wyłącznie w oparciu o dostarczone w komplecie akcesoria, bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów antybakteryjnych. c) Spirometr powinien umożliwić wykonywanie spirometrii wolnej, krzywej przepływ-objętość oraz maksymalnej dowolnej wentylacji minutowej. d) System kontroli poprawności i jakości wykonanego badania powinien być zgodny z zaleceniami ERS i ATS. e) Podstawowe parametry spirometru: - wymienne głowice pomiarowe, bez filtrów przeciwbakteryjnych, całkowicie zabezpieczające badanego pacjenta przed zakażeniem dróg oddechowych - możliwość instalacji do dowolnego komputera z systemem Windows - bezpośrednie zasilanie z komputera - automatyczna kontrola poprawności wykonania badania wg standardów ERS i ATS - automatyczna ocena jakości wykonanego poprawnie badania wg skali A-F - automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem - możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy - możliwość prezentacji wolnej krzywej przepływu - objętość na tle krzywej natężonej - prezentacja badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas - system motywacyjny dla dzieci - porównywanie wyników z wartościami należnymi - możliwość wyboru wartości należnych - polskie normy dla dzieci opracowane w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce, - możliwość obliczania odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych - możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników - możliwość podglądu i wydruku do 55 wielkości spirometrycznych - możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy - możliwość redakcji własnego raportu z badania - baza danych bez ograniczeń z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań. - możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy - najbardziej aktualna wersja oprogramowania (w cenie spirometru) f) Spirometr powinien umożliwić wprowadzenie następujących danych pacjenta: imię, nazwisko, kod pacjenta, data urodzenia, wzrost, waga, płeć. g) Wartości należne powinny być obliczane według ERS. - Parametry badane: Spirometria spoczynkowa: VC, IC, ERV, IRV, TV, MV, BF, FEV1, FEV1 %VC. Krzywa przepływ-objętość: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT. Maksymalna dowolna wentylacja minutowa: MV, MVV, BF, BR i) Parametry Techniczne: Zakres pomiaru przepływu ±18l/s Dokładność pomiaru przepływu <2% Rozdzielczość pomiaru przepływu ± 10 ml/s Zakres pomiaru objętości ±10l Dokładność pomiaru objętości <2% Rozdzielczość pomiaru objętości ±10ml Wymiary: od 145x40x90mm do 160x50x100mm Waga bez komputera: 115 – 130 g Zasilanie: USB Objętość martwa: 38 ml Opór przepływu < 0,9 cmH2O/l/s (przy przepływie 12 l/s) j) Notebook i drukarka - procesor nie słabszy niż Intel Pentium Dual-Core, Windows 10, min. 4GB RAM, DVD - RW, HD 500GB, ekran 15,6”, mysz, drukarka kolorowa laserowa lub laserowa czarno-biała. 2. Bieżnia ruchoma - 1 szt. - Diagnostyka w zakresie parametrów fizjologicznych, ocena poziomu wydolności organizmu. - Parametry techniczne: Wymiary i cechy użytkowe ścieżki: długość: 145 - 150 cm szerokość: 45 - 50 cm Zakres prędkości:0 – 18 km/h rozdzielczość: 0/1 km/h dokładność<1% Zakres podnoszenia:0 – 20% Rozdzielczość: 0,5% dokładność < 0,3% Dopuszczalne obciążenie: do 200 kg - Wyświetlacz parametrów: prędkość, czas biegu (zużycie energii i moc w watach na przemian), droga, nachylenie i częstość akcji serca. - Wyłącznik bezpieczeństwa na panelu sterowania. - Poręcze zabezpieczające. - Silnik: trójfazowy 2,2 kW zasilany z 230V 50 Hz/15A - Pomiar pulsu: system bezprzewodowy POLAR, 1 kanał pomiar i wyświetlanie w czasie rzeczywistym. Kontrola pulsu: automatyczna kontrola prędkości i podnoszenia w zależności od pulsu (tryb kardio). - Oprogramowanie: najnowsza dostępna wersja - Wymiary: nie większe niż 2094 x 860 x 1206 mm Ciężar: 200 – 220 kg. 3. Ergometr rowerowy – 1 szt. - Diagnostyka w zakresie parametrów fizjologicznych, ocena poziomu wydolności organizmu. b) Charakterystyka: - elektromagnetyczny system hamowania z wykorzystaniem prądów wirowych - obciążenie niezależne od prędkości obrotowej - dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 - regulacja wysokości siodełka - regulacja kąta nachylenia kierownicy - cyfrowe złącza do podłączenia komputera PC - graficzny monitor zintegrowany z klawiaturą - dowolnie nastawiane programy do ergometrii i treningów - graficzne wskaźniki parametrów treningu - wbudowany odbiornik bezprzewodowego czujnika tętna typu Polar c) Możliwość rozbudowy o parametry: - automatyczny pomiar ciśnienia - pomiar SpO2 - Parametry techniczne: - - system hamowania elektromagnetycznego (prądy wirowe) - - zakres niezależności obciążenia od obrotów 30-130 rpm - zakresy mocy (niezależnej od obrotów) 6 – 999 W - obciążenie początkowe 6W - - kroki zmiany mocy 1W - dokładność zadawanej mocy 6-750W </= 3%, powyżej 750 W <= 5% - - funkcje: czas, obciążenie, obroty, HR, droga, stały moment - - protokoły: min. 8 własnych i 5 stałych - - wyświetlacz: cyfrowy LCD - - interfejs: do PC - - regulacja wysokości siodełka (płynna) 70 – 110 cm (dla pacjenta o wzroście 120-210 cm) - - regulacja uchwytu kierownicy 360 stopni - - maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 160 kg - - wymiary nie większe niż 112x52x143cm - - ciężar 60 – 65 kg 4. Ciśnieniomierz zegarowy - 5 szt. a) Analiza ciśnienia tętniczego krwi. - Tarcza o wymiarach nie mniejszych niż 154mm x154mm Zakres pomiarowy: 0-300mmHg - spiralny przewód Koszyk na mankiet Mankiet na ramię w zakresie od 22cm do 35 cm obwodu 5. Sport tester - 5 szt. - Pomiar pulsu podczas wysiłku, ocena wydolności fizycznej, pomiar kroków, pomiar podstawowych parametrów związanych z chodem oraz z biegiem. - Bez nadajnika na klatkę piersiową - Pomiar tętna z nadgarstka, tempa, dystansu i wysokość n.p.m. - Wbudowany sensor GPS. - W pomieszczeniu zamkniętym, pomiar prędkości i pokonanego dystansu na podstawie ruchów nadgarstka. - Test wydolności. - Pięciominutowy test mierzący wydolność tlenową na podstawie tętna spoczynkowego, zmienności rytmu pracy serca i innych informacji personalnych. - Strefy tętna. Pomiar HRmax Sygnalizacja za pomocą wibracji. Bluetooth. Kompatybilność z systemem Windows. Czas pracy akumulatora: nie krótszy niż do 8 godzin Wymiary nie większe niż 8 mm × 43 mm × 12 mm Waga: 30 - 35 g Wodoszczelność min: 30 ATM. | 1. - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* 2. - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* 3. - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* 4. - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* 5. - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* - tak/nie* |  |  |

Miejscowość ..................................................

dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)