Ogłoszenie nr 500244214-N-2018 z dnia 11-10-2018 r. 
Nowy Targ:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 632843-N-2018 
Data: 08/10/2018 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Krajowy numer identyfikacyjny 49272240400000, ul. ul. Kokoszków  71, 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 610 709, e-mail zampub@ppwsz.edu.pl, faks 1 082 610 708. 
Adres strony internetowej (url): http://www.ppwsz.edu.pl/ 
Adres profilu nabywcy: http://www.ppwsz.edu.pl/zamowienia-publiczne.html 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Punkt: cz.2 
W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: Sprzęt do pracowni fizjologii 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja 1. Spirometr wraz z notebookiem i drukarką - Ilość: 1szt. Pozycja 2. Bieżnia ruchoma - Ilość: 1 szt. Pozycja 3. Ergometr rowerowy – Ilość: 1 szt. Pozycja 4. Ciśnieniomierz zegarowy - Ilość: 5 szt. Pozycja 5. Sport tester - Ilość: 5 szt. Szczegółowe parametry urządzeń w załączniku nr 1 do siwz. Pozycja 1. Spirometr wraz z notebookiem i drukarką - Ilość: 1szt. a) Bezprzewodowy czujnik umożliwiający diagnostykę stabilności oraz trening w różnych pozycjach ułożeniowych oraz z wykorzystaniem dowolnych przyborów. b) Mozliwość bezpośredniego połączenia z komputerem PC poprzez złącze USB. c) Bezpieczeństwo badań wyłącznie w oparciu o dostarczone w komplecie akcesoria, bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów antybakteryjnych. d) Spirometr powinien umożliwić wykonywanie spirometrii wolnej, krzywej przepływ-objętość oraz maksymalnej dowolnej wentylacji minutowej. e) System kontroli poprawności i jakości wykonanego badania powinien być zgodny z zaleceniami ERS i ATS. f) Podstawowe parametry spirometru: - wymienne głowice pomiarowe, bez filtrów przeciwbakteryjnych, całkowicie zabezpieczające badanego pacjenta przed zakażeniem dróg oddechowych - możliwość instalacji do dowolnego komputera z systemem Windows - bezpośrednie zasilanie z komputera - automatyczna kontrola poprawności wykonania badania wg standardów ERS i ATS - automatyczna ocena jakości wykonanego poprawnie badania wg skali A-F - automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem - możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy - możliwość prezentacji wolnej krzywej przepływu - objętość na tle krzywej natężonej  - prezentacja badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas - system motywacyjny dla dzieci - porównywanie wyników z wartościami należnymi - możliwość wyboru wartości należnych - polskie normy dla dzieci opracowane w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce, - możliwość obliczania odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych - możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników - możliwość podglądu i wydruku do 55 wielkości spirometrycznych - możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy  - możliwość redakcji własnego raportu z badania - baza danych bez ograniczeń z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań. - możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy  - najbardziej aktualna wersja oprogramowania (w cenie spirometru) g) Spirometr powinien umożliwić wprowadzenie następujących danych pacjenta: imię, nazwisko, kod pacjenta, data urodzenia, wzrost, waga, płeć. h) Wartości należne powinny być obliczane według ERS. i) Parametry badane: Spirometria spoczynkowa: VC, IC, ERV, IRV, TV, MV, BF, FEV1, FEV1 %VC. Krzywa przepływ-objętość: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT. Maksymalna dowolna wentylacja minutowa: MV, MVV, BF, BR j) Parametry Techniczne: Zakres pomiaru przepływu ±18l/s Dokładność pomiaru przepływu <2% Rozdzielczość pomiaru przepływu ± 10 ml/s Zakres pomiaru objętości ±10l Dokładność pomiaru objętości <2% Rozdzielczość pomiaru objętości ±10ml Wymiary: od 145x40x90mm do 160x50x100mm Waga bez komputera: 115 – 130 g Zasilanie: USB Objętość martwa: 38 ml Opór przepływu < 0,9 cmH2O/l/s (przy przepływie 12 l/s) k) Notebook i drukarka - procesor nie słabszy niż Intel Pentium Dual-Core, Windows 10, min. 4GB RAM, DVD - RW, HD 500GB, ekran 15,6”, mysz, drukarka kolorowa laserowa lub laserowa czarno-biała. Pozycja 2. Bieżnia ruchoma - Ilość: 1 szt. a) Diagnostyka w zakresie parametrów fizjologicznych, ocena poziomu wydolności organizmu. b) Parametry techniczne: Wymiary i cechy użytkowe ścieżki: długość: 145 - 150 cm szerokość: 45 - 50 cm Zakres prędkości:0 – 18 km/h rozdzielczość: 0/1 km/h dokładność<1% Zakres podnoszenia:0 – 20% Rozdzielczość: 0,5% dokładność < 0,3% Dopuszczalne obciążenie: do 200 kg c) Wyświetlacz parametrów: prędkość, czas biegu (zużycie energii i moc w watach na przemian), droga, nachylenie i częstość akcji serca. d) Wyłącznik bezpieczeństwa na panelu sterowania. e) Poręcze zabezpieczające. f) Silnik: trójfazowy 2,2 kW zasilany z 230V 50 Hz/15A g) Pomiar pulsu: system bezprzewodowy POLAR, 1 kanał pomiar i wyświetlanie w czasie rzeczywistym. Kontrola pulsu: automatyczna kontrola prędkości i podnoszenia w zależności od pulsu (tryb kardio). h) Oprogramowanie: najnowsza dostępna wersja i) Wymiary: nie większe niż 2094 x 860 x 1206 mm Ciężar: 200 – 220 kg. Pozycja 3. Ergometr rowerowy – Ilość: 1 szt. a) Diagnostyka w zakresie parametrów fizjologicznych, ocena poziomu wydolności organizmu. b) Charakterystyka: - elektromagnetyczny system hamowania z wykorzystaniem prądów wirowych - obciążenie niezależne od prędkości obrotowej - dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 - regulacja wysokości siodełka - cyfrowy wskaźnik wysokości siodełka - regulacja kąta nachylenia kierownicy - cyfrowe i analogowe złącza do podłączenia EKG lub komputera PC - automatyczny pomiar ciśnienia - graficzny monitor zintegrowany z klawiaturą - dowolnie nastawiane programy do ergometrii i treningów - graficzne wskaźniki parametrów treningu - wbudowany odbiornik bezprzewodowego czujnika tętna typu Polar c) Możliwość rozbudowy o parametry: - automatyczny pomiar ciśnienia - pomiar SpO2 d) Parametry techniczne: - system hamowania elektromagnetycznego (prądy wirowe) - zakres niezależności obciążenia od obrotów 30-130 rpm - zakresy mocy (niezależnej od obrotów) 6 – 999 W - obciążenie początkowe 6W - kroki zmiany mocy 1W - dokładność zadawanej mocy 6-750W 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 28200,00 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 28 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena ofertowa brutto 60,00 Okres gwarancji 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: 
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: Sprzęt do pracowni fizjologii 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pozycja 1. Spirometr wraz z notebookiem i drukarką - Ilość: 1szt. Pozycja 2. Bieżnia ruchoma - Ilość: 1 szt. Pozycja 3. Ergometr rowerowy – Ilość: 1 szt. Pozycja 4. Ciśnieniomierz zegarowy - Ilość: 5 szt. Pozycja 5. Sport tester - Ilość: 5 szt. Szczegółowe parametry urządzeń w załączniku nr 1 do siwz. Pozycja 1. Spirometr wraz z notebookiem i drukarką - Ilość: 1szt. a) Mozliwość bezpośredniego połączenia z komputerem PC poprzez złącze USB. b) Bezpieczeństwo badań wyłącznie w oparciu o dostarczone w komplecie akcesoria, bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów antybakteryjnych. c) Spirometr powinien umożliwić wykonywanie spirometrii wolnej, krzywej przepływ-objętość oraz maksymalnej dowolnej wentylacji minutowej. d) System kontroli poprawności i jakości wykonanego badania powinien być zgodny z zaleceniami ERS i ATS. e) Podstawowe parametry spirometru: - wymienne głowice pomiarowe, bez filtrów przeciwbakteryjnych, całkowicie zabezpieczające badanego pacjenta przed zakażeniem dróg oddechowych - możliwość instalacji do dowolnego komputera z systemem Windows - bezpośrednie zasilanie z komputera - automatyczna kontrola poprawności wykonania badania wg standardów ERS i ATS - automatyczna ocena jakości wykonanego poprawnie badania wg skali A-F - automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem - możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy - możliwość prezentacji wolnej krzywej przepływu - objętość na tle krzywej natężonej  - prezentacja badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas - system motywacyjny dla dzieci - porównywanie wyników z wartościami należnymi - możliwość wyboru wartości należnych - polskie normy dla dzieci opracowane w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce, - możliwość obliczania odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych - możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników - możliwość podglądu i wydruku do 55 wielkości spirometrycznych - możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy  - możliwość redakcji własnego raportu z badania - baza danych bez ograniczeń z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań. - możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy  - najbardziej aktualna wersja oprogramowania (w cenie spirometru) f) Spirometr powinien umożliwić wprowadzenie następujących danych pacjenta: imię, nazwisko, kod pacjenta, data urodzenia, wzrost, waga, płeć. g) Wartości należne powinny być obliczane według ERS. h) Parametry badane: Spirometria spoczynkowa: VC, IC, ERV, IRV, TV, MV, BF, FEV1, FEV1 %VC. Krzywa przepływ-objętość: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT. Maksymalna dowolna wentylacja minutowa: MV, MVV, BF, BR i) Parametry Techniczne: Zakres pomiaru przepływu ±18l/s Dokładność pomiaru przepływu <2% Rozdzielczość pomiaru przepływu ± 10 ml/s Zakres pomiaru objętości ±10l Dokładność pomiaru objętości <2% Rozdzielczość pomiaru objętości ±10ml Wymiary: od 145x40x90mm do 160x50x100mm Waga bez komputera: 115 – 130 g Zasilanie: USB Objętość martwa: 38 ml Opór przepływu < 0,9 cmH2O/l/s (przy przepływie 12 l/s) j) Notebook i drukarka - procesor nie słabszy niż Intel Pentium Dual-Core, Windows 10, min. 4GB RAM, DVD - RW, HD 500GB, ekran 15,6”, mysz, drukarka kolorowa laserowa lub laserowa czarno-biała. Pozycja 2. Bieżnia ruchoma - Ilość: 1 szt. a) Diagnostyka w zakresie parametrów fizjologicznych, ocena poziomu wydolności organizmu. b) Parametry techniczne: Wymiary i cechy użytkowe ścieżki: długość: 145 - 150 cm szerokość: 45 - 50 cm Zakres prędkości:0 – 18 km/h rozdzielczość: 0/1 km/h dokładność<1% Zakres podnoszenia:0 – 20% Rozdzielczość: 0,5% dokładność < 0,3% Dopuszczalne obciążenie: do 200 kg c) Wyświetlacz parametrów: prędkość, czas biegu (zużycie energii i moc w watach na przemian), droga, nachylenie i częstość akcji serca. d) Wyłącznik bezpieczeństwa na panelu sterowania. e) Poręcze zabezpieczające. f) Silnik: trójfazowy 2,2 kW zasilany z 230V 50 Hz/15A g) Pomiar pulsu: system bezprzewodowy POLAR, 1 kanał pomiar i wyświetlanie w czasie rzeczywistym. Kontrola pulsu: automatyczna kontrola prędkości i podnoszenia w zależności od pulsu (tryb kardio). h) Oprogramowanie: najnowsza dostępna wersja i) Wymiary: nie większe niż 2094 x 860 x 1206 mm Ciężar: 200 – 220 kg. Pozycja 3. Ergometr rowerowy – Ilość: 1 szt. a) Diagnostyka w zakresie parametrów fizjologicznych, ocena poziomu wydolności organizmu. b) Charakterystyka: - elektromagnetyczny system hamowania z wykorzystaniem prądów wirowych - obciążenie niezależne od prędkości obrotowej - dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 - regulacja wysokości siodełka - regulacja kąta nachylenia kierownicy - cyfrowe złącza do podłączenia komputera PC - graficzny monitor zintegrowany z klawiaturą - dowolnie nastawiane programy do ergometrii i treningów - graficzne wskaźniki parametrów treningu - wbudowany odbiornik bezprzewodowego czujnika tętna typu Polar c) Możliwość rozbudowy o parametry: - automatyczny pomiar ciśnienia - pomiar SpO2 d) Parametry techniczne: - system hamowania elektromagnetycznego (prądy wirowe) - zakres niezależności obciążenia od obrotów 30-130 rpm - zakresy mocy (niezależnej od obrotów) 6 – 999 W - obciążenie początkowe 6W - kroki zmiany mocy 1W - dokładność zadawanej mocy 6-750W 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5, 39162100-6, 39162110-9 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 28200,00 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 28 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena ofertowa brutto 60,00 Okres gwarancji 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: 
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